## Sheet1
编号1 | 编号2 | 物料号 | 物料名称 | 规格型号 | 图纸编号 | 质量标准编号 | 物料列表 | TB_物料列表 | IQC版本 | IQC_TB版本 | A版日期 | 对勾1 | 对勾2 | 修改原因 | 申请日期 | 更改前版本 | 更改后版本 | 项目 | 分类 | 质量标准文件名称 | 质量标准版本 | 修改日期 | 编制人 | 修改内容 | 检验项目1 | 检验项目1接收标准 | 检验项目1检具设备 | 检验项目1检测方法 | 检验项目1严重度 | 检验项目1抽样方案 | 检验项目2 | 检验项目2接收标准 | 检验项目2检具设备 | 检验项目2检测方法 | 检验项目2严重度 | 检验项目2抽样方案 | 检验项目3 | 检验项目3接收标准 | 检验项目3检具设备 | 检验项目3检测方法 | 检验项目3严重度 | 检验项目3抽样方案 | 检验项目4 | 检验项目4接收标准 | 检验项目4检具设备 | 检验项目4检测方法 | 检验项目4严重度 | 检验项目4抽样方案 | 检验项目5 | 检验项目5接收标准 | 检验项目5检具设备 | 检验项目5检测方法 | 检验项目5严重度 | 检验项目5抽样方案 | 检验项目6 | 检验项目6接收标准 | 检验项目6检具设备 | 检验项目6检测方法 | 检验项目6严重度 | 检验项目6抽样方案 | 检验项目7 | 检验项目7接收标准 | 检验项目7检具设备 | 检验项目7检测方法 | 检验项目7严重度 | 检验项目7抽样方案 | 检验项目8
275 | 2 | 10200053 | 2401电机驱动转接板 | 3SJ01-3801-V1.2 | AAA-10200053-02 | AAA-MAT-001 | 10200053 | 10200053 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-001-B版 2401电机驱动转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改名称为“2401电机驱动转接板质量标准”，修改物资重要度为A类。删除1.质量标准的第2项尺寸检查。修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改3.产品描述中的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。在3.图纸号中新增图纸号。修改8.备注中的附图。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：2401电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3801-V1.2 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
276 | 3 | 10200054 | 4803电机驱动转接板 | 3SJ01-3802-V1.3 | AAA-10200054-02 | AAA-MAT-002 | 10200054 | 10200054 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-002-B版 4803电机驱动转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改名称为“4803电机驱动转接板质量标准”，修改物资重要度为A类。删除1.质量标准的第2项尺寸检查。修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改3.产品描述中的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。在3.图纸号中新增图纸号。修改8.备注中的附图。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：4803电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3802-V1.3 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
241 | 4 | 10200007 | 隔离变压器 | SHXW-1.0kVA-S | / | AAA-MAT-003 | 10200007 | 10200007 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-003-A版 隔离变压器 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查变压器外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 根据附表技术图纸，检查画圈的关键尺寸，关键尺寸需和图纸一致 | 卡尺/直尺 | 根据附图，用卡尺检验变压器的关键尺寸。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： SHXW -1.0kVA-S 品牌：博微智能 | 目视 | 目视检查变压器产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
243 | 5 | 10200009 | 直流UPS | UBC10.241 | / | AAA-MAT-004 | 10200009 | 10200009 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-004-B版 直流UPS 质量标准.docx | B | 2022-09-29 | 刘海龙 | 增加单证资料.生产场地和环境要求及功能测试方法 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查UPS外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号；UBC10E.241 品牌：PULS | 目视 | 目视检查UPS产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | / | 单证资料 | 需提供检验合格证明和CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | UPS上电后开始自检模式确认是否正常 Input供电后测量Output是否有24V电压输出 | 目视+万用表 | UPS上电Status闪烁黄灯30s后Status黄灯常亮自检完成 用万用表电压直流挡位测量是否有24V电压 | A | 全检
262 | 6 | 10200035 | 语言报警系统 | BSV-24N-W | / | AAA-MAT-006 | 10200035 | 10200035 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-006-A版 语音报警器 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： BSV-24N-W 品牌： PATLITE | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
| 7 | 10200048 | 伺服电机 | 见附表 | / | AAA-MAT-007 | 见附表 |  | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | / | 电子 | AAA-MAT-007-B版 伺服电机 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增检验第5项功能测试（测试电机相间电阻） 新增第2项单证资料 新增第8项一个物料（无刷伺服电机+500mm延长线） | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 测量电机相间电阻，见附表 测量电机霍尔 测量电机编码器 | 万用表/测试工装/示波器 | 使用万用表测量U-V、V-W、W-U的相间电阻 2、使用测试工装测量电机霍编码器 3、使用示波器测量电机霍尔 | A | 全检
273 | 8 | 10200051 | 2401伺服电机驱动器 | 见附表 | / | AAA-MAT-008 | 见附表 |  | B | C | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-008-B版 伺服电机驱动器 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路、多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能。 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 产品描述需要与附表内容一致 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供测试报告 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检
260 | 9 | 10200033 | 工控机 | MVP6002 | / | AAA-MAT-009 | 10200033 | 10200033 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-009-A版 工控机 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外观尺寸和孔位需和附图一致。 | 卡尺/支持 | 根据附图，用卡尺测量外观尺寸 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： MVP-6002 品牌：凌华 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
259 | 10 | 10200032 | EtherCAT运动控制卡 | PCIe-8334 | / | AAA-MAT-010 | 10200032 | 10200032 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-010-A版 运动控制卡 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： PCIe-8334 品牌：凌华 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | / | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
263 | 11 | 10200036 | EtherCAT耦合器 | 见附表 | / | AAA-MAT-011 | 见附表 |  | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-011-B版 EtherCAT总线耦合器和输入输出端子 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品描述需与表格内容一致 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检
236 | 12 | 10200002 | 触摸显示器 | PANEL5000-A082-TU | / | AAA-MAT-013 | 10200002 | 10200002 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-013-A版 触摸显示器 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号： PANEL5000-A082-TU 品牌：研浅科技 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
109 | 13 | 10100173 | 俯仰制动器固定盘 | / | AAA-10100173-10 | AAA-MAT-014 | 10100173 | 10100173 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-014-B版 俯仰制动器固定盘 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100173-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
110 | 14 | 10100174 | 悬臂升降底座 | / | AAA-10100174-10 | AAA-MAT-015 | 10100174 | 10100174 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-015-B版 悬臂升降底座 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100174-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
111 | 15 | 10100175 | 悬臂外壳二 | / | AAA-10100175-10 | AAA-MAT-016 | 10100175 | 10100175 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-016-B版 悬臂外壳二 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100175-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
112 | 16 | 10100176 | 悬臂外壳三 | / | AAA-10100176-10 | AAA-MAT-017 | 10100176 | 10100176 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-017-B版 悬臂外壳三 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100176-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
113 | 17 | 10100177 | 悬臂外壳一 | / | AAA-10100177-10 | AAA-MAT-018 | 10100177 | 10100177 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-018-B版 悬臂外壳一 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100177-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
114 | 18 | 10100178 | 螺纹销 | / | AAA-10100178-10 | AAA-MAT-019 | 10100178 | 10100178 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-019-B版 螺纹销 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100178-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
115 | 19 | 10100179 | 转子毂一 | / | AAA-10100179-10 | AAA-MAT-020 | 10100179 | 10100179 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-020-B版 转子毂一 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100179-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
116 | 20 | 10100180 | 转子毂二 | / | AAA-10100180-10 | AAA-MAT-021 | 10100180 | 10100180 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-021-B版 转子毂二 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100180-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
117 | 21 | 10100181 | 转子毂三 | / | AAA-10100181-10 | AAA-MAT-022 | 10100181 | 10100181 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-022-B版 转子毂三 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100181-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
118 | 22 | 10100182 | 匀光膜 | / | AAA-10100182-10 | AAA-MAT-023 | 10100182 | 10100182 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-023-B版 匀光膜 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100182-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
119 | 23 | 10100183 | 匀光膜2 | / | AAA-10100183-10 | AAA-MAT-024 | 10100183 | 10100183 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-024-B版 匀光膜二 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100183-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
120 | 24 | 10100184 | 小环形灯钣金 | / | AAA-10100184-10 | AAA-MAT-025 | 10100184 | 10100184 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-025-B版 小环形灯钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100184-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
121 | 25 | 10100185 | 大环形灯钣金 | / | AAA-10100185-10 | AAA-MAT-026 | 10100185 | 10100185 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-026-B版 大环形灯钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100185-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
122 | 26 | 10100186 | 悬臂外壳一盖子 | / | AAA-10100186-10 | AAA-MAT-027 | 10100186 | 10100186 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-027-B版 悬臂外壳一盖子 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100186-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
123 | 27 | 10100187 | 悬臂外壳二盖子 | / | AAA-10100187-10 | AAA-MAT-028 | 10100187 | 10100187 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-028-B版 悬臂外壳二盖子 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100187-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
124 | 28 | 10100188 | 悬臂外壳一盖子装饰条 | / | AAA-10100188-10 | AAA-MAT-029 | 10100188 | 10100188 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-029-B版 悬臂外壳一盖子装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100188-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
125 | 29 | 10100189 | 悬臂外壳二盖子装饰条 | / | AAA-10100189-10 | AAA-MAT-030 | 10100189 | 10100189 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-030-B版 悬臂外壳二盖子装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100189-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
126 | 30 | 10100190 | 橡胶装饰方条 | / | AAA-10100190-10 | AAA-MAT-031 | 10100190 | 10100190 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-031-B版 橡胶装饰方条 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100190-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
127 | 31 | 10100191 | 橡胶装饰方条2 | / | AAA-10100191-10 | AAA-MAT-032 | 10100191 | 10100191 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-032-B版 橡胶装饰方条2 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100191-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
128 | 32 | 10100192 | 橡胶装饰环 | / | AAA-10100192-10 | AAA-MAT-033 | 10100192 | 10100192 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-033-B版 橡胶装饰环 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100192-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
129 | 33 | 10100193 | 橡胶装饰环2 | / | AAA-10100193-10 | AAA-MAT-034 | 10100193 | 10100193 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-034-B版 橡胶装饰环2 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100193-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
130 | 34 | 10100194 | 束线钣金1 | / | AAA-10100194-10 | AAA-MAT-035 | 10100194 | 10100194 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-035-B版 束线钣金1 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100194-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
131 | 35 | 10100195 | 束线钣金2 | / | AAA-10100195-10 | AAA-MAT-036 | 10100195 | 10100195 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-036-B版 束线钣金2 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100195-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
132 | 36 | 10100196 | 束线钣金3 | / | AAA-10100196-10 | AAA-MAT-037 | 10100196 | 10100196 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-037-B版 束线钣金3 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100196-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
133 | 37 | 10100197 | 束线钣金4 | / | AAA-10100197-10 | AAA-MAT-038 | 10100197 | 10100197 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-038-B版 束线钣金4 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100197-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
134 | 38 | 10100201 | 显示器-悬臂塑料连接件 | / | AAA-10100201-10 | AAA-MAT-042 | 10100201 | 10100201 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-042-B版 显示器-悬臂塑料连接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为铝合金，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100201-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
135 | 39 | 10100202 | 显示器转轴-塑料支撑件 | / | AAA-10100202-10 | AAA-MAT-043 | 10100202 | 10100202 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-043-B版 显示器转轴-塑料支撑件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100202-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
136 | 40 | 10100203 | 显示器转轴-塑料转接件 | / | AAA-10100203-10 | AAA-MAT-044 | 10100203 | 10100203 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-044-B版 显示器转轴-塑料转接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100203-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
137 | 41 | 10100204 | 报警器固定件 | / | AAA-10100204-10 | AAA-MAT-045 | 10100204 | 10100204 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-045-B版 报警器固定件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100204-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
138 | 42 | 10100205 | 背面导轨固定板 | / | AAA-10100205-10 | AAA-MAT-046 | 10100205 | 10100205 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-046-B版 背面导轨固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100205-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
139 | 43 | 10100206 | 撑脚上部加强肋板 | / | AAA-10100206-10 | AAA-MAT-047 | 10100206 | 10100206 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-047-B版 撑脚上部加强肋板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100206-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
140 | 44 | 10100207 | 床旁导轨调整夹持板 | / | AAA-10100207-10 | AAA-MAT-048 | 10100207 | 10100207 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-048-B版 床旁导轨调整夹持板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100207-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
141 | 45 | 10100208 | 床旁导轨固定接触板 | / | AAA-10100208-10 | AAA-MAT-049 | 10100208 | 10100208 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-049-B版 床旁导轨固定接触板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100208-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
142 | 46 | 10100209 | 床旁固定导向座 | / | AAA-10100209-10 | AAA-MAT-050 | 10100209 | 10100209 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-050-B版 床旁固定导向座 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100209-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
143 | 47 | 10100210 | 床旁固定导向座2 | / | AAA-10100210-10 | AAA-MAT-051 | 10100210 | 10100210 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-051-B版 床旁固定导向座2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100210-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
144 | 48 | 10100211 | 床旁固定梅花手柄 | / | AAA-10100211-10 | AAA-MAT-052 | 10100211 | 10100211 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-052-B版 床旁固定梅花手柄 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100211-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
145 | 49 | 10100212 | 床旁固定支撑脚 | / | AAA-10100212-10 | AAA-MAT-053 | 10100212 | 10100212 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-053-B版 床旁固定支撑脚 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100212-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
146 | 50 | 10100213 | 床旁固定支撑脚下部加强肋板 | / | AAA-10100213-10 | AAA-MAT-054 | 10100213 | 10100213 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-054-B版 床旁固定支撑脚下部加强肋板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100213-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
147 | 51 | 10100214 | 床旁固定中间旋钮 | / | AAA-10100214-10 | AAA-MAT-055 | 10100214 | 10100214 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-055-B版 床旁固定中间旋钮 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100214-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
148 | 52 | 10100215 | 床旁固定中间旋钮配合螺纹板 | / | AAA-10100215-10 | AAA-MAT-056 | 10100215 | 10100215 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-056-B版 床旁固定中间旋钮配合螺纹板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100215-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
149 | 53 | 10100216 | 床旁固定转轴 | / | AAA-10100216-10 | AAA-MAT-057 | 10100216 | 10100216 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-057-B版 床旁固定转轴 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100216-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
150 | 54 | 10100217 | 顶部金属中孔板 | / | AAA-10100217-10 | AAA-MAT-058 | 10100217 | 10100217 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-058-B版 顶部金属中孔板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100217-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
151 | 55 | 10100218 | 滑块支撑加强肋板 | / | AAA-10100218-10 | AAA-MAT-059 | 10100218 | 10100218 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-059-B版 滑块支撑加强肋板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100218-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
152 | 56 | 10100219 | 滑块支撑加强肋板2 | / | AAA-10100219-10 | AAA-MAT-060 | 10100219 | 10100219 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-060-B版 滑块支撑加强肋板2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100219-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
153 | 57 | 10100220 | 滑块支撑连接板 | / | AAA-10100220-10 | AAA-MAT-061 | 10100220 | 10100220 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-061-B版 滑块支撑连接板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100220-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
154 | 58 | 10100221 | 金属底板 | / | AAA-10100221-10 | AAA-MAT-062 | 10100221 | 10100221 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-062-B版 金属底板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100221-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
155 | 59 | 10100222 | 两板连接交叉加强板 | / | AAA-10100222-10 | AAA-MAT-063 | 10100222 | 10100222 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-063-B版 两板连接交叉加强板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100222-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
156 | 60 | 10100223 | 两板连接交叉加强板2 | / | AAA-10100223-10 | AAA-MAT-064 | 10100223 | 10100223 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-064-B版 两板连接交叉加强板2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100223-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
157 | 61 | 10100224 | 前部导轨固定板 | / | AAA-10100224-10 | AAA-MAT-065 | 10100224 | 10100224 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-065-B版 前部导轨固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100224-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
158 | 62 | 10100225 | 前后连接加强板 | / | AAA-10100225-10 | AAA-MAT-066 | 10100225 | 10100225 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-066-B版 前后连接加强板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100225-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
159 | 63 | 10100226 | 前后连接加强板2 | / | AAA-10100226-10 | AAA-MAT-067 | 10100226 | 10100226 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-067-B版 前后连接加强板2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100226-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
160 | 64 | 10100227 | 升降筒悬臂转接板 | / | AAA-10100227-10 | AAA-MAT-068 | 10100227 | 10100227 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-068-B版 升降筒悬臂转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100227-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
161 | 65 | 10100228 | 手柄顶紧块 | / | AAA-10100228-10 | AAA-MAT-069 | 10100228 | 10100228 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-069-B版 手柄顶紧块 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100228-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
162 | 66 | 10100229 | 铜导向套 | / | AAA-10100229-10 | AAA-MAT-070 | 10100229 | 10100229 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-070-B版 铜导向套 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100229-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
163 | 67 | 10100230 | 推杆上部连接件 | / | AAA-10100230-10 | AAA-MAT-071 | 10100230 | 10100230 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-071-B版 推杆上部连接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100230-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
164 | 68 | 10100231 | 推杆下部连接件 | / | AAA-10100231-10 | AAA-MAT-072 | 10100231 | 10100231 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-072-B版 推杆下部连接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100231-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
165 | 69 | 10100232 | 拖链出线金属固定板 | / | AAA-10100232-10 | AAA-MAT-073 | 10100232 | 10100232 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-073-B版 拖链出线金属固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100232-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
166 | 70 | 10100233 | 拖链尾端金属固定板 | / | AAA-10100233-10 | AAA-MAT-074 | 10100233 | 10100233 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-074-B版 拖链尾端金属固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100233-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
167 | 71 | 10100234 | 微动开关金属固定座 | / | AAA-10100234-10 | AAA-MAT-075 | 10100234 | 10100234 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-075-B版 微动开关金属固定座 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100234-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
168 | 72 | 10100235 | 升降筒橡胶密封圈 | / | AAA-10100235-10 | AAA-MAT-076 | 10100235 | 10100235 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-076-B版 升降筒橡胶密封圈 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100235-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
169 | 73 | 10100236 | 燕尾槽导轨 | / | AAA-10100236-10 | AAA-MAT-077 | 10100236 | 10100236 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-077-B版 燕尾槽导轨 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100236-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
170 | 74 | 10100237 | 燕尾槽滑块 | / | AAA-10100237-10 | AAA-MAT-078 | 10100237 | 10100237 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-078-B版 燕尾槽滑块 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100237-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
171 | 75 | 10100238 | 轴承内圈与带轮间隔环 | / | AAA-10100238-10 | AAA-MAT-079 | 10100238 | 10100238 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-079-B版 轴承内圈与带轮间隔环 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100238-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
172 | 76 | 10100239 | 轴承外圈金属挡板 | / | AAA-10100239-10 | AAA-MAT-080 | 10100239 | 10100239 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-080-B版 轴承外圈金属挡板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100239-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
173 | 77 | 10100240 | 背部塑料盖装饰条 | / | AAA-10100240-10 | AAA-MAT-081 | 10100240 | 10100240 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-081-B版 背部塑料盖装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100240-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
174 | 78 | 10100241 | 背面塑料盖 | / | AAA-10100241-10 | AAA-MAT-082 | 10100241 | 10100241 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-082-B版 背部塑料盖 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100241-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
175 | 79 | 10100242 | 侧面拼接塑料板 | / | AAA-10100242-10 | AAA-MAT-083 | 10100242 | 10100242 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-083-B版 侧面拼接塑料板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100242-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
176 | 80 | 10100243 | 侧面拼接塑料板装饰条 | / | AAA-10100243-10 | AAA-MAT-084 | 10100243 | 10100243 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-084-B版 侧面拼接塑料板装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100243-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
177 | 81 | 10100244 | 底部塑料盖板 | / | AAA-10100244-10 | AAA-MAT-085 | 10100244 | 10100244 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-085-B版 底部塑料盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100244-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
178 | 82 | 10100245 | 夹持撑脚塑料调整块 | / | AAA-10100245-10 | AAA-MAT-086 | 10100245 | 10100245 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-086-B版 夹持撑脚塑料调整块 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100245-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
179 | 83 | 10100246 | 夹持撑脚塑料调整块2 | / | AAA-10100246-10 | AAA-MAT-087 | 10100246 | 10100246 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-087-B版 夹持撑脚塑料调整块2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100246-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
180 | 84 | 10100247 | 拼接塑料升降筒 | / | AAA-10100247-10 | AAA-MAT-088 | 10100247 | 10100247 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-088-B版 拼接塑料升降筒 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100247-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
181 | 85 | 10100248 | 前部塑料拼接盖板 | / | AAA-10100248-10 | AAA-MAT-089 | 10100248 | 10100248 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-089-B版 前部塑料拼接盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100248-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
182 | 86 | 10100249 | 前部塑料盖板装饰条 | / | AAA-10100249-10 | AAA-MAT-090 | 10100249 | 10100249 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-090-B版 前部塑料盖板装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100249-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
183 | 87 | 10100250 | 扎带束线座 | / | AAA-10100250-10 | AAA-MAT-091 | 10100250 | 10100250 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-091-B版 扎带束线座 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100250-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
184 | 88 | 10100251 | 硬件固定钣金 | / | AAA-10100251-10 | AAA-MAT-092 | 10100251 | 10100251 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-092-B版 硬件固定钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100251-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
185 | 89 | 10100252 | 硬件固定钣金2 | / | AAA-10100252-10 | AAA-MAT-093 | 10100252 | 10100252 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-093-B版 硬件固定钣金2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100252-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
186 | 90 | 10100253 | 拖链头端固定钣金 | / | AAA-10100253-10 | AAA-MAT-094 | 10100253 | 10100253 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-094-B版 拖链固定钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100253-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
187 | 91 | 10100254 | 固定磁环钣金 | / | AAA-10100254-10 | AAA-MAT-095 | 10100254 | 10100254 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-095-B版 固定磁环钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100254-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
188 | 92 | 10100255 | 微动开关触发钣金 | / | AAA-10100255-10 | AAA-MAT-096 | 10100255 | 10100255 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-096-B版 微动开关触发钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100255-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
189 | 93 | 10100256 | 升降筒上部橡胶装饰条 | / | AAA-10100256-10 | AAA-MAT-097 | 10100256 | 10100256 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-097-B版 升降筒上部橡胶装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100256-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
190 | 94 | 10100257 | 显示器2-塑料盖 | / | AAA-10100257-10 | AAA-MAT-098 | 10100257 | 10100257 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-098-B版 显示器2-塑料盖 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100257-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
191 | 95 | 10100258 | 显示器2-塑料外壳 | / | AAA-10100258-10 | AAA-MAT-099 | 10100258 | 10100258 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-099-B版 显示器2-塑料外壳 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100258-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
389 | 96 | 10700001 | 谐波减速机FHD-20-30-AHL-SP-B3901 | FHD-20-30-AHL-SP-B3901 | / | AAA-MAT-101 | 10700001 | 10700001 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-101-B版 谐波减速机20-30 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
390 | 97 | 10700002 | 谐波减速机FHD-17-30-AHL-SP-B3901 | FHD-17-30-AHL-SP-B3901 | / | AAA-MAT-102 | 10700002 | 10700002 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-102-B版 谐波减速机17-30 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
391 | 98 | 10700003 | 谐波减速机FHD-14-50-AHL-SP-B3901 | FHD-14-50-AHL-SP-B3901 | / | AAA-MAT-103 | 10700003 | 10700003 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-103-B版 谐波减速机14-50 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
392 | 99 | 10700004 | 双滑块导轨16-270 | 16-270 | / | AAA-MAT-104 | 10700004 | 10700004 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-104-B版 双滑块导轨16-270 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项并更改外观与尺寸接受标准及其抽样方案。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
393 | 100 | 10700005 | 同步带轮TAAS5M-15-100-N10 | TAAS5M-15-100-N10 | / | AAA-MAT-105 | 10700005 | 10700005 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-105-B版 同步带轮TAAS5M-15-100-N10 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
394 | 101 | 10700006 | 同步带S5M-45齿 | S5M-45齿 | / | AAA-MAT-106 | 10700006 | 10700006 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-106-B版 同步带S5M-45齿 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
395 | 102 | 10700007 | 轴承FL6800ZZ | FL6800ZZ | / | AAA-MAT-107 | 10700007 | 10700007 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-107-B版 轴承FL6800ZZ 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
396 | 103 | 10700010 | 中空阻尼转轴2KGF.CM | 2KGF.CM | / | AAA-MAT-110 | 10700010 | 10700010 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-110-B版 中空阻尼转轴2KGF.CM 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除个别附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
397 | 104 | 10700011 | 中空阻尼转轴4KGF.CM | 4KGF.CM | / | AAA-MAT-111 | 10700011 | 10700011 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-111-B版 中空阻尼转轴4KGF.CM 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除部分附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
192 | 105 | 10100297 | 操作台 | / | AAA-10100297-10 | AAA-MAT-112 | 10100297 | 10100297 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-112-B版 操作台 质量标准.docx | B | 2022-11-18 | 叶胤 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100297-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
6 | 106 | 10100006 | 出口钣金绑线 | / | AAA-10100006-10 | AAA-MAT-113 | 10100006 | 10100006 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-113-B版 出口钣金绑线 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100006-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
7 | 107 | 10100007 | 出口绑线座 | / | AAA-10100007-10 | AAA-MAT-114 | 10100007 | 10100007 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-114-B版 出口绑线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100007-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
5 | 108 | 10100005 | 导丝背托走线钣金 | / | AAA-10100005-10 | AAA-MAT-115 | 10100005 | 10100005 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-115-B版 导丝背托走线钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100005-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
4 | 109 | 10100004 | 电机驱动板钣金 | / | AAA-10100004-10 | AAA-MAT-116 | 10100004 | 10100004 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-116-B版 电机驱动板钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100004-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
2 | 110 | 10100001 | 驱动板绑线钣金 | / | AAA-10100001-10 | AAA-MAT-117 | 10100001 | 10100001 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-117-B版 驱动板绑线钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100001-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
3 | 111 | 10100003 | 长鞘编码器支架钣金 | / | AAA-10100003-10 | AAA-MAT-119 | 10100003 | 10100003 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-119-B版 长鞘编码器支架钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100003-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
9 | 112 | 10100009 | 中导管微动开关钣金1 | / | AAA-10100009-10 | AAA-MAT-120 | 10100009 | 10100009 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-120-B版 中导管微动开关钣金1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100009-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
8 | 113 | 10100008 | 中导管微动开关钣金2 | / | AAA-10100008-10 | AAA-MAT-121 | 10100008 | 10100008 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-121-B版 中导管微动开关钣金2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100008-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
84 | 114 | 10100112 | 中导管耗材托盘 | / | AAA-10100112-10 | AAA-MAT-122 | 10100112 | 10100112 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-122-B版 中导管耗材托盘 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100112-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
81 | 115 | 10100108 | 2GT_26齿数_中间侧 | / | AAA-10100108-10 | AAA-MAT-123 | 10100108 | 10100108 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-123-B版 2GT_26齿数_电机侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100108-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
80 | 116 | 10100107 | 2GT_26齿数_电机侧 | / | AAA-10100107-10 | AAA-MAT-124 | 10100107 | 10100107 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-124-B版 2GT_26齿数_中间侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100107-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
63 | 117 | 10100086 | 搭接块 | / | AAA-10100086-10 | AAA-MAT-125 | 10100086 | 10100086 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-125-B版 搭接块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100086-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
62 | 118 | 10100084 | 撑线板 | / | AAA-10100084-10 | AAA-MAT-126 | 10100084 | 10100084 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-126-B版 撑线板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100084-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
103 | 119 | 10100133 | 中导管丝杆轴端盖 | / | AAA-10100133-10 | AAA-MAT-127 | 10100133 | 10100133 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-127-B版 中导管丝杆轴端盖 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100133-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
102 | 120 | 10100132 | 中导管电机端轴承座 | / | AAA-10100132-10 | AAA-MAT-128 | 10100132 | 10100132 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-128-B版 中导管电机端轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100132-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
101 | 121 | 10100131 | 中导管螺母套反折板 | / | AAA-10100131-10 | AAA-MAT-129 | 10100131 | 10100131 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-129-B版 中导管螺母套反折板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100131-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
100 | 122 | 10100130 | 中导管螺母支撑板 | / | AAA-10100130-10 | AAA-MAT-130 | 10100130 | 10100130 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-130-B版 中导管螺母支撑板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100130-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
97 | 123 | 10100127 | 导引导管丝杆端面压紧板 | / | AAA-10100127-10 | AAA-MAT-131 | 10100127 | 10100127 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-131-B版 导引导管丝杆端面压紧板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100127-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
96 | 124 | 10100126 | 导引导管轴承支撑板 | / | AAA-10100126-10 | AAA-MAT-132 | 10100126 | 10100126 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-132-B版 导引导管轴承支撑板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100126-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
95 | 125 | 10100125 | 带轮传动销 | / | AAA-10100125-10 | AAA-MAT-133 | 10100125 | 10100125 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-133-B版 带轮传动销 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100125-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
93 | 126 | 10100123 | 抱闸转子块 | / | AAA-10100123-10 | AAA-MAT-134 | 10100123 | 10100123 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-134-B版 抱闸转子块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100123-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
91 | 127 | 10100121 | 支撑侧轴承座 | / | AAA-10100121-10 | AAA-MAT-135 | 10100121 | 10100121 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-135-B版 支撑侧轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100121-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
90 | 128 | 10100120 | 自制压线夹 | / | AAA-10100120-10 | AAA-MAT-136 | 10100120 | 10100120 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-136-B版 自制压线夹 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100120-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
88 | 129 | 10100118 | 轴承预压板 | / | AAA-10100118-10 | AAA-MAT-137 | 10100118 | 10100118 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-137-B版 轴承预压板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 序号3项目加“尺寸”二字，材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100118-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
87 | 130 | 10100116 | 连轴夹环 | / | AAA-10100116-10 | AAA-MAT-139 | 10100116 | 10100116 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-139-B版 连轴夹环 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100116-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
85 | 131 | 10100114 | 夹紧底座_中导管 | / | AAA-10100114-10 | AAA-MAT-140 | 10100114 | 10100114 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-140-B版 夹紧底座_中导管 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100114-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
82 | 132 | 10100109 | 夹紧底座 | / | AAA-10100109-10 | AAA-MAT-141 | 10100109 | 10100109 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-141-B版 夹紧底座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100109-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
78 | 133 | 10100105 | 2GT_40齿_输出侧 | / | AAA-10100105-10 | AAA-MAT-142 | 10100105 | 10100105 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-142-B版 2GT_40齿_输出侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100105-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
77 | 134 | 10100104 | 出线扣钣金 | / | AAA-10100104-10 | AAA-MAT-143 | 10100104 | 10100104 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-143-B版 出线扣钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100104-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
76 | 135 | 10100103 | 出线盖紧盒 | / | AAA-10100103-10 | AAA-MAT-144 | 10100103 | 10100103 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-144-B版 出线盖紧盒 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100103-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
75 | 136 | 10100101 | 压线座 | / | AAA-10100101-10 | AAA-MAT-146 | 10100101 | 10100101 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-146-B版 压线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100101-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
74 | 137 | 10100100 | 压线板1 | / | AAA-10100100-10 | AAA-MAT-147 | 10100100 | 10100100 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-147-B版 压线板1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100100-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
73 | 138 | 10100099 | 反盖板 | / | AAA-10100099-10 | AAA-MAT-148 | 10100099 | 10100099 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-148-B版 反盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100099-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
72 | 139 | 10100096 | 导引导管固定座 | / | AAA-10100096-10 | AAA-MAT-150 | 10100096 | 10100096 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-150-B版 导引导管固定座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100096-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
71 | 140 | 10100095 | 导引导管旋转电机安装板 | / | AAA-10100095-10 | AAA-MAT-151 | 10100095 | 10100095 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-151-B版 导引导管旋转电机安装板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100095-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
70 | 141 | 10100094 | 导引导管滑块座 | / | AAA-10100094-10 | AAA-MAT-152 | 10100094 | 10100094 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-152-B版 导引导管滑块座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100094-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
69 | 142 | 10100093 | 尾部电机座 | / | AAA-10100093-10 | AAA-MAT-153 | 10100093 | 10100093 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-153-B版 尾部电机座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100093-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
68 | 143 | 10100092 | 带轮转接轴 | / | AAA-10100092-10 | AAA-MAT-154 | 10100092 | 10100092 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-154-B版 带轮转接轴 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100092-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
66 | 144 | 10100090 | 张紧杆1 | / | AAA-10100090-10 | AAA-MAT-155 | 10100090 | 10100090 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-155-B版 张紧杆1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100090-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
64 | 145 | 10100087 | 拖链转接块 | / | AAA-10100087-10 | AAA-MAT-157 | 10100087 | 10100087 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-157-B版 拖链转接块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100087-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
61 | 146 | 10100083 | 撞击块 | / | AAA-10100083-10 | AAA-MAT-158 | 10100083 | 10100083 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-158-B版 撞击块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100083-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
60 | 147 | 10100082 | 滑动槽 | / | AAA-10100082-10 | AAA-MAT-159 | 10100082 | 10100082 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-159-B版 滑动槽 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100082-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
59 | 148 | 10100081 | 灯带安装盒 | / | AAA-10100081-10 | AAA-MAT-160 | 10100081 | 10100081 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-160-B版 灯带安装盒 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100081-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
58 | 149 | 10100080 | 电机转接板 | / | AAA-10100080-10 | AAA-MAT-161 | 10100080 | 10100080 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-161-B版 电机转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100080-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
56 | 150 | 10100077 | 遮挡布预压上板 | / | AAA-10100077-10 | AAA-MAT-162 | 10100077 | 10100077 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-162-B版 遮挡布预压上板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100077-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
55 | 151 | 10100076 | 钢带前压板 | / | AAA-10100076-10 | AAA-MAT-163 | 10100076 | 10100076 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-163-B版 钢带前压板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100076-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
54 | 152 | 10100075 | 锥齿轮14齿1模数电机侧 | / | AAA-10100075-10 | AAA-MAT-164 | 10100075 | 10100075 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-164-B版 锥齿轮14齿1模数电机侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100075-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
53 | 153 | 10100074 | 锥齿轮28齿1模数输出侧 | / | AAA-10100074-10 | AAA-MAT-165 | 10100074 | 10100074 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-165-B版 锥齿轮28齿1模数输出侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100074-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
52 | 154 | 10100073 | 长鞘对接轴 | / | AAA-10100073-10 | AAA-MAT-166 | 10100073 | 10100073 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-166-B版 长鞘对接轴 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100073-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
50 | 155 | 10100071 | 前把手 | / | AAA-10100071-10 | AAA-MAT-167 | 10100071 | 10100071 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-167-B版 前把手 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100071-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
104 | 156 | 10100134 | 中导管丝杆支撑侧轴承座 | / | AAA-10100134-10 | AAA-MAT-169 | 10100134 | 10100134 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-169-B版 中导管丝杆支撑侧轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100134-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
105 | 157 | 10100135 | 3GT带宽6mm齿数22齿电机侧 | / | AAA-10100135-10 | AAA-MAT-170 | 10100135 | 10100135 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-170-B版 3GT带宽6mm齿数22齿电机侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100135-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
49 | 158 | 10100069 | 导引导管导管螺母座 | / | AAA-10100069-10 | AAA-MAT-171 | 10100069 | 10100069 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-171-B版 导引导管导管螺母座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100069-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
83 | 159 | 10100110 | 传感器固线座 | / | AAA-10100110-10 | AAA-MAT-172 | 10100110 | 10100110 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-172-B版 传感器固线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100110-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
79 | 160 | 10100106 | 2GT_40齿_中间侧 | / | AAA-10100106-10 | AAA-MAT-173 | 10100106 | 10100106 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-173-B版 2GT_40齿_中间侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100106-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
57 | 161 | 10100079 | 移动式托盘 | / | AAA-10100079-10 | AAA-MAT-174 | 10100079 | 10100079 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-174-B版 移动式托盘 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100079-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
65 | 162 | 10100088 | 拖链走线槽 | / | AAA-10100088-10 | AAA-MAT-175 | 10100088 | 10100088 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-175-B版 拖链走线槽 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100088-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
94 | 163 | 10100124 | 手动释放杆导向座 | / | AAA-10100124-10 | AAA-MAT-176 | 10100124 | 10100124 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-176-B版 手动释放杆导向座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100124-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
106 | 164 | 10100136 | 3GT带宽6mm齿数22齿丝杆侧 | / | AAA-10100136-10 | AAA-MAT-177 | 10100136 | 10100136 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-177-B版 3GT带宽6mm齿数22齿丝杆侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100136-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
194 | 165 | 10100299 | 中导管导向鞘固定端 | / | AAA-10100299-10 | AAA-MAT-178 | 10100299 | 10100299 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-178-B版 中导管导向鞘固定端 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100299-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
193 | 166 | 10100298 | 长鞘导向鞘固定端 | / | AAA-10100298-10 | AAA-MAT-179 | 10100298 | 10100298 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-179-B版 长鞘导向鞘固定端 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100298-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
89 | 167 | 10100119 | 走线隔离块 | / | AAA-10100119-10 | AAA-MAT-185 | 10100119 | 10100119 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-185-B版 走线隔离块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100119-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
98 | 168 | 10100128 | 对接花键套 | / | AAA-10100128-10 | AAA-MAT-186 | 10100128 | 10100128 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-186-A版 对接花键套 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100128-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
99 | 169 | 10100129 | 主行程丝杆轴承座 | / | AAA-10100129-10 | AAA-MAT-187 | 10100129 | 10100129 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-187-B版 主行程丝杆轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100129-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
86 | 170 | 10100115 | 上部遮挡件 | / | AAA-10100115-10 | AAA-MAT-188 | 10100115 | 10100115 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-188-B版 上部遮挡件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100115-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
67 | 171 | 10100091 | 底部支撑座 | / | AAA-10100091-10 | AAA-MAT-189 | 10100091 | 10100091 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-189-B版 底部支撑座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100091-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
92 | 172 | 10100122 | 操作底座 | / | AAA-10100122-10 | AAA-MAT-190 | 10100122 | 10100122 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-190-B版 操作底座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100122-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
51 | 173 | 10100072 | 镜向前把手 | / | AAA-10100072-10 | AAA-MAT-191 | 10100072 | 10100072 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-191-A版 镜向前把手 质量标准.docx | A | 2022-11-24 |  | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 此零件为前把手的镜向零件 参考AAA-10100071-10图纸，检验图纸中椭圆圈出的尺寸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
12 | 174 | 10100013 | 滑动丝杆6x6 | / | AAA-10100013-10 | AAA-MAT-192 | 10100013 | 10100013 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-192-B版 滑动丝杆6x6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100013-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
13 | 175 | 10100014 | 滑动丝杆10x12 | / | AAA-10100014-10 | AAA-MAT-193 | 10100014 | 10100014 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-193-B版 滑动丝杆10x12 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100014-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
11 | 176 | 10100012 | 螺母6x6 | / | AAA-10100012-10 | AAA-MAT-194 | 10100012 | 10100012 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-194-B版 螺母6x6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100012-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
10 | 177 | 10100010 | 螺母10x12 | / | AAA-10100010-10 | AAA-MAT-195 | 10100010 | 10100010 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-195-B版 螺母10x12 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100010-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
28 | 178 | 10100035 | 16x16x1橡胶垫圈 | / | AAA-10100035-10 | AAA-MAT-196 | 10100035 | 10100035 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-196-B版 16x16x1橡胶垫圈 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100035-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
27 | 179 | 10100034 | 硅胶补充垫 | / | AAA-10100034-10 | AAA-MAT-197 | 10100034 | 10100034 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-197-B版 硅胶补充垫 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 白色硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100034-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
271 | 180 | 10200045 | RGB灯带板 | AAA-10200045-V1.1 | AAA-10200045-02 | AAA-MAT-198 | 10200045 | 10200045 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-198-B版 RGB灯带板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 照明指示作用 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-002》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：RGB灯带板 规格型号：AAA-10200045-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
272 | 181 | 10200046 | 单色灯带板 | AAA-10200046-V1.0 | AAA-10200046-02 | AAA-MAT-199 | 10200046 | 10200046 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-199-B版 单色灯带板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 照明指示作用 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-003》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：单色灯带板 规格型号：AAA-10200046-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
277 | 182 | 10200055 | 霍尔传感器板 | 3SJ01-3804-V1.0 | AAA-10200055-02 | AAA-MAT-200 | 10200055 | 10200055 | C | C | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | B | C | AAA | 电子 | AAA-MAT-200-B版 霍尔传感器板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 霍尔效应 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-004》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：霍尔传感器板 规格型号：3SJ01-3804-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
261 | 183 | 10200034 | 电源与安全控制板 |  | / | AAA-MAT-201 | 10200034 | 10200034 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-201-B版 电源与安全控制板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 在1.质量标准的第2项功能里新增“UPS功能和三色报警灯功能测试”接受标准，修改第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改了第3项产品描述里的规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电源供电功能 IO输入输出功能 串口通信功能 UPS功能和三色报警灯功能测试 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-005》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：电源与安全控制板 规格型号：3SJ01-3803-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
280 | 184 | 10200059 | 床旁驱动转接板 | 3S3P1SV10-3805-V1.0 | AAA-10200059-02 | AAA-MAT-202 | 10200059 | 10200059 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-202-B版 床旁驱动转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 将“床旁驱动板质量标准”修改为“床旁驱动转接板质量标准”。在1.质量标准的第2项功能里新增“IO口输入输出功能”接受标准，修改功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改了第3项产品描述里的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。修改8.备注里的图片。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 节点电压 IO口输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-006》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：床旁驱动转接板 规格型号：3S3P1SV10-3805-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
281 | 185 | 10200060 | 串口显示器 | DMG64480K035_03WTC | / | AAA-MAT-203 | 10200060 | 10200060 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-203-B版 串口显示器 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查串口显示器外观和标签。 | C | 全检 | 产品描述 | 规格型号： DMG64480K035_03WTC 名称：串口显示器 | 目视 | 目视检查串口显示器产品标签。 | C | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 串口显示器正常工作 | 24V电源 | 使用电源接入正负极，显示器进入主界面正常工作 | B | 全检
279 | 186 | 10200058 | 关节编码器 | E6A2-CWZ3E | / | AAA-MAT-204 | 10200058 | 10200058 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-204-B版 关节编码器 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查编码器外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：E6A2-CWZ3E 名称：关节编码器 | 目视 | 目视检查编码器产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检
278 | 187 | 10200057 | 金属按键 | PBM-16M11-RS-N-NN-B8S | / | AAA-MAT-205 | 10200057 | 10200057 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-205-B版 金属按键.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料 新增功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查金属按键外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：PBM-16M11-RS-N-NN-B8S 名称：金属按键 | 目视 | 目视检查金属按键产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 CE认证 CQC认证 ROHS2.0认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 按钮正常工作 | 万用表 | 使用万用表打到蜂鸣档然，后用表笔分别接两个引脚，按下按钮，万用表响即可 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
268 | 188 | 10200042 | 电磁抱闸-014 | BXR-020-10LE-014 | / | AAA-MAT-208 | 10200042 | 10200042 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-208-B版 电磁抱闸-014.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BXR-020-10LE-014 名称：电磁抱闸-014 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 首检
269 | 189 | 10200043 | 电磁抱闸-320 | BXR050-10LE-320 | / | AAA-MAT-209 | 10200043 | 10200043 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-209-B版 电磁抱闸-320.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BXR050-10LE-320 名称：电磁抱闸-320 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 首检
282 | 190 | 10200062 | 电磁抱闸-132 | BXR040-10LE-132 | / | AAA-MAT-210 | 10200062 | 10200062 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-210-B版 电磁抱闸-132.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BXR040-10LE-132 名称：电磁抱闸-132 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 首检
283 | 191 | 10200063 | 限位开关 | 见附表 | / | AAA-MAT-211 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-211-B版 限位开关.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除检验流程单证资料 第8项附表中新增一个物料（限位开关-带滚轮） 新增检验流程第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查限位开关外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查限位开关产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 功能正常 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，用万用表测NO和C，按下铁片，蜂鸣器响 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
270 | 192 | 10200044 | 抱闸控制器 | BEM-24ESN7-120N | / | AAA-MAT-212 | 10200044 | 10200044 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-212-B版 控制抱闸器.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查控制抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BEM-24ESN7-120N 名称：控制抱闸器 | 目视 | 目视检查控制抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
267 | 193 | 10200041 | 电动推杆 | JC35N6-600N-200 | / | AAA-MAT-213 | 10200041 | 10200041 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-213-B版 电动推杆.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增检验第5项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰，线路断裂。 | 目视 | 目视检查电动推杆外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：JC35N6-600N-200 名称：电动推杆 | 目视 | 目视检查电动推杆产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 电动推杆功能正常 | 测试工装 | 见AAA-STM-006 床旁驱动板产品功能测试标准化测试方法-B版 | B | 全检
289 | 194 | 10200076 | 床旁系统线束1 | 见附表 | / | AAA-MAT-214 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-214-B版 床旁系统线束.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除备注中附图 新增检验功能测试 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 3C认证 UL认证 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
246 | 195 | 10200012 | 断路器 | 见附表 | / | AAA-MAT-215 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-215-B版 交直流继电器 质量标准.docx | B | 2022-11-21 | 刘海龙 | 增加UE单证资料 增加生产场地和环境要求无尘车间环境温度 25°CRH温度40±10% 增加产品功能测试方法 修改文件名称为;交直流继电器质量标准 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 外包装箱应规范.整洁.并具有产品标识.应无破损.污物等不良现象 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | UE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 继电器功能正常.能够正常吸合。 | 目视+万用表+直流电源 | 根据继电器类别，用对应可调电源对继电器线圈引脚从0V加电压.看继电器是否吸合状态.当关闭直流电源看继电器是否处于释放状态。继电器NO代表常闭 NC代表常开状态.用手按压继电器用万用表蜂鸣挡位接触任意一组引脚看继电器是否导通状态.松开后是否截止状态 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
314 | 196 | 10200101 | 操作台及床旁系统连接线束1 | 见附表 | / | AAA-MAT-216 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-216-B版 操作台及床旁系统连接线束.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除备注中如附图 新增检验功能测试 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 UL认证 ROHS声明 REACH声明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
356 | 197 | 10200144 | 线缆接口防尘罩1 | 见附表 | / | AAA-MAT-217 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-217-A版 线缆接口防尘罩 质量标准.docx | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：线缆接口防尘罩 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
359 | 198 | 10200148 | 磁环1 | 见附表 | / | AAA-MAT-218 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-218-B版 磁环.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 修改第8项表格中磁环2型号（原型号：ET-1635623、现型号：74271622S） 删除检验流程第4项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：磁环 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
240 | 199 | 10200006 | USB多功能模块 | USB-4711A | / | AAA-MAT-242 | 10200006 | 10200006 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-242-B版 USB多功能模块 质量标准.docx | B | 2022-11-29 | 刘海龙 | 修改单证资料为CE认证.删除尺寸测量 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查多功能模块外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：USB-4711A 品牌：研华多功能采集卡 | 目视 | 目视检查多功能模块产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检
286 | 200 | 10200070 | 触摸屏USB 线缆 | 见附表 | / | AAA-MAT-243 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-243-A版 电源线 质量标准.docx | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目视 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 产品电源线需百分百测量导通 | 目视 | 用万用表蜂鸣档测量是否导通。 | A | 全检 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
258 | 201 | 10200030 | 钢制导轨 | 210-112-35*7.5mm | / | AAA-MAT-244 | 10200030 | 10200030 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-244-B版 钢制导轨 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 刘海龙 | 增加合格证.生产场地 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 品牌；万可 型号；210-112 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
239 | 202 | 10200005 | 急停按钮 | A165E-S-02 | / | AAA-MAT-245 | 10200005 | 10200005 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-245-B版 急停按钮 质量标准.docx | B | 2022-11-22 | 刘海龙 | 增加产品功能测试方法 增加单证资料;CE认证 修改急停按钮规格型号为;A165E-S-02 增加生产场地和环境要求. 洁净车间.环境温度 25°CRH温度 40±10% | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查急停按钮外观和标签是否有破损 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号；A165E-S-02 品牌：OMRON | 目视 | 目视检查包装袋上急停按钮产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 测试按钮无功能异常，能正常通断。 | 目视+万用表 | 用万用表蜂鸣档.L+NC端与L-NC端测试是否蜂鸣导通.将急停按钮按下万用表蜂鸣档是否截止.两组测试均正常通断 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
242 | 203 | 10200008 | 开关电源 | CUS600M-24 | / | AAA-MAT-246 | 10200008 | 10200008 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-246-B版 开关电源质量标准.docx 质量标准.docx | B | 2022-09-18 | 刘海龙 | 增加单证资料、功能测试方法和修改产品规格型号 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号；CUS600M-24 品牌：TDK-lambda | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | TUV, CE, UL, COC认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 用万用表测试开关电源output输出是否有24V。 | 万用表 | 用万用表直流电压挡位测量是否有24V电压 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
256 | 204 | 10200025 | 终端挡块 | 见附表 | / | AAA-MAT-247 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-247-C版 四线接线端子.docx 质量标准.docx | C | 2022-12-01 | 段美琼 | 附表中新增一个终端挡块 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 用万用表蜂鸣档确认接线端子与跨接器是否导通。 | 万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位，测量不同引脚确认是否蜂鸣导通。 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
244 | 205 | 10200010 | 滤波器 | FN2090B-10-06 | / | AAA-MAT-248 | 10200010 | 10200010 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-248-B版 滤波器 质量标准.docx | B | 2022-09-29 | 刘海龙 | 增加CE认证，出厂检验报告，修改产品规格型号 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：FN2090B-10-06 品牌：SCHAFFNER 夏弗纳 | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明和CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检
285 | 206 | 10200065 | 直插电阻3.3K | R-3.3K-1/10W-0603-1% | / | AAA-MAT-249 | 10200065 | 10200065 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-249-B版 直插电阻 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 刘海龙 | 增加生产场地和环境要求. 洁净车间.环境温度 25°CRH温度 40±10% 增加产品功能测试方法 修改产品规格型号为；R-3.3K-1/8W-1% 修改文件名称；直插电阻3.3K质量标准 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：R-3.3K-1/8W-1% | 目视 | 万用表欧姆档测量阻值是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电阻阻值是否正确.有无偏差阻值异常等.允许偏差值在1%之内 | 万用表 | 用万用表欧姆档红黑表笔测试电阻两端，确认阻值是否正确在3.3K | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
319 | 207 | 10200106 | 操作机台线束1 | 见附表 | / | AAA-MAT-250 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-250-B版 操作台线束 质量标准.docx | B | 2022-10-19 | 刘海龙 | 更改图纸 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目视 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 产品线束需百分百测量导通 | 目视 | 用万用表蜂鸣档测量是否导通。 | A | 全检 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次 | 尺寸 | 根据技术图纸，外观颜色长度.物料号.需与表格内容一致。 | 卡尺/直尺 | 根据技术图纸.量测是否正确 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
237 | 208 | 10200003 | 灰色霍尔摇杆 | 见附表 | / | AAA-MAT-251 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-251-B版 霍尔摇杆 质量标准.docx | B | 2022-11-29 | 刘海龙 | 增加外观检测橡胶套无破损.修改单证资料为CE认证.增加备注摇杆名称物料编码信息 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰.无油污破损等 橡胶防尘套无破损 | 目视 | 目视检查霍尔摇杆外观是否正常 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 名称：霍尔摇杆 规格型号；SMC35B2G-50-5 | 目视 | 目视检查霍尔摇杆产品外包装标签型号是否正确。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检
362 | 209 | 10200155 | 三色报警灯 | 19mm指示灯四线共阳（红、黄、绿）DC24V | / | AAA-MAT-252 | 10200155 | 10200155 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-252-A版 三色报警灯 质量标准.docx | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 名称：三色报警灯 规格型号：直径16三色金属防水指示灯 | 目视 | 目视产品型号是否正确 | A | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
195 | 210 | 10100304 | 关节硅胶环1 | / | AAA-10100304-10 | AAA-MAT-253 | 10100304 | 10100304 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-253-B版 关节硅胶环1 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100304-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
196 | 211 | 10100305 | 关节硅胶环2 | / | AAA-10100305-10 | AAA-MAT-254 | 10100305 | 10100305 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-254-B版 关节硅胶环2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100305-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
398 | 212 | 10700012 | 铜螺柱M2*3 | M2*3 | / | AAA-MAT-260 | 10700012 | 10700012 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-260-B版 铜螺柱M2x3 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
399 | 213 | 10700013 | 铜螺柱M2*5 | M2*5 | / | AAA-MAT-261 | 10700013 | 10700013 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-261-B版 铜螺柱M2x5 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
400 | 214 | 10700014 | 等电位柱M5 | M5 | / | AAA-MAT-262 | 10700014 | 10700014 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-262-B版 等电位柱M5 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
38 | 215 | 10100057 | 导轨SNCC-H10-2-L570-E15.0 | / | AAA-10100057-10 | AAA-MAT-263 | 10100057 | 10100057 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-263-B版 SNCC-H10-2-L570-E15.0 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100057-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
40 | 216 | 10100059 | 轴套BSFK-D10-L15 | / | AAA-10100059-10 | AAA-MAT-265 | 10100059 | 10100059 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-265-B版 BSFK-D10-L15 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 碳钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100059-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
17 | 217 | 10100019 | 螺纹轴承NTSBG16-5 | / | AAA-10100019-10 | AAA-MAT-267 | 10100019 | 10100019 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-267-B版 NTSBG16-5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100019-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
14 | 218 | 10100015 | 轴SSFMRRA4-183-B2-S2 | / | AAA-10100015-10 | AAA-MAT-268 | 10100015 | 10100015 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-268-B版 SSFMRRA4-183-B2-S2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100015-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
15 | 219 | 10100016 | 轴SSFMRRA4-176-B2-S2 | / | AAA-10100016-10 | AAA-MAT-269 | 10100016 | 10100016 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-269-B版 SSFMRRA4-176-B2-S2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100016-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
16 | 220 | 10100018 | 垫片PCIMRS4-5-0.3 | / | AAA-10100018-10 | AAA-MAT-270 | 10100018 | 10100018 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-270-B版 PCIMRS4-5-0.3 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100018-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
18 | 221 | 10100021 | 齿轮GEABS0.5-50-2-B-4-KC120 | / | AAA-10100021-10 | AAA-MAT-272 | 10100021 | 10100021 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-272-B版 GEABS0.5-50-2-B-4-KC120 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100021-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
19 | 222 | 10100023 | 同步带GBN2782GT-40 | / | AAA-10100023-10 | AAA-MAT-273 | 10100023 | 10100023 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-273-B版 GBN2782GT-40 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100023-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
20 | 223 | 10100025 | 拖链C-MHF10-15-28-24 | / | AAA-10100025-10 | AAA-MAT-274 | 10100025 | 10100025 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-274-B版 C-MHF10-15-28-24 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 进口尼龙及玻璃纤维 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100025-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
21 | 224 | 10100026 | 螺钉BCBFS3-5 | / | AAA-10100026-10 | AAA-MAT-275 | 10100026 | 10100026 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-275-B版 BCBFS3-5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100026-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
22 | 225 | 10100027 | M3x40+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100027-10 | AAA-MAT-276 | 10100027 | 10100027 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-276-B版 M3x40+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100027-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
23 | 226 | 10100028 | M3x70+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100028-10 | AAA-MAT-277 | 10100028 | 10100028 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-277-B版 M3x70+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100028-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
24 | 227 | 10100029 | M3x25+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100029-10 | AAA-MAT-278 | 10100029 | 10100029 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-278-B版 M3x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100029-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
25 | 228 | 10100030 | M2x5+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100030-10 | AAA-MAT-279 | 10100030 | 10100030 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-279-B版 M2x5+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100030-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
26 | 229 | 10100032 | M2x30+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100032-10 | AAA-MAT-281 | 10100032 | 10100032 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-281-B版 M2x30+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100032-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
29 | 230 | 10100038 | 卡簧DQA-6 | / | AAA-10100038-10 | AAA-MAT-285 | 10100038 | 10100038 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-285-B版 DQA-6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100038-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
30 | 231 | 10100040 | 轴承BCFS-A10-D19 | / | / | AAA-MAT-286 | 10100040 | 10100040 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-286-A版 BCFS-A10-D19 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
31 | 232 | 10100041 | 轴承BCAS-A4-D9-B4 | / | AAA-10100041-10 | AAA-MAT-287 | 10100041 | 10100041 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-287-B版 BCAS-A4-D9-B4 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100041-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
32 | 233 | 10100042 | 轴承BCAS-A4-D7-B2.5 | / | AAA-10100042-10 | AAA-MAT-288 | 10100042 | 10100042 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-288-B版 BCAS-A4-D7-B2.5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100042-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
35 | 234 | 10100050 | 垫环WSSS6-4-2 | / | AAA-10100050-10 | AAA-MAT-291 | 10100050 | 10100050 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-291-B版 WSSS6-4-2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100050-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
36 | 235 | 10100052 | 同步带GBN1203GT-60 | / | AAA-10100052-10 | AAA-MAT-293 | 10100052 | 10100052 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-293-B版 GBN1203GT-60 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 聚氨酯皮带 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100052-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
37 | 236 | 10100053 | 角接触轴承对706CTYNDBLP5 | / | AAA-10100053-10 | AAA-MAT-294 | 10100053 | 10100053 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-294-B版 706CTYNDBLP5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100053-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
39 | 237 | 10100058 | 联轴器CPFCB-D12-A4-B5 | / | AAA-10100058-10 | AAA-MAT-295 | 10100058 | 10100058 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-295-B版 CPFCB-D12-A4-B5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100058-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
41 | 238 | 10100060 | 方形锁紧螺母BNTA-M6 | / | AAA-10100060-10 | AAA-MAT-296 | 10100060 | 10100060 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-296-B版 BNTA-M6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100060-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
42 | 239 | 10100061 | 轴承BCFS-A6-D10 | / | AAA-10100061-10 | AAA-MAT-297 | 10100061 | 10100061 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-297-B版 BCFS-A6-D10 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100061-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
43 | 240 | 10100062 | 轴承BCFS-A4-D7 | / | AAA-10100062-10 | AAA-MAT-298 | 10100062 | 10100062 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-298-B版 BCFS-A4-D7 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100062-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
44 | 241 | 10100063 | 轴承BCAS-A6-D10-B3 | / | AAA-10100063-10 | AAA-MAT-299 | 10100063 | 10100063 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-299-B版 BCAS-A6-D10-B3 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100063-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
45 | 242 | 10100064 | 轴承BCAS-A4-D10-B4 | / | AAA-10100064-10 | AAA-MAT-300 | 10100064 | 10100064 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-300-B版 BCAS-A4-D10-B4 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100064-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
46 | 243 | 10100065 | 8x9.7x1塑料垫片 | / | AAA-10100065-10 | AAA-MAT-301 | 10100065 | 10100065 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-301-B版 8x9.7x1塑料垫片 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100065-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
47 | 244 | 10100066 | 4x6x1塑料垫片 | / | AAA-10100066-10 | AAA-MAT-302 | 10100066 | 10100066 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-302-B版 4x6x1塑料垫片 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100066-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
48 | 245 | 10100067 | 6x8x1塑料垫片 | / | AAA-10100067-10 | AAA-MAT-303 | 10100067 | 10100067 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-303-B版 6x8x1塑料垫片 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100067-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
34 | 246 | 10100045 | O型圈内径7x1 .5 | / | / | AAA-MAT-304 | 10100045 | 10100045 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-304-A版 O型圈内径7x1.5 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外径7±0.5mm，线径±0.2mm | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
363 | 247 | 10200157 | 直流风机 | 见附表 | / | AAA-MAT-306 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-306-B版 直流风机.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 增加风扇防尘网 增加功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂! | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：见附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 检测风扇是否能工作 | 24V直流电源 | 风扇正负极接到24V电源上面 | A | 全检
33 | 248 | 10100044 | 方形磁铁100x10x3 | / | AAA-10100044-10 | AAA-MAT-308 | 10100044 | 10100044 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-308-B版 方形磁铁100x10x3 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 永磁铁 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100044-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
200 | 249 | 10100340 | 手动隔离器 | / | AAA-10100340-10 | AAA-MAT-309 | 10100340 | 10100340 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-309-B版 手动隔离器 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100340-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
201 | 250 | 10100341 | 插轴联轴用 | / | AAA-10100341-10 | AAA-MAT-310 | 10100341 | 10100341 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-310-B版 插轴联轴用 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100341-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
202 | 251 | 10100342 | 遮挡板1 | / | AAA-10100342-10 | AAA-MAT-311 | 10100342 | 10100342 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-311-B版 遮挡板1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100342-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
203 | 252 | 10100343 | 长鞘接近开关安装件 | / | AAA-10100343-10 | AAA-MAT-312 | 10100343 | 10100343 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-312-B版 长鞘接近开关安装件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100343-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
204 | 253 | 10100344 | 销钉防脱环 | / | AAA-10100344-10 | AAA-MAT-313 | 10100344 | 10100344 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-313-B版 销钉防脱环 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100344-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
205 | 254 | 10100345 | 透明灯带板 | / | AAA-10100345-10 | AAA-MAT-314 | 10100345 | 10100345 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-314-B版 透明灯带板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100345-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
206 | 255 | 10100346 | 导管接近开关安装件 | / | AAA-10100346-10 | AAA-MAT-315 | 10100346 | 10100346 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-315-B版 导管接近开关安装件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为每批检验一次，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100346-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
207 | 256 | 10100347 | 导丝接近开关安装件 | / | AAA-10100347-10 | AAA-MAT-316 | 10100347 | 10100347 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-316-B版 导丝接近开关安装件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100347-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
208 | 257 | 10100348 | 遮挡板2 | / | AAA-10100348-10 | AAA-MAT-317 | 10100348 | 10100348 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-317-B版 遮挡板2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100348-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
209 | 258 | 10100349 | 背壳安装板 | / | AAA-10100349-10 | AAA-MAT-318 | 10100349 | 10100349 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-318-B版 背壳安装板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100349-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
210 | 259 | 10100350 | 按钮帽 | / | AAA-10100350-10 | AAA-MAT-319 | 10100350 | 10100350 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-319-B版 按钮帽 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100350-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
211 | 260 | 10100351 | 尾部固线座 | / | AAA-10100351-10 | AAA-MAT-320 | 10100351 | 10100351 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-320-B版 尾部固线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100351-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
212 | 261 | 10100352 | 侧面板 | / | AAA-10100352-10 | AAA-MAT-321 | 10100352 | 10100352 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-321-B版 侧面板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100352-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
213 | 262 | 10100353 | 中导管反向盖板 | / | AAA-10100353-10 | AAA-MAT-322 | 10100353 | 10100353 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-322-B版 中导管反向盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100353-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
214 | 263 | 10100354 | 底部遮挡钣金 | / | AAA-10100354-10 | AAA-MAT-323 | 10100354 | 10100354 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-323-B版 底部遮挡钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | 马氏体不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100354-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
215 | 264 | 10100355 | 弹簧SUW-D13-L25 | / | AAA-10100355-10 | AAA-MAT-324 | 10100355 | 10100355 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-324-B版 弹簧SUW-D13-L25 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100355-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
467 | 265 | 11000001 | 406胶水 | / | / | AAA-MAT-325 | 11000001 | 11000001 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-325-B版 406胶水 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料于尺寸检查项，外观抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 封口完好；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
462 | 266 | 10800001 | 床旁操作系统包装 | / | / | AAA-MAT-326 | 10800001 | 10800001 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-326-B版 床旁操作系统包装箱 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 无磕碰损坏；表面无划痕、擦伤等缺陷；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸1140*780*650mm | 卷尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
427 | 267 | 10700075 | 销轴 | 8*35-GB/T883 | / | AAA-MAT-327 | 10700075 | 10700075 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-327-A版 销轴8x35 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
443 | 268 | 10700100 | 开口销 | D3.2-L26 | / | AAA-MAT-328 | 10700100 | 10700100 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-328-A版 开口销 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
444 | 269 | 10700101 | 普通平键 | 3*16-GB/T1097 | / | AAA-MAT-329 | 10700101 | 10700101 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-329-A版 普通平键 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
442 | 270 | 10700099 | 标准型弹簧垫圈 | 4-GB/T94 | / | AAA-MAT-330 | 10700099 | 10700099 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-330-A版 弹簧垫片M4 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
198 | 271 | 10100308 | 台面标签 | / | AAA-10100308-10 | AAA-MAT-331 | 10100308 | 10100308 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-331-B版 操作台台面标签 质量标准.docx | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 外观 | 酒精擦拭后，字迹清晰无脱落 | 目视 | 取一整张标签使用75%医用酒精擦拭，静置2min，观察字迹是否有脱落，模糊产生 | B | 全检 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100308-10中椭圆圈出的内容 | 卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 每批检验两件
199 | 272 | 10100309 | 手柄标签 | / | AAA-10100309-10 | AAA-MAT-332 | 10100309 | 10100309 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-332-B版 操作台手柄标签 质量标准.docx | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 外观 | 酒精擦拭后，字迹清晰无脱落 | 目视 | 取一整张标签使用75%医用酒精擦拭，静置2min，观察字迹是否有脱落，模糊产生 | B | 全检 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100309-10中椭圆圈出的内容 | 卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 每批检验两件
463 | 273 | 10800009 | 操作台包装箱 | / | AAA-10800009-10 | AAA-MAT-333 | 10800009 | 10800009 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-333-B版 操作台包装箱 质量标准.docx | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” 简化检测方法 | 零件数量 | 参考图纸AAA-10800009-10，核对零件数量 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10800009-10中椭圆圈出的内容 | 卷尺 | 手工测量 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
197 | 274 | 10100307 | 系统标签1 | / | AAA-10100307-10 | AAA-MAT-334 | 10100307 | 10100307 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-334-B版 冠脉血管介入手术辅助操作系统标签1 质量标准.docx | B | 2022-11-14 | 熊科 | 去除单证资料中的《出厂检验报告》部分 抽样方案改为首检 | 材料 | 标签纸 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100307-10中椭圆圈出的内容 | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
464 | 275 | 10800010 | 冠脉血管介入手术辅助操作系统使用说明书 | / | / | AAA-MAT-336 | 10800010 | 10800010 | B | B | 2022-05-25 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-336-B版 SNCC-H10-2-L570-E15.0 质量标准.docx | B | 2022-09-30 | 柳秋圆 | 检测内容增加 | 外观 | 字迹是否清晰可见 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 外观 | 说明书是否有褶皱或破损现象 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 外观 | 公司logo、公司名称、产品名称确认 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 外观 | 说明书最后一页关键信息确认，如下： 编号/版本:AAA-SAM-001-B 发布日期：2022-09-30 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
373 | 276 | 10200229 | 除颤防干扰防雷击连接线 | 2.5平方 黄绿3000mm | / | AAA-MAT-338 | 10200229 | 10200229 | A | A | 2022-03-01 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-338-A版 除颤防干扰防雷击连接线.docx 质量标准.docx | A | 2022-03-01 | 段美琼 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，破损 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：2.5平方黄绿线 L=3000mm 名称：防除颤干扰防雷击连接线 | 目视 | 目视检查产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
369 | 277 | 10200168 | 标记卡-1 | 见附表 | / | AAA-MAT-339 | 见附表 |  | A | A | 2022-10-08 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-339-A版 标记卡 质量标准.docx | A | 2022-10-08 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明和ISO14001认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检
217 | 278 | 10100418 | 导丝运动连接钢轴前端_up | / | AAA-10100418-10 | AAA-MAT-340 | 10100418 | 10100418 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-340-A版 导丝运动连接钢轴前端_up 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100418-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
218 | 279 | 10100419 | 导丝运动连接钢轴前端_down | / | AAA_10100419_10 | AAA-MAT-341 | 10100419 | 10100419 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-341-A版 导丝运动连接钢轴前端_down 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA_10100419_10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
445 | 280 | 10700117 | C_SEFL675ZZ | / | AAA-10700117-10 | AAA-MAT-342 | 10700117 | 10700117 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-342-A版 C_SEFL675ZZ 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700117-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
446 | 281 | 10700118 | GEFBS0_5_50_2_12_W6_H18_KC120_TPC3_6 | / | AAA-10700118-10 | AAA-MAT-343 | 10700118 | 10700118 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-343-A版 GEFBS0_5_50_2_12_W6_H18_KC120_TPC3_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700118-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
219 | 282 | 10100420 | DCU13028电机垫片 | / | AAA-10100420-10 | AAA-MAT-344 | 10100420 | 10100420 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-344-A版 DCU13028电机垫片 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶407 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100420-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
222 | 284 | 10100423 | ECU16036垫片 | / | AAA-10100423-10 | AAA-MAT-346 | 10100423 | 10100423 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-346-A版 ECU16036垫片 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100423-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
216 | 285 | 10100381 | M2x6x2.6头 | / | AAA-10100381-10 | AAA-MAT-347 | 10100381 | 10100381 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-347-A版 M2x6x2.6头 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 碳钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100381-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
221 | 286 | 10100422 | 测试辅助件_1 | / | AAA-10100422-10 | AAA-MAT-348 | 10100422 | 10100422 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-348-A版 测试辅助件_1 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100422-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
448 | 287 | 10700120 | GEFBS0_5_32_2_4_W6_H8_KC120_6 | / | AAA-10700120-10 | AAA-MAT-349 | 10700120 | 10700120 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-349-A版 GEFBS0_5_32_2_4_W6_H8_KC120_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700120-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
254 | 288 | 10200020 | 圆筒形帽熔断器 | RT14(RT18) 12A Φ10×38 | / | AAA-MAT-351 | 10200020 | 10200020 | A | A | 2022-10-20 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-351-A版 圆筒型帽熔断器 质量标准.docx | A | 2022-10-20 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 用万用表蜂鸣挡位，表笔测试两端是否导通。确认蜂鸣为良品，反之为不良品。 | 万用表 | 目视万用表是否蜂鸣 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
227 | 289 | 10100429 | 活动压片板 | / | AAA-10100429-10 | AAA-MAT-352 | 10100429 | 10100429 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-352-A版 活动压片板 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100429-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
228 | 290 | 10100430 | 固定压片板 | / | AAA-10100430-10 | AAA-MAT-353 | 10100430 | 10100430 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-353-A版 固定压片板 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100430-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
229 | 291 | 10100431 | 活动压片盖板 | / | AAA-10100431-10 | AAA-MAT-354 | 10100431 | 10100431 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-354-A版 活动压片盖板 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100431-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
231 | 293 | 10100433 | 中导管电机支撑圈 | / | AAA-10100433-10 | AAA-MAT-356 | 10100433 | 10100433 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-356-A版 中导管电机支撑圈 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100433-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
232 | 294 | 10100434 | 导引导管缓冲垫撞击座 | / | AAA-10100434-10 | AAA-MAT-357 | 10100434 | 10100434 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-357-A版 导引导管缓冲垫撞击座 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100434-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
233 | 295 | 10100435 | 导引导管防撞缓冲块 | / | AAA-10100435-10 | AAA-MAT-358 | 10100435 | 10100435 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-358-A版 导引导管防撞缓冲块 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100435-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
234 | 296 | 10100436 | 中导管防撞缓冲块 | / | AAA-10100436-10 | AAA-MAT-359 | 10100436 | 10100436 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-359-A版 中导管防撞缓冲块 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100436-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
449 | 297 | 10700121 | BCAS_A4_D12_B4 | / | AAA-10700121-10 | AAA-MAT-360 | 10700121 | 10700121 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-360-A版 BCAS_A4_D12_B4 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700121-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
450 | 298 | 10700122 | WSSS6_4_4 | / | AAA-10700122-10 | AAA-MAT-361 | 10700122 | 10700122 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-361-A版 WSSS6_4_4 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700122-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
455 | 299 | 10700129 | MCGSC13_4_4_6 | / | AAA-10700129-10 | AAA-MAT-364 | 10700129 | 10700129 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-364-A版 MCGSC13_4_4_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700129-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
447 | 300 | 10700119 | 同步带GBN4122GT-40 | / | AAA-10700119-10 | AAA-MAT-365 | 10700119 | 10700119 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-365-A版 同步带GBN4122GT-40 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯皮带 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700119-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
235 | 301 | 10100503 | M2x25+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100503-10 | AAA-MAT-366 | 10100503 | 10100503 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-366-A版 M2x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100503-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
456 | 302 | 10700130 | SNCC_H8_2_L400_E5_6 | / | AAA-10700130-10 | AAA-MAT-367 | 10700130 | 10700130 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-367-A版 SNCC_H8_2_L400_E5_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700130-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
376 | 303 | 10200266 | 电机线束1 | 见附表 |  | AAA-MAT-368 | 见附表 |  | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-368-A版 电机线束.docx 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 段美琼 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 | 测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | A | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 合格证明 | 每批次产品需出具合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | C | 每批检验一次
381 | 304 | 10200271 | LG医用显示器 | 27HQ710S | / | AAA-MAT-369 | 10200271 | 10200271 | A | A | 2022-10-08 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-369-A版 LG医用显示器 质量标准.docx | A | 2022-10-08 | 刘海龙 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：27HQ710S 品牌：LG | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 检查显示器是否通电.按下显示器外壳上的电源键屏幕是否亮起。确认屏幕亮起后是否有闪烁.条纹.亮点显示不清晰等问题。 | 目视 | 目视屏幕上电后是否有显示不清晰闪烁等。 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
223 | 305 | 10100424 | 床旁把手标签 | / | AAA-10100424-10 | AAA-MAT-370 | 10100424 | 10100424 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-370-A版 床旁把手标签 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 底色亚银，字体黑色 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100424-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
224 | 306 | 10100425 | 大五角手柄 | / | AAA-10100425-10 | AAA-MAT-371 | 10100425 | 10100425 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-371-A版 大五角手柄 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100425-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
225 | 307 | 10100426 | 束线支撑块 | / | AAA-10100426-10 | AAA-MAT-372 | 10100426 | 10100426 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-372-A版 束线支撑块 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100426-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
226 | 308 | 10100427 | 夹持撑脚塑料调整块3 | / | AAA-10100427-10 | AAA-MAT-373 | 10100427 | 10100427 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-373-A版 夹持撑脚塑料调整块3 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100427-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
454 | 309 | 10700128 | 拖链DSL18HT-18-25-R38-18-A2 | DSL18HT-18-25-R38-18-A2 | / | AAA-MAT-374 | 10700128 | 10700128 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-374-A版 拖链DSL18HT-18-25-R38-18-A2 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
425 | 310 | 10700051 | 圆柱销2x16 | 2x16 | AAA-10700051-10 | AAA-MAT-375 | 10700051 | 10700051 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-375-A版 圆柱销2x16 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700051-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
383 | 311 | 10200280 | 键盘 | 见附表 | / | AAA-MAT-376 | 见附表 |  | A | A | 2022-10-27 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-376-A版 键盘鼠标 质量标准.docx | A | 2022-10-27 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 通电后确认产品是否兼容性能不良.连接后是否有死机.按键有无不灵敏或需要重压才有功能。 | 目视 | 目视产品是否兼容.按键是否灵敏。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
385 | 312 | 10200287 | DB9母头 | 见附表 | / | AAA-MAT-378 | 见附表 |  | A | A | 2022-11-02 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-378-A版 RS485通讯连接器.docx 质量标准.docx | A | 2022-11-02 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，引脚无断裂 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | DB9母头功能正常 | 万用表 | 使用万用表打到蜂鸣档，两根表笔一一对应，测量其通断 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
451 | 313 | 10700125 | M3X30内六角圆柱头螺钉 | M3*30-GB70.1 | / | AAA-MAT-379 | 10700125 | 10700125 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-379-A版 内六角圆柱头螺钉M3x30 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 规格型号 | M3*30-GB/T70.1 | / | 对照包装标签 | B | 每批检验一次
452 | 314 | 10700126 | 标准型弹簧垫圈 | 3-GB/T93 | / | AAA-MAT-380 | 10700126 | 10700126 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-380-A版 标准型弹簧垫圈-3 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 规格型号 | 3-GB/T93 | / | 对照包装标签 | B | 每批检验一次
453 | 315 | 10700127 | 平垫圈 | 3-GB/T97.1 | / | AAA-MAT-381 | 10700127 | 10700127 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-381-A版 平垫圈-3 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 规格型号 | 3-GB/T97.1 | / | 对照包装标签 | B | 每批检验一次
466 | 316 | 10800016 | 冠脉血管介入手术辅助操作系统产品标签 | / | / | AAA-MAT-382 | 10800016 | 10800016 | A | A | 2022-11-14 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-382-A版 冠脉血管介入手术辅助操作系统产品标签 质量标准.docx | A | 2022-11-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | FASSON 72826 亚银PET | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见AAA-BQ-001文件 | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
238 | 317 | 10200004 | 开关机按键 | PBM-16M12-FT-U1-Q3-B8S | / | AAA-MAT-384 | 10200004 | 10200004 | A | A | 2022-11-22 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-384-B版 开关机按键 质量标准.docx | B | 2022-11-22 | 刘海龙 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损.开关键按压是否正常.能正常弹起。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：PBM-16M12-FT-U1-Q3-B8S | 目视 | 目视确认送货单据或外包装上产品规格是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | DC24V供电LED灯发光正常 开关机按键C端与NO按压导通.松开截止. 开关机按键C端与NC端按压截止.松开导通。 | 直流电源+万用表 | 将直流电源调试到+24V连接到按键±引脚确认按键是否有灯光亮起确认正常.反之为不良品。 将万用表调至蜂鸣档红色表笔接NO端（常开）黑色表笔接C（公共端）按压按键.万用表是否蜂鸣.同上连接NC（常闭）C（公共端）确认是否导通按压截止为良品 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
245 | 318 | 10200011 | 热磁脱扣开关 | 3210-N521-P7M1-W01D-6A | / | AAA-MAT-385 | 10200011 | 10200011 | A | A | 2022-11-22 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-385-A版 热磁脱扣开关 质量标准.docx | A | 2022-11-22 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 品牌：ETA 规格型号；3210-N521-P7M1-W01D-6A | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 3C认证, UL认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 测量热磁脱扣开关.是否能够正常导通截止.是否不能关闭或不能导通状态。 | 目视+万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位.红表笔接开关引脚11黑表笔接12按压开关是否导通.关闭开关是否断开 再将红表笔接入21引脚.黑表笔接入22K引脚是否导通.关闭开关是否断开 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
255 | 319 | 10200022 | 浪涌电流限制器 | B57364S0100M000 | / | AAA-MAT-386 | 10200022 | 10200022 | A | A | 2021-11-23 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-386-A版 浪涌电流限制器 质量标准.docx | A | 2021-11-23 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 产品是否丝印为NTC字样 | 目视 | 目检产品丝印是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 用万用表蜂欧姆档测试阻值是否在允许偏差值内 | 万用表 | 将万用表调制欧姆档.红黑表笔接产品两端测试阻值是否在(7-13)Ω之间。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
253 | 320 | 10200019 | 保险丝座 | CHM1DU | / | AAA-MAT-387 | 10200019 | 10200019 | A | A | 2022-11-23 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-387-A版 保险丝座 质量标准.docx | A | 2022-11-23 | 刘海龙 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：CHM1DU 品牌：BUSSMANN | 目视 | 目视检查产品外包装型号品牌是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 能够正常打开放入圆筒形帽型熔断器.并测量正常 | 万用表 | 将圆筒形帽型熔断器放入保险丝座内.万用表拨到蜂鸣挡位用红黑表笔测量保险丝座两端.测量是否导通正常蜂鸣为良品。 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
107 | 321 | 10100166 | 圆柱销1x10 | / | ABA-10100166-10 | ABA-MAT-067 | 10100166 | 10100166 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-067-A版 圆柱销1x10 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
108 | 322 | 10100168 | 圆柱销2x9 | / | ABA-10100168-10 | ABA-MAT-069 | 10100168 | 10100168 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-069-A版 圆柱销2x9 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
401 | 323 | 10700017 | M2X4十字槽沉头螺钉 | 见附表 | / | ABA-MAT-092 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-092-A版 十字槽沉头螺钉 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
411 | 324 | 10700030 | M4x16内六角圆柱头螺钉 | 见附表 | / | ABA-MAT-104 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-104-A版 内六角圆柱头螺钉 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
424 | 325 | 10700047 | 螺母M2 | M2 | / | ABA-MAT-122 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 1 | 2022-12-21 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-122-A版 螺母 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
428 | 326 | 10700079 | 平头紧定螺钉M2x3 | M2x3 | 见附表 | ABA-MAT-156 | 见附表 |  | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 1 | 2022-12-21 | / | A | ABA | 机械 | ABA-MAT-156-A版 平头紧定螺钉 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | SUS 304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸见附表中椭圆圈出的内容 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5

## Sheet3
材料 | 产品描述 | 产品包装 | 产品包装 | 尺寸
零件数量 | 尺寸 | 产品描述 | 尺寸 | 单证资料
外观 | 功能测试 | 尺寸 | 单证资料 | 功能测试
| 规格型号 | 功能测试 | 功能测试 | 合格证明
| 外观 | 外观 | 外观