## Sheet1
物资名称 | IQC文件编号 | 文件版本 | 物资编号 | 物资列表 | TB_物资列表 | SJ物资编号 | 规格型号 | 图纸编号 | 对勾1 | 对勾2 | IQC修改原因 | TB修改原因 | IQC修改内容 | TB修改内容 | 版本1 | 变更编号1 | 编制日期1 | 编制人1 | 文件修订内容1 | 版本2 | 变更编号2 | 编制日期2 | 编制人2 | 文件修订内容2 | 版本3 | 变更编号3 | 编制日期3 | 编制人3 | 文件修订内容3 | 序号1 | 项目1 | 检测方法1 | 接收标准1 | 检测器具和设备1 | 防护要求1 | 严重度1 | 抽样方案1 | 序号2 | 项目2 | 检测方法2 | 接收标准2 | 检测器具和设备2 | 防护要求2 | 严重度2 | 抽样方案2 | 序号3 | 项目3 | 检测方法3 | 接收标准3 | 检测器具和设备3 | 防护要求3 | 严重度3 | 抽样方案3 | 序号4 | 项目4 | 检测方法4 | 接收标准4 | 检测器具和设备4 | 防护要求4 | 严重度4 | 抽样方案4 | 序号5 | 项目5 | 检测方法5 | 接收标准5 | 检测器具和设备5 | 防护要求5 | 严重度5 | 抽样方案5 | 序号6 | 项目6 | 检测方法6 | 接收标准6 | 检测器具和设备6 | 防护要求6 | 严重度6 | 抽样方案6 | 序号7 | 项目7 | 检测方法7 | 接收标准7 | 检测器具和设备7 | 防护要求7 | 严重度7 | 抽样方案7 | 序号8 | 项目8 | 检测方法8 | 接收标准8 | 检测器具和设备8 | 防护要求8 | 严重度8 | 抽样方案8 | 序号9 | 项目9 | 检测方法9 | 接收标准9 | 检测器具和设备9 | 防护要求9 | 严重度9 | 抽样方案9 | 序号10 | 项目10 | 检测方法10 | 接收标准10 | 检测器具和设备10 | 防护要求10 | 严重度10 | 抽样方案10 | 序号11 | 项目11 | 检测方法11 | 接收标准11 | 检测器具和设备11 | 防护要求11 | 严重度11 | 抽样方案11
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）标签 | AJA-IQC-017 | B | 4090005 | 4090005 | 4090005 | 10800032 | / | / | R | □ | 标签图纸升版 | 随IQC文件升版 | 更新附图，调整检验项目分布 | 调整表格结构 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 增加信息核对检验项 | C | ECO20240003 | 2024-05-24 | 朱国臣 | 更新附图，调整检验项目分布 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4值 | L1：100±1.5mm，L2：150±1.5mm，L3：82±1.5mm，L4：13±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）标签 | AJA-IQC-018 | B | 4090011 | 4090011 | 4090011 | 10800033 | / | / | R | □ | 标签图纸升版 | 建立新文件 | 更新附图，调整检验项目分布 | 调整表格结构 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 增加信息核对检验项 | C | ECO20240003 | 2024-05-24 | 朱国臣 | 更新附图，调整检验项目分布 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4值 | L1：100±1.5mm，L2：150±1.5mm，L3：82±1.5mm，L4：13±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷

## 原始IQC
物资名称 | IQC文件编号 | 文件版本 | 物资编号 | 物资列表 | TB_物资列表 | SJ物资编号 | 规格型号 | 图纸编号 | 对勾1 | 对勾2 | IQC修改原因 | TB修改原因 | IQC修改内容 | TB修改内容 | 版本1 | 变更编号1 | 编制日期1 | 编制人1 | 文件修订内容1 | 版本2 | 变更编号2 | 编制日期2 | 编制人2 | 文件修订内容2 | 版本3 | 变更编号3 | 编制日期3 | 编制人3 | 文件修订内容3 | 序号1 | 项目1 | 检测方法1 | 接收标准1 | 检测器具和设备1 | 防护要求1 | 严重度1 | 抽样方案1 | 序号2 | 项目2 | 检测方法2 | 接收标准2 | 检测器具和设备2 | 防护要求2 | 严重度2 | 抽样方案2 | 序号3 | 项目3 | 检测方法3 | 接收标准3 | 检测器具和设备3 | 防护要求3 | 严重度3 | 抽样方案3 | 序号4 | 项目4 | 检测方法4 | 接收标准4 | 检测器具和设备4 | 防护要求4 | 严重度4 | 抽样方案4 | 序号5 | 项目5 | 检测方法5 | 接收标准5 | 检测器具和设备5 | 防护要求5 | 严重度5 | 抽样方案5 | 序号6 | 项目6 | 检测方法6 | 接收标准6 | 检测器具和设备6 | 防护要求6 | 严重度6 | 抽样方案6 | 序号7 | 项目7 | 检测方法7 | 接收标准7 | 检测器具和设备7 | 防护要求7 | 严重度7 | 抽样方案7 | 序号8 | 项目8 | 检测方法8 | 接收标准8 | 检测器具和设备8 | 防护要求8 | 严重度8 | 抽样方案8 | 序号9 | 项目9 | 检测方法9 | 接收标准9 | 检测器具和设备9 | 防护要求9 | 严重度9 | 抽样方案9 | 序号10 | 项目10 | 检测方法10 | 接收标准10 | 检测器具和设备10 | 防护要求10 | 严重度10 | 抽样方案10 | 序号11 | 项目11 | 检测方法11 | 接收标准11 | 检测器具和设备11 | 防护要求11 | 严重度11 | 抽样方案11
脑外科手术导航指引针 | AJA-IQC-016 | A | 1090001 | 1090001 | 1090001 | 10100638 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的符合证明 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将指引针放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | / | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100638-10尺寸D1值 | 10[-0.5,+0.3]mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L1 | 用直尺检测图纸AJA-10100638-10尺寸L1值 | 108±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L2 | 用卡尺检测图纸AJA-10100638-10尺寸L2值 | 30±0.5mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
融合传感器Sensor | AJA-IQC-007 | B | 1090002 | 1090002 | 1090002 | 10200439 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-16 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 产品包装项目接收标准和检测方法描述优化 长度项目改为“使用卷尺测量附图线束长度L（不含传感器）”并增加了附图 删除了“传感器距离测量偏差”检验项 增加了“附录一”，传感器重复精度检验项测试方法改为“见附录一” | [6 empty] | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、折损 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查产品型号,尾缀添加长度等信息。 | 型号：Mico SD Fusion Cable Sensor 3MM（1.5M） | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，包装是否受损。 | 外包装无破损，每PCS产品外有包装保护 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 长度 | 使用卷尺测量附图线束长度L（不含传感器） | 1.5m±3cm | 卷尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 传感器重复精度 | 见附录一 | 0-1mm | 磁场发生基站/ 配准工具标定测试工装 | —— | A | 全检
配准工具上 | AJA-IQC-011 | A | 1090003 | 1090003 | 1090003 | 10100642 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“配准工具上”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“配准工具上”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100642-10尺寸D1值 | 5.6±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D2 | 用卡尺检测图纸AJA-10100642-10尺寸D2值 | 3.6±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
线槽盖后 | AJA-IQC-013 | B | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 10100644 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-04 | 朱国臣 | 公差由12±0.01mm改为12[-0.25, +0.15]mm 公差由13±0.01mm改为13[-0.25, +0.15]mm | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“线槽盖后”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“线槽盖”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100644-10尺寸L1值 | 12[-0.25, +0.15]mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L2 | 用卡尺检测图纸AJA-10100644-10尺寸L2值 | 13[-0.25, +0.15]mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
配准工具下 | AJA-IQC-012 | A | 1090005 | 1090005 | 1090005 | 10100643 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“配准工具下”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“配准工具下”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100643-10尺寸D1值 | 3.5[-0.25,+0.1]mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D2 | 用卡尺检测图纸AJA-10100643-10尺寸D2值 | 5.5±[-0.25,+0.1]mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
磁定位鼻夹 | AJA-IQC-008 | A | 1090006 | 1090006 | 1090006 | 10100640 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“磁定位鼻夹”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“磁定位鼻夹”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100640-10尺寸D1值 | 5.5±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D2 | 用卡尺检测图纸AJA-10100640-10尺寸D2值 | 3.5±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
圆形配准工具 | AJA-IQC-014 | A | 1090007 | 1090007 | 1090007 | 10100645 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“圆形配准工具”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“圆形配准工具”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100645-10尺寸D1值 | 15±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
二维码标识卡 | AJA-IQC-020 | A | 4090001 | 4090001 | 4090001 | 10100646 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“二维码识别卡”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“二维码识别卡”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100646-10尺寸L1值 | 11±0.20mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L2 | 用卡尺检测图纸AJA-10100646-10尺寸L2值 | 11±0.20mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
EO灭菌标签 | ABA-IQC-169 | B | 4090002 | 4090002 | 4090002 | 10800014 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2022-06-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 颜色检验项由紫绿色改为紫色，删除灭菌后颜色为绿色的描述。 增加利格泰物资编号4090002 | [6 empty] | 颜色 | 目视 | 表面颜色为紫色 | 目视 | —— | A | 每批3pcs |  | 直径 | 使用游标卡尺测量标签直径 | 直径12.70±0.10毫米 | 游标卡尺 | —— | A | 每批3pcs |  | 保质期 | 检查随附资料 | 24个月(到货剩余的有效期限是12-18个月) | / | —— | B | 每批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，20厘米距离处肉眼观察 | 部件表面应无污垢、油或其他润滑剂 肉眼20厘米外观察产品外部不能包含任何可见的缺陷。 | 目视 | —— | B | 每批3pcs
合格证标签 | ABA-IQC-176 | B | 4090003 | 4090003 | 4090003 | 10800015 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2022-07-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 色号增加色差范围，删除封样件。增加利格泰物资编号4090003。 | [6 empty] | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损 | 包装完整，无破损，标签清晰且有相应的产品型号及数量 每PCS产品外有包装保护，防止在运输过程中受损 | 目视 | —— | B | 每批检验一次 |  | 外观 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | 表面光滑、无褶皱、无折痕； 表面无多余印刷墨迹、无脏迹； 表面无可擦拭白色粉状颗粒； 印刷清晰无残缺、牢固；深浅一致； 印刷位置准确 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 标签长度 | 使用钢尺测量标签长度 | 70±1 mm | 钢尺 | —— | A | 3PCS/卷 |  | 标签宽度 | 使用钢尺测量标签宽度 | 50±1 mm | 钢尺 | —— | A | 3PCS/卷 |  | 材质 | 检查随附资料 | 底纸：白色格拉辛底纸（62 g）； 面纸：80 g铜版纸。 | 目视 | —— | A | —— |  | 印刷内容及颜色 | 30cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力下观察，并与封样件对比 | 标签纸底色为白色； LOGO 中红色为Pantone 172C，色卡：Pantone 171C~Pantone 173C可接受。 蓝色为Pantone 653C，色卡：Pantone 652C~Pantone 654C可接受。 印章颜色为Pantone 172C，色卡：Pantone 171C~Pantone 173C可接受。 其他颜色为黑色； 标签印刷内容同图1一致 | —— | —— | B | 3PCS/卷 |  | 出纸方向 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | 出纸方向与图2相同 | —— | —— | B | 3PCS/卷 |  | 胶粘剂 | 核实供方提供的随批资料 | 永久性水溶性胶粘剂 | —— | —— | B | —— |  | 180°剥离强度 | 核实供方提供的随批资料 | 老化前和老化后均≥4.5N/cm | —— | —— | B | —— |  | 初粘性钢球号 | 核实供方提供的随批资料 | ≥10 钢球号 | —— | —— | B | —— |  | 持粘性位移 | 核实供方提供的随批资料 | 老化前和老化后均≤2 mm | —— | —— | B | ——
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）标签 | AJA-IQC-017 | B | 4090005 | 4090005 | 4090005 | 10800032 | / | / | R | □ | 标签图纸升版 | 随IQC文件升版 | 更新附图，调整检验项目分布 | 调整表格结构 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 增加信息核对检验项 | C | ECO20240003 | 2024-05-24 | 朱国臣 | 更新附图，调整检验项目分布 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4值 | L1：100±1.5mm，L2：150±1.5mm，L3：82±1.5mm，L4：13±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖 | AJA-IQC-024 | B | 4090006 | 4090006 | 4090006 | 10800034 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240003 | 2024-05-11 | 朱国臣 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖”表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用直尺检测附图尺寸L1，L2，L3值 | L1：175±3mm L2：175±3mm L3：32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖”在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 用约500ml纯净水冲洗吸塑盒内腔，根据GB 8368-2028 A.1检测。 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
脑外科手术导航专用工具套件包装袋 | AJA-IQC-025 | B | 4090007 | 4090007 | 4090007 | 10800035 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240003 | 2024-05-11 | 朱国臣 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 原材料： 特卫强1073B 复合尼龙膜LF-3070A | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件包装袋”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件包装袋”表面及内部的缺陷 | 产品无穿孔、破损、撕裂、褶皱等影响功能的表面缺陷。每个产品上非生物源异物（嵌入式/可去除的） | 杂质对照表 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 尺寸 | 根据附图用直尺测量L1，L2尺寸 | L1：335±3mm L2：280±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 将“脑外科手术导航专用工具套件包装袋”在日光灯下20cm处，肉眼观测包装表面及内部有无破损，确认是否是双层热封包装，一层PE中包装，及外包装纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装，中包装采用PE袋，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 染料渗漏 | 参照STM-PM-018。 | 封边处不允许出现渗漏 | 染料 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中1，2，4号边封口强度。 | ≥8N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004。 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖 | AJA-IQC-023 | B | 4090008 | 4090008 | 4090008 | 10800036 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖”表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L1 | 用直尺检测附图尺寸L1值 | 175±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L2 | 用直尺检测附图尺寸L2值 | 175±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L3 | 用直尺检测附图尺寸L3值 | 32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 包装 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖”在日光灯下20cm | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 首批检验一次
脑外科手术导航套件包装盒 | AJA-IQC-026 | B | 4090009 | 4090009 | 4090009 | 10100648 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 材质检验项中“核实供方提供的出厂检验报告”改为“核实供方提供的材质声明” 外观检具由“日光灯，Pantone色卡”改为“目视” | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的材质声明 | 红塔白卡370g | / | —— | B | 首批提供 |  | 外观 | 将包装盒放在日光灯下，距离包装盒20cm处，肉眼观察其表面缺陷，并与Pantone色卡比对logo色号 | 1）表面光滑，无飞边、毛刺、划痕、表面清洁，无污染，油迹等痕迹 2）粘胶处无明显可见粘胶迹 3）纸盒一面带有神玑logo，logo色号Pantone-653C | 目视 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸A | 用直尺测量附图中标注A的尺寸 | 190±2mm | 直尺 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸B | 用直尺测量附图中标注B的尺寸 | 60±2mm | 直尺 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸C | 用直尺测量附图中标注C的尺寸 | 195±2mm | 直尺 | —— | B | 3PCS/批
脑外科手术导航套件外包装箱 | AJA-IQC-027 | B | 4090010 | 4090010 | 4090010 | 10100649 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 材质检验项中“核实供方提供的随附资料出厂检验报告”改为“核实供方提供的材质声明” 外观检具由“日光灯”改为“目视” | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的材质声明 | 五层瓦楞纸； 材质为AB(A200/140/140/140/A200)黄牛皮纸； 材料应无可浸提物，无毒无味，物理性能与安全性能稳定，不对所装医疗器械有不良影响。 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将包装箱放在日光灯下，距离包装箱20cm处，用肉眼观察其表面瑕疵，并确认印刷内容准确无误 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能 瓦楞方向竖直 前后面印刷包含神玑logo、套件名称及提醒标识 | 目视 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸A | 用卷尺测量附图中标注A的尺寸 | 320±8mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸B | 用卷尺测量附图中标注B的尺寸 | 210±8mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸D | 用卷尺测量附图中标注D的尺寸 | 626±8mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）标签 | AJA-IQC-018 | B | 4090011 | 4090011 | 4090011 | 10800033 | / | / | R | □ | 标签图纸升版 | 建立新文件 | 更新附图，调整检验项目分布 | 调整表格结构 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 增加信息核对检验项 | C | ECO20240003 | 2024-05-24 | 朱国臣 | 更新附图，调整检验项目分布 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4值 | L1：100±1.5mm，L2：150±1.5mm，L3：82±1.5mm，L4：13±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖 | AJA-IQC-021 | A | 4090012 | 4090012 | 4090012 | 10800037 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖 ”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖”表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L1 | 用直尺检测附图尺寸L1值 | 175±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L2 | 用直尺检测附图尺寸L2值 | 175±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L3 | 用直尺检测附图尺寸L3值 | 32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 包装 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖”在日光灯下20cm处，肉 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 首批检验一次
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖 | AJA-IQC-022 | A | 4090013 | 4090013 | 4090013 | 10800038 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖 ”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖”表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L1 | 用直尺检测附图尺寸L1值 | 175±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L2 | 用直尺检测附图尺寸L2值 | 175±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 长度L3 | 用直尺检测附图尺寸L3值 | 32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 包装 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖”在日光灯下20cm处，肉 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 首批检验一次
4011胶水 | AJA-IQC-019 | A | 6000062 | 6000062 | 6000062 | 11000003 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 规格型号 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 型号：4011 | 目测 | —— | B | 全检 |  | 包装 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 单瓶胶水无破损、无泄漏。外包装无损坏，运输过程中包装应防潮、防晒、防雨淋、防污染等。 | 目测 | —— | B | 全检 |  | 有效期 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 剩余有效期大于6个月 | 目测 | —— | B | 全检
1901-M胶水 | AJA-IQC-010 | A | 6090001 | 6090001 | 6090001 | 11000002 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 规格型号 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 型号：1901-M | 目测 | —— | B | 全检 |  | 包装 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 单瓶胶水无破损、无泄漏。外包装无损坏，运输过程中包装应防潮、防晒、防雨淋、防污染等。 | 目测 | —— | B | 全检 |  | 有效期 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 剩余有效期大于6个月 | 目测 | —— | B | 全检
磁定位耗材背胶 | AJA-IQC-006 | A | 6090002 | 6090002 | 6090002 | 10100630 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 丙烯酸酯 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“磁定位耗材背胶”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“磁定位耗材背胶”表面及内部的缺陷 | 背胶表面上，不应有划痕、擦伤等缺陷 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批
鼻夹背胶 | AJA-IQC-009 | B | 6090003 | 6090003 | 6090003 | 10100641 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-12 | 朱国臣 | 尺寸B检验工具从游标卡尺改为钢直尺。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 丙烯酸酯 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“鼻夹背胶”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“鼻夹背胶”表面及内部的缺陷 | 背胶表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤背胶表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸A | 用卡尺检测附图尺寸A | 21±0.5mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸B | 用钢直尺检测附图尺寸B | 14.5±0.5mm | 钢直尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批
磁定位耗材圆形背胶 | AJA-IQC-015 | A | 6090004 | 6090004 | 6090004 | 10100639 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 丙烯酸酯 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“磁定位耗材圆形背胶”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“磁定位耗材圆形背胶”表面及内部的缺陷 | 背胶表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤背胶表面的缺陷。 | 日光灯 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批