## Sheet1
物资名称 | 质量标准编号 | 文件版本 | 物资编号 | 物资列表 | TB_物资列表 | 规格型号 | 图纸编号 | 对勾1 | 对勾2 | IQC修改原因 | TB修改原因 | TB修改内容 | 版本0 | 版本1 | 变更编号1 | 编制日期1 | 编制人1 | 编制日期0 | 编制人0 | 文件修订内容1 | 序号1 | 项目1 | 接收标准1 | 检测器具和设备1 | 检测方法1 | 严重度1 | 抽样方案1 | 序号2 | 项目2 | 接收标准2 | 检测器具和设备2 | 检测方法2 | 严重度2 | 抽样方案2 | 序号3 | 项目3 | 接收标准3 | 检测器具和设备3 | 检测方法3 | 严重度3 | 抽样方案3 | 序号4 | 项目4 | 接收标准4 | 检测器具和设备4 | 检测方法4 | 严重度4 | 抽样方案4 | 序号5 | 项目5 | 接收标准5 | 检测器具和设备5 | 检测方法5 | 严重度5 | 抽样方案5 | 序号6 | 项目6 | 接收标准6 | 检测器具和设备6 | 检测方法6 | 严重度6 | 抽样方案6 | 序号7 | 项目7 | 接收标准7 | 检测器具和设备7 | 检测方法7 | 严重度7 | 抽样方案7 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸4 | 尺寸5 | 尺寸6 | 尺寸7 | 尺寸8 | 尺寸9 | 尺寸10 | 尺寸11 | 尺寸12 | 尺寸13 | 尺寸14 | 尺寸15 | 尺寸16 | 尺寸17 | 尺寸18 | 尺寸19 | 尺寸20 | 尺寸21 | 尺寸22 | 尺寸23 | 尺寸24 | 尺寸25
冠脉血流压力检测仪产品标签 | AGA-MAT-013 | A | 10800018 | 10800018 | 10800018 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-BQ-001，且尺寸公差中精度控制在±0.5mm | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 4 | 标签出纸方向 | 插图 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [18 empty] | 尺寸1: 95±0.5mm; 尺寸2: 61±0.5mm
后背支撑 | AGA-MAT-016 | A | 10100598 | 10100598 | 10100598 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100598-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 35±0.1mm; 尺寸2: 直径4.6±0.1mm; 尺寸3: 直径4.6±0.1mm; 尺寸4: 直径4.6±0.1mm; 尺寸5: 直径9.1±0.2mm; 尺寸6: 直径9.1±0.2mm; 尺寸7: 直径9.1±0.2mm; 尺寸8: M5贯穿; 尺寸9: M5贯穿
后背辅助支撑 | AGA-MAT-017 | A | 10100599 | 10100599 | 10100599 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100599-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 35±0.1mm; 尺寸2: 直径4.5±0.1mm; 尺寸3: 直径4.5±0.1mm; 尺寸4: M5贯穿
背板支撑1 | AGA-MAT-018 | A | 10100600 | 10100600 | 10100600 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100600-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 18±0.2mm; 尺寸2: 直径4.5±0.1mm; 尺寸3: 直径4.5±0.1mm; 尺寸4: 直径4.5±0.1mm; 尺寸5: 直径4.5±0.1mm; 尺寸6: M4贯穿; 尺寸7: M4贯穿; 尺寸8: M4贯穿
背板支撑2 | AGA-MAT-019 | A | 10100601 | 10100601 | 10100601 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100601-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 18±0.2mm; 尺寸2: 直径4.5±0.1mm; 尺寸3: 直径4.5±0.1mm; 尺寸4: M4贯穿; 尺寸5: M4贯穿
背板支撑3 | AGA-MAT-020 | A | 10100602 | 10100602 | 10100602 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100602-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 18±0.2mm; 尺寸2: 直径4.5±0.1mm; 尺寸3: 直径4.5±0.1mm; 尺寸4: M4贯穿; 尺寸5: M4贯穿
茶色透光板 | AGA-MAT-021 | A | 10100608 | 10100608 | 10100608 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 亚克力 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 半透明材质 茶色色号PANTONE 2472 CP | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100608-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 26±0.2mm; 尺寸2: 18±0.2mm
条形码识别固定件 | AGA-MAT-022 | A | 10100609 | 10100609 | 10100609 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100609-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 直径3.4±0.1mm; 尺寸2: 直径3.4±0.1mm; 尺寸3: 9.5±0.2mm; 尺寸4: 18±0.2mm; 尺寸5: M2贯穿; 尺寸6: M2贯穿
后座固定件 | AGA-MAT-023 | A | 10100610 | 10100610 | 10100610 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100610-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 40±0.3mm; 尺寸2: 20±0.2mm; 尺寸3: 20±0.2mm; 尺寸4: M10*20±0.2mm; 尺寸5: M5*8±0.2mm; 尺寸6: M5*8±0.2mm; 尺寸7: M5*8±0.2mm; 尺寸8: M5*8±0.2mm
安装底板 | AGA-MAT-024 | A | 10100612 | 10100612 | 10100612 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100612-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 345±0.2mm; 尺寸2: 7±0.1mm; 尺寸3: 243±0.2mm; 尺寸4: 47*M3贯穿; 尺寸5: 9*直径3.4±0.2mm; 尺寸6: 6*M2.5贯穿; 尺寸7: 16*M4贯穿
散热板 | AGA-MAT-025 | A | 10100614 | 10100614 | 10100614 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 6061-T6 (SS) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100614-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 95±0.3mm; 尺寸2: 134±0.5mm; 尺寸3: 65.5±0.3mm; 尺寸4: 71±0.3mm; 尺寸5: 63±0.3mm; 尺寸6: 86±0.3mm; 尺寸7: 21±0.2mm; 尺寸8: 5.5±0.1mm; 尺寸9: 3.5±0.1mm; 尺寸10: 7*直径3.4贯穿
按钮支撑座 | AGA-MAT-026 | A | 10100597 | 10100597 | 10100597 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100597-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 35±0.2mm; 尺寸2: 12.8[0,+0.3]mm; 尺寸3: 12.8[0,+0.3]mm; 尺寸4: 12.8[0,+0.3]mm; 尺寸5: 直径14[0,+0.3]mm; 尺寸6: 直径14[0,+0.3]mm; 尺寸7: 直径14[0,+0.3]mm
上壳 | AGA-MAT-027 | A | 10100603 | 10100603 | 10100603 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100603-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [28 empty] | 268.8±0.5mm | 258±0.5mm | 357±0.5mm | 26±0.2mm | 26±0.2mm | 26.2±0.1mm | 直径16.1[0,+0.2]mm贯穿 | 39±0.2mm | 18.2±0.1mm | 94±0.3mm | 126±0.3mm | 5±0.1mm | 5±0.1mm | 175.5±0.5mm | 154.5±0.5mm | 115±0.3mm | 100±0.3mm | 115±0.3mm | 9*M3嵌件熔融螺母
电源固定件 | AGA-MAT-028 | A | 10100604 | 10100604 | 10100604 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100604-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 直径14±0.1mm; 尺寸2: 8.5±0.1mm; 尺寸3: 4*直径3.4贯穿
触摸屏固定板 | AGA-MAT-029 | A | 10100605 | 10100605 | 10100605 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100605-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 330.4±0.2mm; 尺寸2: 324±0.5mm; 尺寸3: 240±0.5mm; 尺寸4: 228±0.5mm; 尺寸5: 176.5±0.5mm; 尺寸6: 120±0.3mm; 尺寸7: 166±0.5mm; 尺寸8: 234.4±0.2mm; 尺寸9: 5±0.1mm; 尺寸10: 9.1±0.2mm; 尺寸11: 273±0.5mm; 尺寸12: 11.1±0.2mm; 尺寸13: 4*M3嵌件熔融螺母; 尺寸14: 10*直径3.5±0.1贯穿
下壳 | AGA-MAT-030 | A | 10100606 | 10100606 | 10100606 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100606-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 34.5±0.3mm; 尺寸2: 25±0.2mm; 尺寸3: 25±0.2mm; 尺寸4: 64.3±0.3mm; 尺寸5: 15±0.2mm; 尺寸6: 25.7±0.2mm; 尺寸7: 7*直径4.5±0.1mm贯穿; 尺寸8: 3*直径21.5±0.1mm贯穿
塑壳固定件 | AGA-MAT-031 | A | 10100607 | 10100607 | 10100607 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AGA-10100607-10 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 36±0.3mm; 尺寸2: 55±0.3mm; 尺寸3: 61±0.3mm; 尺寸4: 61±0.3mm; 尺寸5: 177±0.5mm; 尺寸6: 81±0.3mm; 尺寸7: 4*直径5.5±0.1mm贯穿; 尺寸8: 4*直径5.5±0.1mm贯穿
C-NKSM10-50-40 | AGA-MAT-032 | A | 10100611 | 10100611 | 10100611 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 主体轴钢件，旋钮尼龙加玻璃纤维 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 见下方附图说明 | 游标卡尺，视觉检测设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 10±1mm; 尺寸2: 50±1mm; 尺寸3: 40±1mm
移动工具车 | AGA-MAT-033 | A | 10100613 | 10100613 | 10100613 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 主体钢件，附体塑料件 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 见下方附图说明 | 游标卡尺，卷尺，视觉设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 1000±2mm; 尺寸2: 1500±2mm; 尺寸3: 670±2mm; 尺寸4: 直径50±2mm; 尺寸5: 700±2mm; 尺寸6: 124±2mm; 尺寸7: 120±2mm; 尺寸8: 250±2mm; 尺寸9: 170±2mm; 尺寸10: 140±2mm; 尺寸11: 245±2mm; 尺寸12: 150±2mm; 尺寸13: 275±2mm
PACK-TBD07-M1.4-L2 | AGA-MAT-034 | A | 10100616 | 10100616 | 10100616 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 见下方附图说明 | 直尺，视觉设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 1.4±0.5mm; 尺寸2: 2±0.5mm
M3转M2.5螺柱 | AGA-MAT-035 | A | 10100615 | 10100615 | 10100615 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 见下方附图说明 | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: C=5±0.5mm; 尺寸2: L=10±0.5mm; 尺寸3: 2.5±0.1mm; 尺寸4: 3±0.1mm
标准件 | AGA-MAT-036 | A | 具体见下列预存项 | 具体见下列预存项 | 具体见下列预存项 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-03-31 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 见下表执行标准和材质说明 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批提供 | 2 | 外观 | 零件表面不应有划痕、擦伤等损伤缺陷 去除毛刺飞边 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [32 empty] | 尺寸1: 96±0.5mm; 尺寸2: 96±0.5mm
压力导丝光纤手柄 | AHA-MAT-002 | A | 10100617 | 10100617 | 10100617 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-05-23 | 王德倡 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 包含以下材质：ABS、TPE、304不锈钢、氧化锆、黄铜等 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 插图 | 游标卡尺、直尺或视觉设备 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | 尺寸1: 8.5±0.5mm; 尺寸2: 10±1mm; 尺寸3: 37±1mm; 尺寸4: 77±1mm; 尺寸5: 直径12.6±0.5mm
冠脉血流压力导丝产品标签 | AHA-MAT-012 | A | 10800029 | 10800029 | 10800029 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-14 | 朱国臣 | 2023-06-06 | 王德倡 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 具体尺寸见图纸AHA-BQ-001，且尺寸公差中精度控制在±0.5mm | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 4 | 标签出纸方向 | 插图 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [18 empty] | 尺寸1: 100±0.5mm; 尺寸2: 150±0.5mm; 尺寸3: 82±0.5mm; 尺寸4: 90±0.5mm; 尺寸5: 45±0.5mm; 尺寸6: 13±0.5mm