## Sheet1
物资名称 | 质量标准编号 | 文件版本 | 物资编号 | 物资列表 | TB_物资列表 | 规格型号 | 图纸编号 | 对勾1 | 对勾2 | IQC修改原因 | TB修改原因 | TB修改内容 | 版本0 | 版本1 | 变更编号1 | 编制日期1 | 编制人1 | 编制日期0 | 编制人0 | 文件修订内容1 | 序号1 | 项目1 | 接收标准1 | 检测器具和设备1 | 检测方法1 | 严重度1 | 抽样方案1 | 序号2 | 项目2 | 接收标准2 | 检测器具和设备2 | 检测方法2 | 严重度2 | 抽样方案2 | 序号3 | 项目3 | 接收标准3 | 检测器具和设备3 | 检测方法3 | 严重度3 | 抽样方案3 | 序号4 | 项目4 | 接收标准4 | 检测器具和设备4 | 检测方法4 | 严重度4 | 抽样方案4 | 序号5 | 项目5 | 接收标准5 | 检测器具和设备5 | 检测方法5 | 严重度5 | 抽样方案5 | 序号6 | 项目6 | 接收标准6 | 检测器具和设备6 | 检测方法6 | 严重度6 | 抽样方案6 | 序号7 | 项目7 | 接收标准7 | 检测器具和设备7 | 检测方法7 | 严重度7 | 抽样方案7 | 序号8 | 项目8 | 接收标准8 | 检测器具和设备8 | 检测方法8 | 严重度8 | 抽样方案8 | 序号9 | 项目9 | 接收标准9 | 检测器具和设备9 | 检测方法9 | 严重度9 | 抽样方案9 | 序号10 | 项目10 | 接收标准10 | 检测器具和设备10 | 检测方法10 | 严重度10 | 抽样方案10 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸4 | 尺寸5 | 尺寸6 | 尺寸7 | 尺寸8 | 尺寸9 | 尺寸10 | 尺寸11 | 尺寸12 | 尺寸13 | 尺寸14 | 尺寸15 | 尺寸16 | 尺寸17 | 尺寸18 | 尺寸19 | 尺寸20 | 尺寸21 | 尺寸22 | 尺寸23 | 尺寸24 | 尺寸25
冠脉血流压力检测仪泡棉 | AGA-MAT-037 | A | 10800023 | 10800023 | 10800023 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-05-30 | 王羿儒 | 建立新文件 | 1 | 材质 | EVA泡棉 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 干净无污渍 | 目测 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 3 | 尺寸 | 插图 | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [49 empty] | 340±2mm | 480±2mm | 100±2mm | 340±2mm | 480±2mm | 60±2mm
冠脉血流压力检测仪外纸箱 | AGA-MAT-038 | A | 10800024 | 10800024 | 10800024 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-15 | 王羿儒 | 建立新文件 | 1 | 材质 | AB五层瓦楞纸； 材质为AB(250/180/80/160/200)； 3）材料应无可浸提物，无毒无味，物理性能与安全性能稳定，不对所装医疗器械有不良影响。 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁。 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能。 | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 特殊检验水平S-3，AQL4.0 | 3 | 尺寸 | 尺寸参照： | 直尺 | 用直尺卡尺测量相关尺寸 | / | 特殊检验水平S-3，AQL4.0 | [49 empty] | 495±5mm | 355±3mm | 180±3mm
冠脉血流压力检测仪使用说明书 | AGA-MAT-039 | A | 10800027 | 10800027 | 10800027 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-01 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 128g±10g亚粉纸 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 表面光滑、无褶皱、无折痕 表面无多余印刷墨迹、无脏迹 表面无可擦拭粉状颗粒 印刷清晰无残缺、无叠影、无露白、无糊点，颜色深浅一致 | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察。 | B | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0 | 3 | 尺寸 | A4纸大小，宽：210±1mm，长：297±1mm | 直尺 | 使用直尺测量，长度和宽度。 | B | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0 | 4 | 印刷内容及颜色 | LOGO中红色为Pantone 172C，蓝色为Pantone 653C；无明显色差 其他颜色为黑色 公司名称：上海神玑医疗科技有限公司，产品名称：冠脉血流压力检测仪 | / | 30cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力下观察。 | B | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0 | [42 empty] | 210±1mm | 297±1mm
FPC线 | AGA-MAT-040 | A | 10200386 | 10200386 | 10200386 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-05-31 | 刘海龙 | 建立新文件 | 1 | 外观 | 外观无明显划伤、断裂、破损等。 | 目视 | 目视检查产品外观，线束是否有外观破损或接口连接处露铜等。 | A | 全检 | 2 | 产品描述 | 名称FPC线 | 目视 | 检验是否有送货单物料号是否正确 | B | 首检 | 3 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
压力导丝 | AHA-MAT-001 | A | 10200387 | 10200387 | 10200387 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A |  | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-05-06 | 刘海龙 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 插图 | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 首批检验一次 | 2 | 尺寸 | 检验图纸号AHA-10200387-10中OD值和长度值。 | 激光测径仪、直尺 | 用激光测径仪测量直径； 用直尺测量长度。 | A | 一般检验水平Ⅱ，AQL=1.0 | 3 | 外观 | 导丝各部分外表面应清洁无杂质，无加工缺陷和表面缺陷； 远端及焊点位置应光滑圆润，无毛刺； 弹簧亲水涂层均匀，无汇聚的液滴。 | 显微镜 | 正常视力或矫正视力在至少2.5倍显微镜下观察导丝的外表面。 | A | 一般检验水平Ⅱ，AQL=1.0 | 4 | 弯曲试验 | 导丝经弯曲试验后，各部分应无缺陷或损坏，涂层应无剥落。 | / | 按照YY0450.1-2020附录G中的方法进行检验。 | A | 3pcs/批 | 5 | 破裂试验 | 导丝经破裂试验后，除试验时固定部分和第一圈外，其余应无破裂痕迹。 | / | 按照YY0450.1-2020附录F中的方法进行检验。 | A | 3pcs/批 | 6 | 峰值拉力 | 近端不锈钢杆体与不锈钢线圈、不锈钢线圈与连接件连接处的峰值拉力应≥5N；远端镍钛杆体与远端显影簧连接处的峰值拉力应≥2.45N。 | 万能试验机 | 按照YY0450.1-2020附录H中的方法进行检验。 | A | 3pcs/批 | 7 | PTFE涂层摩擦力 | 摩擦力≤300gf | 摩擦力测试仪 | 使用摩擦力测试仪检测十个周期，取平均值 | A | 3pcs/批 | 8 | 亲水涂层摩擦力 | 300gf夹持力下，10个循环评价摩擦力，均值≤20g | 摩擦力测试仪 | 使用摩擦力测试仪检测十个周期，取平均值，结果应≤20g | A | 3pcs/批 | 9 | 亲水涂层牢固度 | 亲水涂层无脱落 | 摩擦力测试仪 | 用摩擦力测试仪测试摩擦力后，刚果红溶液染色，目视观察亲水涂层是否有脱落 | A | 3pcs/批 | 10 | 初始污染菌 | ＜100cfu/件 | / | 按照《中国药典》（2020版）及GB19973.1-2015中的相关方法进行检测。 | A | 3pcs/批
冠脉血流压力导丝二维码标签 | AHA-MAT-003 | A | 10800025 | 10800025 | 10800025 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-05-29 | 武军 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 1） 标签为单层粘贴纸； 2） 能适用于标签打印机； 3） 材质： 底纸：0.070mm 80G白色格拉辛单层底纸 面纸：0.050mm 72G白色聚酯薄膜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 1）表面光滑、无褶皱、无折痕； 2）表面无多余印刷墨迹、无脏迹； 3）表面无可擦拭白色粉状颗粒； | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3PCS/卷 | 3 | 尺寸 | 标签尺寸规格为宽10±0.5 mm，长10±0.5 mm | 直尺 | 使用直尺测量相关尺寸 | A | 3PCS/卷 | 4 | 出纸方向 | 出纸方向与图1相同 | —— | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3PCS/卷 | 5 | 胶粘剂 | 永久性水溶性胶粘剂 | —— | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 6 | 180°剥离强度 | 老化前和老化后均≥4.5N/cm | GB/T 2792-1998 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 7 | 初粘性钢球号 | ≥10 钢球号 | GB/T 4852-2002 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 8 | 持粘性位移 | 老化前和老化后均≤2 mm | GB/T 4851-1998 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次
冠脉血流压力导丝吸塑盒标签 | AHA-MAT-004 | A | 10800026 | 10800026 | 10800026 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-05-29 | 武军 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 1） 标签为单层粘贴纸； 2） 能适用于标签打印机； 3） 材质： 底纸：0.070mm 80G白色格拉辛单层底纸 面纸：0.050mm 72G亚银聚酯薄膜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 1）表面光滑、无褶皱、无折痕； 2）表面无多余印刷墨迹、无脏迹； 3）表面无可擦拭白色粉状颗粒； | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3PCS/卷 | 3 | 尺寸 | 标签尺寸规格为宽90±1 mm，长60±1 mm | 直尺 | 使用直尺测量相关尺寸 | A | 3PCS/卷 | 4 | 出纸方向 | 出纸方向与图1相同 | —— | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3PCS/卷 | 5 | 胶粘剂 | 永久性水溶性胶粘剂 | —— | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 6 | 180°剥离强度 | 老化前和老化后均≥4.5N/cm | GB/T 2792-1998 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 7 | 初粘性钢球号 | ≥10 钢球号 | GB/T 4852-2002 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 8 | 持粘性位移 | 老化前和老化后均≤2 mm | GB/T 4851-1998 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次
冠脉血流压力导丝吸塑盒 | AHA-MAT-005 | A | 10800019 | 10800019 | 10800019 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-05-29 | 王羿儒 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 医用级 PETG SK2008 | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 首批检验一次 | 2 | 外观 | 颜色：透明蓝色； 产品无裂纹、无断裂、无破损现象；表面不可有可擦拭脏污；有感划痕（吸塑不会破损）允许长度≤2mm，数量≤2个；无明显无感划痕（无手感可接受）； 毛刺：乳胶手套来回刮擦切边3次，手套不可以破损； 毛丝：切边毛丝长度不超过5mm（不可脱落)，10cm范围内允许有一个； 产品光洁度好，无生物源异物（毛发、昆虫等）； 将产品放在标准平台上, 产品和平台的间隙不可以大于该边长的1%（最高不可大于8mm）； 不可去除之表面异物:a.小于等于0.5mm的不可去除异物不管控；b.单个点的最大直径≤0.8mm，两点之间的距离不得小于80mm； | 目视； 乳胶手套； | 肉眼光线良好的情况下检查外观；乳胶手套刮擦检查毛刺 | A | 3 pcs/批 | 3 | 尺寸 | 插图 | 游标卡尺 直尺 | 用直尺或游标卡尺测量相关尺寸 | A | 3 pcs/批 | 4 | 包装 | 内包装采用2层PE袋密封包装，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输存贮过程中影响产品质量 | 正常或矫正视力 | 目测 | C | / | 5 | 生产环境 | 万级净化车间内作业生产 | 供方提供质量体系证明资料 | 审核供方资料 | A | 首批检验一次 | 6 | 初始污染菌 | ≤100CFU/pcs | / | MG-STM-024《初始污染菌标准化测试方法》 | A | 3pcs/批
冠脉血流压力导丝包装袋 | AHA-MAT-006 | A | 10800020 | 10800020 | 10800020 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-07 | 王羿儒 | 建立新文件 | 1 | 材质 | TYVEK 1073B+92PET 200LDPE | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 首批提供 | 2 | 原材料性能 | 生物相容性（细胞毒性≤Ⅱ级）、灭菌方法适应性、化学性能、生物负载以及阻菌性能应符合ISO10993、ISO11607-1、ASTM F1608:2016标准要求 | / | 查看供方单证资料 | A | 首批提供 | 3 | 外观性能 | 1．包装袋外观应干净整洁，表面不应存在可能导致产品失效的裂纹、褶皱、空隙等缺陷； 2．包装袋内外表面不允许出现生物源性杂质（例如头发、睫毛、体屑、昆虫等）。 3.每个产品上非生物源异物（嵌入式/可去除的）接受标准如下表所示。 晶点/鱼眼允收标准： | 目视 | 正常或矫正视力根据TAPPI T-564污点卡对比测试。 | A | 特殊检验水平S-3.AQL4.0 | 4 | 尺寸 | 长：360±3mm，宽：300±3mm 其他尺寸如图 | / | 通用量具 | C | 3pcs/批 | 5 | 封口强度 | ≥8.01N/25.4mm ,300mm/min | 智能拉伸试机 | ASTM F88-15 technical C Supported 180。 方法C：180度有支撑 | B | 3pcs/批 | 6 | 染料渗漏 | 封边处不允许出现渗漏（每边5s内） | / | 参见ASTM F1929-98 | A | 3pcs/批 | 7 | 初始污染菌 | ≤100CFU /pcs | 高压灭菌锅、生化培养箱 | 参照《初始污染菌标准化测试方法》（MG-STM-011） | A | 3pcs/批 | 8 | 微粒 | N<90/100cm² | 微粒检测仪 | 参照《微粒标准化测试方法》（CH-STM-004）中污染指数法 | A | 4pcs/批 | 9 | 包装 | 内包装：采用双层洁净PE塑料袋包装，装好后封口（于净化车间完成） 外包装：采用的包装用料不得在运输存贮过程中影响产品质量。 | / | 30cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 全检
冠脉血流压力导丝包装盒 | AHA-MAT-007 | A | 10800021 | 10800021 | 10800021 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-14 | 王羿儒 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 红塔白卡370g | / | 查看供方材质证明文件 | B | 首批提供 | 2 | 外观 | 1）表面光滑，无飞边、毛刺、划痕、表面清洁，无污染，油迹等痕迹； 2）粘胶处无明显可见粘胶迹。 | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3pcs/批 | 3 | 尺寸 | 中包装盒尺寸：长度280±2mm；宽度280±2mm；高度30±1mm； 参照附图： | 直尺 游标卡尺 | 用直尺或游标卡尺测量相关尺寸 | B | 3pcs/批 | 4 | 包装 | 外层包装采用的包装用料不得在运输存贮过程中影响产品质量。 | 正常或矫正视力 | 目力检测 | B | 3pcs/批 | 5 | 其他要求 | 虚刀线、双面胶位置等要求见图： | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察； | B | 3pcs/批
冠脉血流压力导丝外包装箱 | AHA-MAT-008 | A | 10800022 | 10800022 | 10800022 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-14 | 王羿儒 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 五层瓦楞纸； 材质为AB(A200/140/140/140/A200)黄牛皮纸； 3）材料应无可浸提物，无毒无味，物理性能与安全性能稳定，不对所装医疗器械有不良影响。 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批提供 | 2 | 外观 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁。 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能。 瓦楞方向竖直。 4）钉针连接（4组8个）。 | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 特殊检验水平S-3，AQL4.0 | 3 | 尺寸 | 尺寸：长度340±10mm；宽度210±10mm；高度340±10mm； 参照： | 直尺 | 用直尺卡尺测量相关尺寸 | / | 特殊检验水平S-3，AQL4.0
冠脉血流压力导丝使用说明书 | AHA-MAT-009 | A | 10800028 | 10800028 | 10800028 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-01 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 128g±10g亚粉纸 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 2 | 外观 | 表面光滑、无褶皱、无折痕 表面无多余印刷墨迹、无脏迹 表面无可擦拭粉状颗粒 印刷清晰无残缺、无叠影、无露白、无糊点，颜色深浅一致 | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察。 | B | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0 | 3 | 尺寸 | A5纸大小，宽：148±1mm，长：210±1mm | 直尺 | 使用直尺测量，长度和宽度。 | B | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0 | 4 | 印刷内容及颜色 | LOGO中红色为Pantone 172C，蓝色为Pantone 653C；无明显色差 其他颜色为黑色 公司名称：上海神玑医疗科技有限公司，产品名称：冠脉血流压力导丝 | / | 30cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力下观察。 | B | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0
导引器 | AHA-MAT-010 | A | 10100618 | 10100618 | 10100618 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-01 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 304不锈钢（针管）、PC（导引器座）、HDPE（针管护套） | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 首批提供 | 2 | 外观型号 | 1）型号：20G-9.6CM 2）表面无毛刺、划痕，表面清洁，无污染、油渍等缺陷； 3）内孔通畅，无附着物； 4）颜色：针管304不锈钢本色、接头透明。 | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | A | 5 pcs/批 | 3 | 尺寸 | 外径：0.92±0.05mm 内径：0.63±0.05mm 有效长度：96mm±3mm 具体尺寸请参照附图。 | 直尺 激光测径仪 针规 | 用直尺、激光测径仪、针规测量相关尺寸 | A | 5pcs/批 | 4 | 包装 | 外层包装采用的包装用料不得在运输存贮过程中影响产品质量。 | 正常或矫正视力 | 目力检测 | B | 5pcs/批
塑形针 | AHA-MAT-011 | A | 10100619 | 10100619 | 10100619 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-01 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | 不锈钢（SUS304)软态（S），符合JIS G4314标准；其抗拉强度为500-700MPa. | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 首批提供 | 2 | 外观 | 不锈钢应力扩散管表面无毛刺、划痕折痕、压瘪变形，表面清洁光滑，无污染，油渍等痕迹； 表面颜色深浅均匀一致； | 目测 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察； | A | 特殊检验水平S-3, AQL 4.0 | 3 | 尺寸 | OD：0.5±0.05mm； LENGTH:60±2mm；具体尺寸详见附图； | 数显卡尺 钢直尺 | 用数显卡尺、钢直尺测量相关尺寸。 | A | 5 pcs/批 | 4 | 包装 | 包装采用的包装用料不得在运输存贮过程中影响产品质量。 | / | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 全检
盘管 | AHA-MAT-013 | A | 10100620 | 10100620 | 10100620 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | A | / | 2023-06-15 | 朱国臣 | 2023-06-01 | 熊科 | 建立新文件 | 1 | 材质 | HDPE | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批提供 | 2 | 外观 | 盘管表面无毛刺、划痕、表面清洁，无污染，油迹等痕迹 | 目测 比色卡 | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察标签； | B | 特殊检验水平S-3,AQL 4.0 | 3 | 尺寸 | 盘管展开后长度2000mm±20mm 2）盘管管材尺寸：内径2.6mm±0.5mm，外径3.8mm±0.5mm 3）盘管外圆附一根副管，长120mm±10mm | 直尺 游标卡尺 针规 | 使用钢直尺测量盘管整体内外径、游标卡尺测量管材外径、内径； | / | 特殊检验水平S-3,AQL 4.0 | 4 | 初始污染菌 | ＜100cfu/件次 | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱、0.45um过滤膜及配套薄膜过滤器 | 参照《初始污染菌检验标准化测试方法（MG-STM-011）》 | / | 3pcs/批 | 5 | 微粒 | N＜90/100cm2 | 微粒测试仪 | 参照中国药典的测试方法 | / | 4pcs/批