## Sheet1
0-1-3 | 0-2-1 | 0-2-2 | 0-2-3 | 0-3-1 | 0-3-2 | 0-3-3 | 0-4-1 | 0-4-2 | 0-4-3 | 0-5-1 | 0-5-2 | 0-5-3 | -1-1-1 | -1-1-2 | -1-1-3 | -1-1-4 | -1-2-1 | -1-2-2 | -1-2-3 | -1-2-4 | -1-3-1 | -1-3-2 | -1-3-3 | -1-3-4 | -1-4-1 | -1-4-2 | -1-4-3 | -1-4-4 | 1-1-1 | 1-1-2 | 1-1-3 | 1-1-4 | 1-1-5 | 1-1-6 | 1-1-7 | 1-2-1 | 1-2-2 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-2-7 | 1-3-1 | 1-3-2 | 1-3-3 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-6 | 1-3-7 | 1-4-1 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1-4-4 | 1-4-5 | 1-4-6 | 1-4-7 | 1-5-1 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1-5-4 | 1-5-5 | 1-5-6 | 1-5-7 | 1-6-1 | 1-6-2 | 1-6-3 | 1-6-4 | 1-6-5 | 1-6-6 | 1-6-7
CC-MAT-038 | 医用脚轮 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共5页 | 医用脚轮 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | C | 医用脚轮 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 医用脚轮 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC102、CC103 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023.02.01 | 赵闯 | 厂家产品说明书升版，对应的技术参数描述升版 | C | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 附表1 脚轮参数 | / | 目测，与图片相符合 | / | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 2、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、气孔等、丝牙完好； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 附表1脚轮参数 （图1实物参数） | 卷尺 游标卡尺 螺纹规或适配测试 | 测量相关尺寸，符合要求， | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-001 | 高压金属软管 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共4页 | 高压金属软管 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 高压金属软管 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 高压金属软管 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC001 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 接头螺纹测试 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：世伟洛克 Swagelok 型号：SS-FJ4PM4PM4-50CM | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 每根单独完整袋包装，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰；焊接点均匀无瑕丝； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 管体： 304不锈钢单编织外层;316L不锈钢环形波纹内管; 接头：316不锈钢； | / | 官方说明 | B | 首批检验 | 4 | 尺寸 | 长度：50CM±1CM， 接头：1/4in. NPT外管螺纹接头x 1/4in. NPT外管螺纹接头 | 卷尺 | 卷尺测量长度 接头螺纹匹配性测试 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 5 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-002 | 排气软管 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第5页共5页 | 排气软管 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 排气软管 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 排气软管 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC002 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：世伟洛克 Swagelok 型号：SS-PB4TA4PM4-100CM-GC | \ | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 1、每根单独完整袋包装，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰；焊接点均匀无瑕丝； 2、软管分为三个部件： ● 1/4 in. 世伟洛克卡套管转换接头 ● 软管体 ● 1/4 in. NPT外管螺纹接头 | \ | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 软管体：蓝色丁腈橡胶阻燃外层，纤维合成材料中层，光滑内孔丁腈橡胶内管， 接头：316不锈钢 SS-PB4-TA4 ：1/4 in. 世伟洛克卡套管转换接头（右端插入软管） SS-PB4-PM4 : 1/4 in. NPT外管螺纹接头（右端插入软管） | \ | 官方说明 | B | 首批检验 | 4 | 尺寸 | 长度：100±1 CM； | 卷尺 | 测量 （尽量不拆包装） | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 5 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-003 | 不锈钢球阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 不锈钢球阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 不锈钢球阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 不锈钢球阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC003 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：世伟洛克 Swagelok 型号：SS-42GS4 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； 两侧1/4 in. 卡套环且无缺失； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 手柄：黑色尼龙 阀体：316不锈钢 | / | 官方说明 | B | 首批检验 | 4 | 性能 | 手柄顺着阀体为开，与阀体成90°为关闭，且手柄旋转顺滑无异常； | 气源、测试工装 | 30~50psi气源通过测试工装连接待测品，通气,控制手柄查看查看阀是否能实现通、闭； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 5 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-004 | 不锈钢Tee型颗粒过滤器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 不锈钢Tee型颗粒过滤器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 不锈钢Tee型颗粒过滤器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 不锈钢Tee型颗粒过滤器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC004 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：世伟洛克 Swagelok 型号：SS-4TF-05 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； 两侧1/4 in. 世伟洛克卡套且无缺失； | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 316不锈钢钢 | / | 官方说明 | B | 首批检验
CC-MAT-005 | 单向阀类（详见附表） 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共6页 | 单向阀类（详见附表） 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 单向阀类（详见附表） 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 单向阀类（详见附表） 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | 详见表1 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 物资编号、 及规格型号 | 查看下方表1 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； 世伟洛克卡套环无缺失； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 316不锈钢 | / | 官方产品说明 | B | 首批检验 | 4 | 性能 | 单向阀逆向截止，正向达到启发压导通； （见表1 单向阀类相关参数） | 气源、测试工装 | 气源通过工装连接待测品，逆向截止，正向达到启发压才导通； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 5 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-006 | 卡套管接头类 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第17页共20页 | 卡套管接头类 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 卡套管接头类 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 卡套管接头类 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | 详见表1 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 物资编号 | 见表格1 卡套管接头类参数 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 厂商型号 | 产商：世伟洛克 Swagelok 型号：见表格1 卡套管接头类参数 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； 有世伟洛克卡套环的无缺失； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | 材质 | 316不锈钢 | / | 官方说明 | B | 首批检验 | 5 | 外形 | 与表格1 卡套管接头类参数 描述一致 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-007 | 高压力比例卸荷阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 高压力比例卸荷阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 高压力比例卸荷阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 高压力比例卸荷阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC005 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 型号 | 厂商：世伟洛克 Swagelok 型号：SS-4R3A-NE | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； 世伟洛克卡套无缺失； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 316不锈钢 | / | 官方说明 | B | 首批检验 | 4 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-008 | 紫色弹簧套件 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共3页 | 紫色弹簧套件 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 紫色弹簧套件 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 紫色弹簧套件 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC006 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：世伟洛克 Swagelok 型号：177-R3A-K1-C | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号； （R3A系列比例卸荷阀的紫色弹簧套件, 750 ~ 1500 psig 可调节） | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-009 | 减压阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共5页 | 减压阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 减压阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 减压阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC058、CC059 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：TESCOM (艾默生) 型号:见附表1 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 1、包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； 2、调压旋钮顺畅无卡顿， | / | 目测、操作 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 材质 | 阀体：316不锈钢 | / | 官方说明 | B | 首批检验 | 4 | 参数 | 应符合附表1 参数描述 | / | 查看标签和钢印 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 5 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-010 | 压力表 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共5页 | 压力表 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 压力表 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 压力表 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC060、CC061 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 取消量程测试 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 物资编号 |  | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 规格型号 | 厂商：Wika 威卡 型号: 131.11.050 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好，钢印清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | 参数 | 量程：包装标签量程应和实物一致； 螺纹：1/4in. NPT 外螺纹 初始指针为0 316SS 可参考下图1 | 1/4in. NPT内螺纹 匹配工装 | 查看标签与实物对比； 查看实物； 匹配测试； | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-011 | 压力传感器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第8页共8页 | 压力传感器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 压力传感器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 压力传感器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | 见附表1 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 物料标号 规格型号 | 应满足见附表1压力传感器性能参数 （物料编号、厂商型号） | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 标签/铭牌清晰有相应的产品型号； 无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好， | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 螺纹 | 螺纹能够顺滑拧入、无明显阻力 | 1/4 NPT螺纹适配工装； 1/8 NPT内螺纹适配工装； | 匹配性测试 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-012 | 真空泵 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共6页 | 真空泵 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 真空泵 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 真空泵 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC062 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：KNF 型号：PM33684-813.3 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 标签清晰且有相应的产品型号； 部件清洁、无刮痕磕碰痕迹； 进出气口有堵头封闭； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数： | U：24 VDC ± 10% P：35W I：1.44A 真空度：-13.5 psi 流量：13 L/min | 直流电源 负压压力表 接头工装 | 注意：真空泵在测试之前应进行改线处理；（黑白短、蓝绿短） 检查标签上的U\P\I是否正确； 直流电源调节电压至24 VDC ± 10%； 电源分别连接至真空泵红线 +、黑线 - ； 连接负压压力表至真空泵进气端， 上电25S可满足真空度要求； 真空泵运行时噪音较小，且泵头转速均匀，无异响；； | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-013 | 流量计 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第5页共5页 | 流量计 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 流量计 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 流量计 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC063 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：AALBORG 型号：GFM37(GMFS-016052) | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 标签清晰且有相应的产品型号、测量气源、流量范围、精度等参数； 部件清洁、无刮痕磕碰痕迹； 进出气口有卡套管且无缺失； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数： | 供电电压：12~ 26 VDC； 初始显示器读数：0±0.05； 流量范围：0~10L/min； 精度：±1%或0.1取最大 | 1、直流电源或12 ~ 26 VDC适配器 2、标定过的质量流量计工装 3、可调节气源 4、接头工装 | 可调节气源连接经标定的流量计工装然后与待测品串联，出气端加10~20cm PU管； （注意：连接管道最好小于5CM和流量计气体流经方向；） 流量计上电，预热(大概4~5min)，查看初始值； 缓慢调气源，设置标定流量计工装设定值从0~10L/min(步进1)，测量待测品流量值满足要求， | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-014 | 压缩机 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第5页共5页 | 压缩机 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 压缩机 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 压缩机 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC064 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：斯科普 secop 型号：BD35F | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； （直立放置） 2标签清晰且有相应的产品型号； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层、气孔等； 4、三根管路均有管帽封堵，且牢固，无破损； 5、控制模块上的插头、插线牢固，不会轻易被拉脱落； 6、压缩机下方两侧的固定脚钣金件焊接均匀、牢固，无裂痕、松动； | / | 目测、操作 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 参数： | 压缩机主体 BD35F 12/24 VDC 制冷剂：R134a（蓝色） 压缩机控制模块 101N0212 (12/24 VDC) 压缩机配件：减震橡胶、螺丝； | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-015 | VOXPOWER电源600W 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共7页 | VOXPOWER电源600W 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | VOXPOWER电源600W 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | VOXPOWER电源600W 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC065 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：VOXPOWER 型号：NEVO+600M-3335 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； 2标签清晰且有相应的产品型号； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层； | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数： | 输入电压：85VAC ~ 264VAC 50/60 HZ； 风扇、模块指示灯可正常工作； 4个模块、2种型号输出电压： 24 VDC：9 ~ 30 VDC 24 VDC：9 ~ 30 VDC 24 VDC：9 ~ 30 VDC 24 VDC：9 ~ 30 VDC ±12VDC：±3.3 ~± 15VDC 每个模块可调节对应变位器进行调节电压； | 可调节交流电源 数字万用表 绝缘螺丝刀 电源输入测试工装 电源输出测试工装 | 电源输入测试工装连接可调节电源，另一端连接待测品； 电源输出测试工装连接待测品，然后连接数字万用表； 调节输入电压，待测品在标准电压范围内可工作； 测量输出电压值，扭动对应电位器，电压可调节并把各模块电压调节为： 24V-24V-24V-12V， 误差±0.5V | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-016 | 电磁阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第6页共6页 | 电磁阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 电磁阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 电磁阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | 见附表1 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 物料标号 规格型号 | 应满足见附表1电磁阀性能参数 （物料编号、厂商型号） | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，标签/铭牌清晰； 电源插头、线牢固，无裂痕； 无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 应满足附表1 电磁阀性能参数 | ●直流电源 ●气源 （压缩空气） ●连接头工装 ●螺纹规或 匹配工装 | 查看标签：（图2） 型号、供电电压、功率、孔径、最大工作压，应满足要求； 螺纹规格：螺纹规或匹配性测试，满足要求 查看型号应与阀门状态一致， 直流电源按照待测品供电电压调节电压，气源连接电磁阀进气口， 断电状态，查看电磁阀通气状态； 上电状态，查看电磁阀通气状态； 切换上、断电，顺畅无明显延迟； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-017 | IEI显示器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第6页共6页 | IEI显示器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | IEI显示器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | IEI显示器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC071 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：威强 IEI 型号：DM-F15A | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； 2标签清晰且有相应的产品型号； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数： | 尺寸：15" 附件完整；（图1附件清单） 显示器显示正常； 微弱坏点≤7个，无高亮坏点； 显示器各控制键正常； 触摸功能正常； | ●测试电脑 ●直流电源或9~36V适配器 | 显示器供电9~36V DC； 触摸屏线连接待测品和电脑； HDMI、VGA、DP线可正常显示； 使用触屏功能，打开显示屏测试软件； 5、查看坏点数满足要求 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 4 | / | / | / | / | / | /
CC-MAT-018 | 触摸屏支架 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 触摸屏支架 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 触摸屏支架 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 触摸屏支架 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC072 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：格利特 型号：EA-113 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； 2标签清晰且有相应的产品型号； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数： | 配件齐全；（安装配件包、说明书） 单支臂； 材质：铝合金（主体） 颜色：银色； 支架各角度正常；（图1 支架性能和实物） | / | 目测、操作 材质：官方说明 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-019 | 压力比例阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共5页 | 压力比例阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 压力比例阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 压力比例阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC073 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：富安 型号：KPR200 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； 2标签清晰且有相应的产品型号； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层、气孔等； 4.气孔均有防尘塞帽； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 参数： | 电压：24VDC±10% （24V—红 ,GND—黑（共地）） 控制信号：0~10 V；（绿） 进气压：≤80 bar ； 输出压：0~70 bar ； 气孔螺纹： G1/8 in. 内螺纹; 改变控制信号电压，可控制出口压； | 直流电源 压力表 高压气压源 接头工装 | 高压气压源连接进气口P， 出气口A连接压力表； 泄压口连接一节PU管； 直流电源设置24V，给待测品供电； 控制信号电压调节为0 上电、通气，调节控制信号电压，查看出气口压力值， 增加电压：压力表增加 减小电压：压力从泄压口泄掉，压力表降低； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-020 | 流量比例阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 流量比例阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 流量比例阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 流量比例阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC074 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：富安 型号：KLPV-HF-P-20-1-188-10(20VDC) | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； 2标签清晰有相应的产品型号及气体流量方向； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层、气孔等； 4.气孔均有防尘塞帽； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 参数： | 电压：0~20 VDC; 螺纹：G1/4 in. 内螺纹 调节供电电压，可改变气体流经的流量大小； | ●直流电源 ●低压气源（0~25spi） ●流量计 ●接头工装 （注意螺纹） | 直流电源设置0V连待测品； 低压气源连接设备待测品进气端，出气端连接流量计； 通气调节电源供电观察流量计的值： 增大电压，流量增加 减小电压，流量降低 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-021 | 气泡传感器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 气泡传感器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 气泡传感器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | 气泡传感器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC075 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：富安 型号：AD9-0000-S06 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，配件齐全； 2标签清晰且有相应的产品型号； 3、部件清洁、无刮痕磕、碰痕、裂缝、脱层、气孔等； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能 | 感应到液体时，高低电平切换； 精度：管道内径1/3， | ●1/8in. 软管 ●针筒 ●水 ●直流电源 ●数字万用表 | 直流电源设置5V供电；（红+ / 黑一） 数字万用表连接信号输出脚 （桔黄+ / 黑绿一） 软管卡在待测品检测区中； 上电，用针筒缓慢向软管中注水，观察数字万用表电压变化，当水达到管道内径1/3时，高低电平切换； 重复测试3次 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-022 | 微通道冷凝器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第5页共5页 | 微通道冷凝器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 微通道冷凝器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 微通道冷凝器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC076 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：浙江三可 | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、焊点均匀； 翅片变形≤1cm²，数量＜3处； 铜管有橡胶密封帽封堵； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸参数 | 长：240±2 mm 铜管间距：90± 2mm 扁管宽：16±1 mm 扁管数量：11 集流管直径：20±1 mm 集流管长度：120± 2mm 定位拉铆螺母：M4*6, 定位间距：80±1 mm， 定位孔到边距：40± 1mm 10、铜管长度：100±3 mm 11、铜管外径6.35±0.1 mm | 游标卡尺 直尺 | 1、测量各参数符合要求 2、测量的时候不可拔掉密封橡胶帽，（内有氦气压）； | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-023 | 椭圆形封头 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 椭圆形封头 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 椭圆形封头 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 椭圆形封头 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC077 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | / | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无严重刮痕、裂缝； 圆口无变形； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸参数 | 直径=45±0.5 mm； 壁厚=2±0.2 mm； | 游标卡尺 | 测量口径和壁厚 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-024 | 干燥过滤器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 干燥过滤器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 干燥过滤器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 干燥过滤器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC078 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：三环 型号：GB型 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整，有型号标识；（图1） 部件清洁、无严重刮痕、变形、裂缝、无明显变形，两端有密封堵头； | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 |  | 尺寸 | 中间外径：19±1 mm 总长度：110~130 mm 大口内径=6±0.5 mm 小口内径=2.5± 0.5 mm | 游标卡尺 | 测量 |  | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-025 | 方形轴流风机 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共4页 | 方形轴流风机 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 方形轴流风机 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 方形轴流风机 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC079、CC080 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 附表1 方形轴流风机参数 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、标签清晰； 扇叶完整无松动； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸参数 | 见附表1 方形轴流风机参数 （图2 实物） | 直流可调电源 | 直流电源设置相应电压，连接待测品；（红色：正极、黑色：GND） 上电查看风扇是否转动，且无异样、异响； | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-026 | 制冷剂加液阀 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 制冷剂加液阀 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 制冷剂加液阀 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 制冷剂加液阀 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC081 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | / | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无严重刮痕、变形裂缝、焊点均匀，； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸 | 长度＞80 mm 铜管口内外径=6±0.2 mm 壁厚：0.5±0.1 mm | 游标卡尺 | 测量 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-027 | 紫铜管类 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共5页 | 紫铜管类 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 紫铜管类 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 紫铜管类 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC082、CC083、CC084、CC085 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 无 | / | / | / | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整； 2、管体清洁、无严重刮痕、严重碰痕、无裂缝，无折弯导致管径变形、无锈迹； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸 | 见附表1 紫铜管类参数 | 塞规 游标卡尺 | 塞规游/标卡尺测量内径 游标卡尺测量外径 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-028 | 橡胶减震器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 橡胶减震器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 橡胶减震器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 橡胶减震器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC086 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | / | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、橡胶层均匀； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸 | 两端螺丝：M6 *16 橡胶段直径：20±1 mm 橡胶段长度：15±1 mm | 游标卡尺 螺纹规或适配M6螺帽 | 测量尺寸 适配测试螺纹 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-029 | 气瓶接头 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 气瓶接头 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 气瓶接头 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 气瓶接头 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC087 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：Schizer 型号：SS-CGA326-NPT1/4 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、丝牙完好,钢印清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 |  | 尺寸参数 | 316L(材质钢印） 瓶口螺纹：CGA 326 内螺纹 出口螺纹：1/4 NPT 进口外径：10.20~10.35mm | 游标卡尺 | 测量 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-030 | 排气总管 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 排气总管 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 排气总管 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 排气总管 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC088 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：捷锐（GENTEC） 型号：35I-VAC（DH/GSH-15） | / | 核对管体标签信息 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、丝牙完好,标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 |  | 尺寸参数 | 设备接头：黄色1/8 NPT外螺纹手拧， 管体：黄色软管 负压接头：德标负压接头 （防呆为正方形，VAC标记） | 适配性测试 CC088 CC105 | 设备接头可与料DISS接头座（DISS-VAC-NT2，CC088）匹配测试， 管体外目测； 负压插头可与料CC105国标负压转德标负压，匹配测试； | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-031 | DISS插头座 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | DISS插头座 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | DISS插头座 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | DISS插头座 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC089 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：捷锐 型号：DISS-VAC-NT2 | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、丝牙完好,标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸参数 | 进气螺纹：1/8 NPT 外螺纹 出气螺纹：1/4 NPT 外螺纹 | 螺纹规 或匹配工装 | 测量匹配性测试 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-032 | 称重传感器模块 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第5页共5页 | 称重传感器模块 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 称重传感器模块 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 称重传感器模块 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC090、CC091 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 |  | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、,标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能 | 注意：数字式变送器、称重传感器要配套使用测试；传感器有↓方向指示； 供电电压：12~24 VDC； 称重量程：0~50 Kg； OUT PUT（信号输出）：0~10V， H指示灯：蓝色闪烁 精度：优于满量程3/10000； 飘移：±1/10000; | 直流可调直流电源 数字万用表 砝码0~50Kg（或拉力计） （5KG对应1V、10KG对应2V类推到满量程） | 按图1连接传感器和变送器； 直流电源12~24 VDC连接变送器； 数字万用表连接数字变送器OUT PUT脚 传感器线端固定另一端悬空， 上电H指示灯蓝色闪烁， 查看空载和配重后对应的OUT PUT电压值，应满足 精度要求稳定后查看数值飘移应满足要求； | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-033 | PEEK快拧接头 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共4页 | PEEK快拧接头 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | PEEK快拧接头 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | PEEK快拧接头 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC092 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝； 孔径圆型，无明显变型； 螺纹完好； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 尺寸 | 进口径：1/16 in. 总长：21~22 mm | 游标卡尺 塞规或PPEK管（CC101）匹配性测试 | 长度测量尺寸 口径可用PEEK管匹配插入查看其结合度是否紧密 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-034 | 快插接头类 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共5页 | 快插接头类 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 快插接头类 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 快插接头类 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC093、CC094 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：SMC | / | 目测 | / | 全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝； 螺纹完好且有密封剂； | / | 目测 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 |  | 参数 | 连接螺纹：R 1/8 in. 外螺纹（自带密封剂） 接管口径：R 1/4 in （图1 实物、参数） | 螺纹规或适配性测试 1/4 in. PU管匹配性测试 | 螺纹规或 真空泵适配性测试， (螺纹有密封剂尽量不要破坏) PU管试插接口， | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-035 | 不锈钢卡套管类 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共3页 | 不锈钢卡套管类 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 不锈钢卡套管类 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 不锈钢卡套管类 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC095、CC096、CC097、CC098 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 外观 | 包装完整, 2、管体清洁、无严重刮痕、严重碰痕、无裂缝，无严重折弯导致管径变形、无锈迹； | / | 建议现场检验 且查看时平放 | B | 每根 | 2 | 尺寸 | 见附表1 不锈钢卡套管类参数 | 塞规 游标卡尺 | 塞规/卡尺测量内径 游标卡尺测量外径 | A | 每根
CC-MAT-036 | PU管类 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共3页 | PU管类 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | PU管类 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | PU管类 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC099、CC100 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 外观 | 包装完整，管体上有尺寸标记； 透明管体清洁、均匀、无刮痕、无裂缝，； | / | 目测 | B | 全检 | 2 | 尺寸 | 见附表1 PU管类参数 | 游标卡尺 | 测量 | A | 10CM/卷
CC-MAT-037 | PEEK管 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共3页 | PEEK管 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | PEEK管 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | PEEK管 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC101 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、无折弯导致管径变形； 颜色：米黄； 有绿色卡扣标记； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 尺寸 | 外径：1/16 in. 内径：0.75mm±0.02 | 游标卡尺 或PEEK快拧接头CC092匹配测试 塞规 | 外径可用PEEK快拧接头匹配测试，查看紧密 内径塞规 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-039 | 分子筛干燥剂 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 分子筛干燥剂 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 分子筛干燥剂 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 分子筛干燥剂 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC104 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 型号：分子筛 4A型 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 无裂缝,标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 参数 | 球状颗粒：1.6~2.5 颜色：米黄 注意：掺杂蓝色说明干燥剂受潮。 | / | 开瓶取部分（10粒即可）后立刻封闭瓶口; 检查颗粒是否饱满，大小是否符合要求，颜色是否异常； 抽检的干燥剂无需回放直接扔到有害物； | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-040 | 负压转接头 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 负压转接头 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 负压转接头 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 负压转接头 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC105 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | / | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整，标签清晰； 部件清洁、无刮痕磕、裂缝,； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 参数 | 插头：国标负压插头 插孔：德标负压插孔 卡簧正常； | 德标负压插头 | 按住转接头外环插入德标插头，松开后卡环复位，插头牢固无法拔出， 按住插头外环，可轻松取出插头，松开后卡环复位； | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-041 | T型热电偶线 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共3页 | T型热电偶线 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | T型热电偶线 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | T型热电偶线 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC106 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | / | / | / | / | 全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、断层； | / | 目测 | B | 全检 |  | 尺寸参数 | 外层：棕色 内层蓝色：铜（黄铜＋极） 内层红色：铜镍（银白 —极） | / | 每卷拨开头端检测 | B | 2CM/每卷
CC-MAT-042 | T型热电偶连接器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | T型热电偶连接器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | T型热电偶连接器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | T型热电偶连接器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC107、CC108 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 |  | / | / | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、有T型标识且清晰； | / | 目测 两个物料可以匹配连接 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-043 | 真空过滤器 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 真空过滤器 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 真空过滤器 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 真空过滤器 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC109、CC100 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 真空过滤器参数 | / | 目测 | / | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、螺纹完整且有型号标记； 内有白色滤芯 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 螺纹 | 真空过滤器参数 | 螺纹规或适配性测试 | 螺纹规检测 或适配性测试 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-044 | 压力开关 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第3页共4页 | 压力开关 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 压力开关 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 压力开关 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC130 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商： Withman control 型号：P117G-3H-C12L-DIS | / | 目测 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号、量程；无锈迹、无缺损、毛刺、丝牙完好； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能 | 1、1/8 NPT外螺纹 2、当达到触发压力时，有信号反馈； 3、重复性误差±0.6 psi | 可调节气源（0~35psi） 万用表 接头工装 | 待测品连接气源， 黑、白线连接万用表， 调节待测品至一个触发气压值； 缓慢增压，当达到触发压力值时； 万用表从开路→短路， 重复3次，更换2次触发压值； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-045 | 脚踏开关 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 脚踏开关 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 脚踏开关 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | B | 脚踏开关 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC131 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商： 世德（steute） 型号：MKF 1PW-MED SK12 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装: 包装完整，标签清晰且有相应的产品型号；无锈迹、无缺损； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 颜色：浅灰色 线长：3M±3CM； 脚踏保护盖有闭合锁扣； 短路状态阻抗＜1Ω； | 万用表 卷尺 | 1、检查外观颜色及锁扣 2、测量线长； 3、测量闭合、松开状态； 黑-棕：闭短路，松开路； 红-棕：闭开路，松短路； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-046 | AC电源插座套件 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | AC电源插座套件 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | AC电源插座套件 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | A | AC电源插座套件 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC111、E-ST032 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 见表1 | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无严重刮痕、无裂缝、标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 保险丝座与保险丝（5*20mm）匹配正常； AC电源插座与保险丝座匹配正常； 连接触脚无松动； 对应连接脚阻抗＜1Ω； | 数字万用表 5*20mm保险丝（CC124） 2个 | 保险丝放入保险丝座匹配正常； 然后保险丝座放入AC电源插座匹配正常； 测量对应的端子阻抗 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-047 | 照明式按钮开关 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 照明式按钮开关 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 照明式按钮开关 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 照明式按钮开关 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC114 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：MULTICOMP PRO 型号：MPB22-A0F10E-612-T1Q | / | 目测 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕磕、裂缝、标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 插件端子牢固，不能被轻易拉脱落、线束颜色正确； 按钮可复位触点无异常＜1Ω； 常黄绿通，按黄紫通； 绿色LED正常； | 数字万用表 直流电源 | 查看接线端子是否牢固； 按下按钮可复位，测量导通时触点的接触阻抗； 电源设置 红：LED+ 12VC； 黑；LED-； 上电LED绿灯亮，断电灭白色； 黄：C公共脚 紫：NO开 绿：NC闭 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-048 | 船型开关 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | 船型开关 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 船型开关 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 船型开关 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC115 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：ZF ELECTRONICS 型号：KGC3ANB1BBD | / | 目测 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕、裂缝、标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 有开、关标记且正确； 接触阻抗≤1Ω； | 数字万用表（LRC测试仪） | 测量开关通、断且关闭时的接触阻抗； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-049 | 停止开关 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 停止开关 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 停止开关 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 停止开关 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC116 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：IDEC 型号：ABW411S | / | 目测 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕、裂缝、标签清晰； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能参数 | 红：常闭 NC 蓝；常开 NO 按键帽颜色：蓝;且按键可复位： 接触阻抗≤1Ω； | 数字万用表（LRC测试仪） | 模块颜色及闭合状态； 按键颜色及是否可复位； 测量开关关闭时的接触阻抗； | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-050 | USB延长线 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第4页共4页 | USB延长线 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | USB延长线 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | USB延长线 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC121 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | / | / | / | / | / | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕、裂缝、固定耳朵完好； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸参数 | 长度：0.5M ± 1cm | 卷尺/直尺 | 测量 | A | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检
CC-MAT-051 | 双开口扳手24x27 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 双开口扳手24x27 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 双开口扳手24x27 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 双开口扳手24x27 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC123 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 制造商：SATA（世达） 型号：41212 | / | / | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 钢印清晰， （开口尺寸、制造商、型号） 部件光泽、无锈迹、无变形； | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 尺寸参数 | / | / | / | / | /
CC-MAT-052 | 国标电源线 质量标准 Quality Standard | 页数Page | 第2页共4页 | 国标电源线 质量标准 Quality Standard | 版本Rev. | B | 国标电源线 质量标准 Quality Standard | 物资重要度Part Severity | C | 国标电源线 质量标准 Quality Standard | 物资编号Part No. | CC125 | 版本 Version | 编写日期 Compiled Date | 编制人 | 变更内容 Change content | A | 2021-02-19 | 赵闯 | 建立文件。 | B | 2023-11-01 | 赵闯 | 更新抽样方案 |  |  |  |  | 序号 No | 项目 Item | 接受标准 Acceptance Criteria | 检测器具和设备 Test Apparatus and Equipment | 检测方法 Test Method | 严重度 Severity | 抽样方案 Sample Plan | 1 | 规格型号 | 厂商：宁波乔普电器有限公司 QT3（10A 250V~） PSB-10（10A 250V~） 300/500V 3x1.0mm2 | / | 目测 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 2 | 外观 | 包装完整， 部件清洁、无刮痕、裂缝； | / | 目测 | C | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检 | 3 | 性能尺寸 | 长度1.8M±1cm | 卷尺 | 卷尺测量长度 | B | 每批≥5抽3 单位包装数量大于1时，每包至少抽1 每批＜5全检