## IQC
物资名称 | IQC文件编号 | 文件版本 | 物资编号 | 物资列表 | TB_物资列表 | SJ物资编号 | 规格型号 | 图纸编号 | 对勾1 | 对勾2 | IQC修改原因 | TB修改原因 | IQC修改内容 | TB修改内容 | 变更编号 | 版本1 | 变更编号1 | 编制日期1 | 编制人1 | 文件修订内容1 | 版本2 | 变更编号2 | 编制日期2 | 编制人2 | 文件修订内容2 | 版本3 | 变更编号3 | 编制日期3 | 编制人3 | 文件修订内容3 | 序号1 | 项目1 | 检测方法1 | 接收标准1 | 检测器具和设备1 | 防护要求1 | 严重度1 | 抽样方案1 | 序号2 | 项目2 | 检测方法2 | 接收标准2 | 检测器具和设备2 | 防护要求2 | 严重度2 | 抽样方案2 | 序号3 | 项目3 | 检测方法3 | 接收标准3 | 检测器具和设备3 | 防护要求3 | 严重度3 | 抽样方案3 | 序号4 | 项目4 | 检测方法4 | 接收标准4 | 检测器具和设备4 | 防护要求4 | 严重度4 | 抽样方案4 | 序号5 | 项目5 | 检测方法5 | 接收标准5 | 检测器具和设备5 | 防护要求5 | 严重度5 | 抽样方案5 | 序号6 | 项目6 | 检测方法6 | 接收标准6 | 检测器具和设备6 | 防护要求6 | 严重度6 | 抽样方案6 | 序号7 | 项目7 | 检测方法7 | 接收标准7 | 检测器具和设备7 | 防护要求7 | 严重度7 | 抽样方案7 | 序号8 | 项目8 | 检测方法8 | 接收标准8 | 检测器具和设备8 | 防护要求8 | 严重度8 | 抽样方案8 | 序号9 | 项目9 | 检测方法9 | 接收标准9 | 检测器具和设备9 | 防护要求9 | 严重度9 | 抽样方案9 | 序号10 | 项目10 | 检测方法10 | 接收标准10 | 检测器具和设备10 | 防护要求10 | 严重度10 | 抽样方案10 | 序号11 | 项目11 | 检测方法11 | 接收标准11 | 检测器具和设备11 | 防护要求11 | 严重度11 | 抽样方案11
4.5F引流管组件 | AKA-IQC-005 | / | 1090025 | 1090025 | 1090025 | 10100657 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 主要为SUS304、硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 正常或矫正视力目视观察包装是否符合要求 | 内层包装采用双层密封包装，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输存贮过程中影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用钢直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2240C，pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用钢直尺、游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100657-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4尺寸 | L1：966±5mm，L2：908±5mm，D1：0.35±0.02mm，D2：1.5±0.10mm，D3：0.7±0.10mm，D4：0.5[-0.15,+0.05]mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、将导管带侧孔端（15-20厘米）置于水中、温度为(37±2)℃下2h 进行状态调节。放置后立即试验。用夹具夹住带侧孔端的管头与无侧孔处的管身部分，两夹持点距离约20mm，应变速度设置为400mm/min，使用万能试验机测量引流管断裂时的拉力。 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥5N 3、引流管管身断裂力≥5N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | B | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
弯型导引针 | AKA-IQC-002 | A | 1090008 | 1090008 | 1090008 | 10100653 | / | / | R | □ | 尺寸变化 | 尺寸变化 | L1尺寸从127改为130。 | L1尺寸从127改为130。 | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | L1尺寸从127改为130。 | [7 empty] | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺、钢直尺和投影仪测量图纸AKA-10100653-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：4.8±0.05mm，D2：4±0.05mm，L1：130±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
塔型鲁尔母接头 | AKA-IQC-017 | B | 见附录 | 见附录 | 见附录 | 见附录 | / | / | R | □ | 材质变化 | 材质变化 | 材质由PP改为医用塑料。 | 材质由PP改为医用塑料。 | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 增加初始污染菌、微粒、包装检验检验项。 | C | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | 材质由PP改为医用塑料。 |  |  | 核实供方提供的随批资料 | 医用塑料 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用投影仪根据附录表格及图片测量D尺寸 | 见附录 | 投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
6F弯型导引针 | AKA-IQC-009 | A | 1090019 | 1090019 | 1090019 | 10100668 | / | / | R | □ | 尺寸变化 | 尺寸变化 | L1尺寸从127改为129。 | L1尺寸从127改为129。 | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | L1尺寸从127改为129。 | [7 empty] | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100668-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：2.2±0.03mm，D2：1.4±0.05mm，L1：129±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
颅脑外引流系统包装箱 | AKA-IQC-019 | A | 4090019 | 4090019 | 4090019 | 10800044 | / | / | R | □ | 材质变化 | 材质变化 | 材质接受标准修改为：材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸。 | 材质接受标准修改为：材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸。 | / | A | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | 材质接受标准修改为：材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸。 | [7 empty] | 核实供方提供的随批资料 | 五层瓦楞纸； 材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸； | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将包装箱放在日光灯下，距离包装箱20cm处，用肉眼观察其表面瑕疵并确认印刷内容准确无误 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能 瓦楞方向竖直 前后面印刷包含神玑logo、套件名称及警示标识 | / | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 使用卷尺测量附图中标注A、B和C的尺寸 | A:515±5mm B:305±5mm C:385±5mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批

## IQC-原始
物资名称 | IQC文件编号 | 文件版本 | 物资编号 | 物资列表 | TB_物资列表 | SJ物资编号 | 规格型号 | 图纸编号 | 对勾1 | 对勾2 | IQC修改原因 | TB修改原因 | IQC修改内容 | TB修改内容 | 变更编号 | 版本1 | 变更编号1 | 编制日期1 | 编制人1 | 文件修订内容1 | 版本2 | 变更编号2 | 编制日期2 | 编制人2 | 文件修订内容2 | 版本3 | 变更编号3 | 编制日期3 | 编制人3 | 文件修订内容3 | 序号1 | 项目1 | 检测方法1 | 接收标准1 | 检测器具和设备1 | 防护要求1 | 严重度1 | 抽样方案1 | 序号2 | 项目2 | 检测方法2 | 接收标准2 | 检测器具和设备2 | 防护要求2 | 严重度2 | 抽样方案2 | 序号3 | 项目3 | 检测方法3 | 接收标准3 | 检测器具和设备3 | 防护要求3 | 严重度3 | 抽样方案3 | 序号4 | 项目4 | 检测方法4 | 接收标准4 | 检测器具和设备4 | 防护要求4 | 严重度4 | 抽样方案4 | 序号5 | 项目5 | 检测方法5 | 接收标准5 | 检测器具和设备5 | 防护要求5 | 严重度5 | 抽样方案5 | 序号6 | 项目6 | 检测方法6 | 接收标准6 | 检测器具和设备6 | 防护要求6 | 严重度6 | 抽样方案6 | 序号7 | 项目7 | 检测方法7 | 接收标准7 | 检测器具和设备7 | 防护要求7 | 严重度7 | 抽样方案7 | 序号8 | 项目8 | 检测方法8 | 接收标准8 | 检测器具和设备8 | 防护要求8 | 严重度8 | 抽样方案8 | 序号9 | 项目9 | 检测方法9 | 接收标准9 | 检测器具和设备9 | 防护要求9 | 严重度9 | 抽样方案9 | 序号10 | 项目10 | 检测方法10 | 接收标准10 | 检测器具和设备10 | 防护要求10 | 严重度10 | 抽样方案10 | 序号11 | 项目11 | 检测方法11 | 接收标准11 | 检测器具和设备11 | 防护要求11 | 严重度11 | 抽样方案11
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）标签 | AJA-IQC-017 | B | 4090005 | 4090005 | 4090005 | 10800032 | / | / | R | □ | 标签图纸升版 | 随IQC文件升版 | 更新附图，调整检验项目分布 | 调整表格结构 | ECO20240003 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 增加信息核对检验项 | C | ECO20240003 | 2024-05-24 | 朱国臣 | 更新附图，调整检验项目分布 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4值 | L1：100±1.5mm，L2：150±1.5mm，L3：82±1.5mm，L4：13±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）标签 | AJA-IQC-018 | B | 4090011 | 4090011 | 4090011 | 10800033 | / | / | R | □ | 标签图纸升版 | 建立新文件 | 更新附图，调整检验项目分布 | 调整表格结构 | ECO20240003 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 增加信息核对检验项 | C | ECO20240003 | 2024-05-24 | 朱国臣 | 更新附图，调整检验项目分布 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）FASSON 亚银PET标签 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4值 | L1：100±1.5mm，L2：150±1.5mm，L3：82±1.5mm，L4：13±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷
脑外科手术导航指引针 | AJA-IQC-016 | A | 1090001 | 1090001 | 1090001 | 10100638 | / | / | R | □ | 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。调整表格格式等。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 尺寸检验项合并成一个检验项。物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的符合证明 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将指引针放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | / | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测图纸AJA-10100638-10中D1，L1，L2尺寸 | D1:10[-0.5,+0.3]mm L1:108±3mm L2:30±0.5mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
融合传感器Sensor | AJA-IQC-007 | B | 1090002 | 1090002 | 1090002 | 10200439 | / | / | R | □ | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-16 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 产品包装项目接收标准和检测方法描述优化 长度项目改为“使用卷尺测量附图线束长度L（不含传感器）”并增加了附图 删除了“传感器距离测量偏差”检验项 增加了“附录一”，传感器重复精度检验项测试方法改为“见附录一” | C | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 物资编号增加神玑编号。 |  | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、折损 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查产品型号,尾缀添加长度等信息。 | 型号:Mico SD Fusion Cable Sensor 3MM（1.5M） | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，包装是否受损。 | 外包装无破损，每PCS产品外有包装保护 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 长度 | 使用卷尺测量附图线束长度L（不含传感器） | 1.5m±3cm | 卷尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 传感器重复精度 | 见附录一 | 0-1mm | 磁场发生基站/ 配准工具标定测试工装 | —— | A | 全检
配准工具上 | AJA-IQC-011 | A | 1090003 | 1090003 | 1090003 | 10100642 | / | / | R | □ | 图纸更新 | 随IQC文件升版 | 增加L1检验 | 增加L1检验 | ECO202400004 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240004 | 2024-06-06 | 朱国臣 | 增加L1检验 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“配准工具上”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“配准工具上”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测图纸AJA-10100642-10尺寸D1，D2，L1值 | D1：5.6±0.10mm D2：3.5±0.10mm L1：8.4±1mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
线槽盖后 | AJA-IQC-013 | B | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 10100644 | / | / | R | □ | 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。调整表格格式等。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-04 | 朱国臣 | 公差由12±0.01mm改为12[-0.25, +0.15]mm 公差由13±0.01mm改为13[-0.25, +0.15]mm | C | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 尺寸检验项合并成一个检验项。物资编号增加神玑编号。 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“线槽盖后”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“线槽盖”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测图纸AJA-10100644-10中L1，L2尺寸 | L1:12[-0.25, +0.15]mm L2:13[-0.25, +0.15]mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
配准工具下 | AJA-IQC-012 | A | 1090005 | 1090005 | 1090005 | 10100643 | / | / | R | □ | 增加检验尺寸 | 图纸更新 | 增加L1，L2检验 | 增加L1，L2检验 | ECO202400004 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240004 | 2024-06-06 | 朱国臣 | 增加L1，L2检验 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“配准工具下”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“配准工具下”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测图纸AJA-10100643-10尺寸D1，D2，L1，L2值 | D1：3.5[-0.25,+0.1]mm D2：5.5[-0.25,+0.1]mm L1：46.5±1mm L2：16±1mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
磁定位鼻夹 | AJA-IQC-008 | A | 1090006 | 1090006 | 1090006 | 10100640 | / | / | R | □ | 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。调整表格格式等。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 尺寸检验项合并成一个检验项。物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“磁定位鼻夹”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“磁定位鼻夹”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测图纸AJA-10100640-10中D1,D2尺寸 | D1:5.5±0.10mm D2:3.5±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
圆形配准工具 | AJA-IQC-014 | A | 1090007 | 1090007 | 1090007 | 10100645 | / | / | R | □ | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | 物资编号增加神玑编号 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“圆形配准工具”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“圆形配准工具”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 直径D1 | 用卡尺检测图纸AJA-10100645-10尺寸D1值 | 15±0.10mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
二维码标识卡 | AJA-IQC-020 | A | 4090001 | 4090001 | 4090001 | 10100646 | / | / | R | □ | 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。调整表格格式等。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 尺寸检验项合并成一个检验项。物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“二维码识别卡”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“二维码识别卡”表面及内部的缺陷 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤零件表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测图纸AJA-10100646-10中L1，L2尺寸 | L1:11±0.20mm L2:11±0.20mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖 | AJA-IQC-024 | A | 4090006 | 4090006 | 4090006 | 10800034 | / | / | R | □ | 更改抽样方案等 | 更改抽样方案等 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒下盖”表面及内部的缺陷 | 颜色:透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺:乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用直尺检测附图尺寸L1，L2，L3值 | L1:175±3mm L2:175±3mm L3:32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装:外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004。 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
脑外科手术导航专用工具套件包装袋 | AJA-IQC-025 | A | 4090007 | 4090007 | 4090007 | 10800035 | / | / | R | □ | 更改包装尺寸，抽样方案等 | 更改包装尺寸，抽样方案等 | 修改附图图纸 尺寸检验项中L1尺寸由335mm增长到358mm L2由280mm改为278mm 尺寸抽样方案由一般检验水平II改为3 pcs/批。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 修改附图图纸 尺寸检验项中L1尺寸由335mm增长到358mm L2由280mm改为278mm 尺寸抽样方案由一般检验水平II改为3 pcs/批。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 | ECO202400004 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240004 | 2024-06-06 | 朱国臣 | 修改附图图纸 尺寸检验项中L1尺寸由335mm增长到358mm L2由280mm改为278mm 尺寸抽样方案由一般检验水平II改为3 pcs/批。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 原材料： 特卫强1073B 复合尼龙膜LF-3070A | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件包装袋”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件包装袋”表面及内部的缺陷 | 产品无穿孔、破损、撕裂、褶皱等影响功能的表面缺陷。每个产品上非生物源异物（嵌入式/可去除的） | 杂质对照表 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 尺寸 | 根据附图用直尺测量L1和L2尺寸 | L1：358±3mm L2：278±3mm | 直尺 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 包装 | 将“脑外科手术导航专用工具套件包装袋”在日光灯下20cm处，肉眼观测包装表面及内部有无破损，确认是否是双层热封包装，一层PE中包装，及外包装纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装，中包装采用PE袋，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 染料渗漏 | 参照STM-PM-018 | 封边处不允许出现渗漏 | 染料 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中1，2，4号边封口强度。 夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥8N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004。 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖 | AJA-IQC-023 | A | 4090008 | 4090008 | 4090008 | 10800036 | / | / | R | □ | 更改抽样方案等 | 更改抽样方案等 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖 ”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）吸塑盒上盖”表面及内部的缺陷 | 颜色:透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺:乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用直尺检测附图尺寸L1，L2，L3值 | L1:175±3mm L2:175±3mm L3:32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装:外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
脑外科手术导航套件包装盒 | AJA-IQC-026 | B | 4090009 | 4090009 | 4090009 | 10100648 | / | / | R | □ | 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。调整表格格式等。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 材质检验项中“核实供方提供的出厂检验报告”改为“核实供方提供的材质声明” 外观检具由“日光灯，Pantone色卡”改为“目视” | C | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 尺寸检验项合并成一个检验项。物资编号增加神玑编号。 |  | 材质 | 核实供方提供的材质声明 | 红塔白卡370g | / | —— | B | 首批提供 |  | 外观 | 将包装盒放在日光灯下，距离包装盒20cm处，肉眼观察其表面缺陷，并与Pantone色卡比对logo色号 | 1）表面光滑，无飞边、毛刺、划痕、表面清洁，无污染，油迹等痕迹 2）粘胶处无明显可见粘胶迹 3）纸盒一面带有神玑logo，logo色号Pantone-653C | 目视 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 用直尺测量附图中标注A、B和C的尺寸 | A:190±2mm B:60±2mm C:195±2mm | 直尺 | —— | B | 3PCS/批
脑外科手术导航套件外包装箱 | AJA-IQC-027 | B | 4090010 | 4090010 | 4090010 | 10100649 | / | / | R | □ | 尺寸检验项合并成一个检验项。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。调整表格格式等。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-08 | 朱国臣 | 材质检验项中“核实供方提供的随附资料出厂检验报告”改为“核实供方提供的材质声明” 外观检具由“日光灯”改为“目视” | C | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 尺寸检验项合并成一个检验项。物资编号增加神玑编号。 |  | 材质 | 核实供方提供的材质声明 | 五层瓦楞纸； 材质为AB(A200/140/140/140/A200)黄牛皮纸； 材料应无可浸提物，无毒无味，物理性能与安全性能稳定，不对所装医疗器械有不良影响。 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将包装箱放在日光灯下，距离包装箱20cm处，用肉眼观察其表面瑕疵，并确认印刷内容准确无误 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能 瓦楞方向竖直 前后面印刷包含神玑logo、套件名称及提醒标识 | 目视 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 用卷尺测量附图中标注A、B和D的尺寸 | A:320±8mm B:210±8mm D:626±8mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖 | AJA-IQC-021 | A | 4090012 | 4090012 | 4090012 | 10800037 | / | / | R | □ | 更改抽样方案等 | 更改抽样方案等 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖 ”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒上盖”表面及内部的缺陷 | 颜色:透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺:乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用直尺检测附图尺寸L1，L2，L3值 | L1:175±3mm L2:175±3mm L3:32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装:外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004。 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖 | AJA-IQC-022 | A | 4090013 | 4090013 | 4090013 | 10800038 | / | / | R | □ | 更改抽样方案等 | 更改抽样方案等 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO20240005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 外观和尺寸抽样方案由一般检验水平II改为特殊检验水平S-2。 包装抽样方案改为全检 尺寸检验项合并成一个检验项。 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖 ”在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“脑外科手术导航专用工具套件（标记物）吸塑盒下盖”表面及内部的缺陷 | 颜色:透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺:乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用直尺检测附图尺寸L1，L2，L3值 | L1:175±3mm L2:175±3mm L3:32.5±3mm | 直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装:外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004。 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
4011胶水 | AJA-IQC-019 | A | 6000062 | 6000062 | 6000062 | 11000003 | / | / | R | □ | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 规格型号 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 型号:4011 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 包装 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 单瓶胶水无破损、无泄漏。外包装无损坏，运输过程中包装应防潮、防晒、防雨淋、防污染等。 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 有效期 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 剩余有效期大于6个月 | 目视 | —— | B | 全检
1901-M胶水 | AJA-IQC-010 | A | 6090001 | 6090001 | 6090001 | 11000002 | / | / | R | □ | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 规格型号 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 型号:1901-M | 目视 | —— | B | 全检 |  | 包装 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 单瓶胶水无破损、无泄漏。外包装无损坏，运输过程中包装应防潮、防晒、防雨淋、防污染等。 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 有效期 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 剩余有效期大于6个月 | 目视 | —— | B | 全检
磁定位耗材背胶 | AJA-IQC-006 | A | 6090002 | 6090002 | 6090002 | 10100630 | / | / | R | □ | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 丙烯酸酯 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“磁定位耗材背胶”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“磁定位耗材背胶”表面及内部的缺陷 | 背胶表面上，不应有划痕、擦伤等缺陷 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批
鼻夹背胶 | AJA-IQC-009 | B | 6090003 | 6090003 | 6090003 | 10100641 | / | / | R | □ | 检验尺寸删减 | 检验尺寸删减 | 删除尺寸B检验内容，增加尺寸A对称位置的检验 | 删除尺寸B检验内容，增加尺寸A对称位置的检验 | ECO202400004 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | / | 2024-03-12 | 朱国臣 | 尺寸B检验工具从游标卡尺改为钢直尺。 | C | ECO20240004 | 2024-06-06 | 朱国臣 | 删除尺寸B检验内容，增加尺寸A对称位置的检验 |  | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 丙烯酸酯 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“鼻夹背胶”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“鼻夹背胶”表面及内部的缺陷 | 背胶表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤背胶表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 用卡尺检测产品尺寸A及对称位置尺寸 | A：21±0.5mm A（对称）：21±0.5mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批
磁定位耗材圆形背胶 | AJA-IQC-015 | A | 6090004 | 6090004 | 6090004 | 10100639 | / | / | R | □ | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | 物资编号增加神玑编号。 | 物资编号增加神玑编号。调整表格格式等。 | ECO202400005 | A | / | 2024-01-31 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | ECO202400005 | 2024-06-12 | 朱国臣 | 物资编号增加神玑编号。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 丙烯酸酯 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将“磁定位耗材圆形背胶”放在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察“磁定位耗材圆形背胶”表面及内部的缺陷 | 背胶表面上，不应有划痕、擦伤 等损伤背胶表面的缺陷。 | 目视 | —— | B | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 遵循GB/T 19973.1-2015(ISO 11737-1:2006)检验 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3 pcs/批
圆筒形帽熔断器 | AIA-IQC-029 | A | 10200486 | 10200486 | 10200486 | / | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | ECO202400006 | A | ECO202400006 | 2024-06-27 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、破损、脏污等。 | / | —— | A | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查产品型号或送货单上型号资料。 | 品牌；BUSSMANN 型号：BAF-3 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | / | —— | B | 全检 |  | 功能检测 | 用万用表调至蜂鸣档，红黑表笔分别接触物料两端，蜂鸣为正常反之为不良品。 | 产品应导通 | 万用表 | —— | A | GB/T2828.1，一般检验水平Ⅱ，AQL=4.0
弯型导引针 | AKA-IQC-002 | / | 1090008 | 1090008 | 1090008 | 10100653 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、PVC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和光学测量设备测量图纸AKA-10100653-10图纸中A1，A2，D1，D2尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：4.8±0.05mm，D2：4±0.05mm | 游标卡尺、光学测量设备 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
直型导引针 | AKA-IQC-003 | / | 10100654 | 10100654 | 10100654 | 10100654 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、PVC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和针规测量测量图纸AKA-10100654-10图纸中L1，L2，L3，L4，D1，D2，D3尺寸 | L1：89±0.50mm，L2：14.7±0.10mm，L3：97.6±0.50mm，L4：11.5±0.10mm，D1：2.1±0.03mm，D2：1.65±0.03mm，D3：1.27±0.03mm | 游标卡尺、针规 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
粗支撑丝 | AKA-IQC-004 | / | 1090009 | 1090009 | 1090009 | 10100656 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 表面钝化 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和直尺测量图纸AKA-10100656-10图纸中L1，D1，D2尺寸 | L1：396±1mm，D1：22.3±0.5mm，D2：1.3±0.03mm | 游标卡尺、钢直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
4.5F引流管组件 | AKA-IQC-005 | / | 10100657 | 10100657 | 10100657 | 10100657 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、PP、PC、PVC、硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷，并使用pantone色卡比对颜色 | 1、干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷 2、引流管外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质；侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差 4、显影线色号为pantone-2240C | pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用直尺和视觉检验设备测量产品关键尺寸 | 见下方图纸号 | 直尺、视觉检验设备 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 将导管无亲水涂层的一端折叠一次，使用硬度计在导管重叠处测量产品硬度；用夹具夹住带孔端的管子，使用拉力计测量引流管带孔端能承受的拉力 | 1、产品硬度为55±5度 2、引流管带孔一端能承受20N以上的拉力 | 硬度计，拉力计 | —— | B | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
14F引流导管 | AKA-IQC-006 | / | 1090010 | 1090010 | 1090010 | 10100658 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | 放大镜、钢直尺、pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用直尺、游标卡尺和光学测量设备测量图纸AKA-10100658-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4，D5，D6尺寸 | L1：346.5±5mm，L2：5.5±0.50mm，D1：1.1±0.30mm，D2：6.1±0.30mm，D3：1.1±0.30mm，D4：6.1±0.30mm，D5：4.7[-0.10,+0.24]mm，D6：3[-0.16,0]mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、用夹具夹住带孔端的管头与第一个侧孔之间的部分，使用拉力计测量引流管断裂时受到的拉力， 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥20N 3、引流管管身断裂力≥20N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
鲁尔封堵头 | AKA-IQC-007 | / | 1090011 | 1090011 | 1090011 | 10100659 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺测量附图L1，D1尺寸 | L1：18.2±0.5mm，D1：10.6±0.2mm， | 游标卡尺、显微镜 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
塔型鲁尔母接头 | AKA-IQC-017 | / | 1090012 | 见附表 | 见附表 | 10100661 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用光学检测设备测量图纸中D值 | 见下方图纸号 | 光学检测设备 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批
6F弯型导引针 | AKA-IQC-009 | / | 1090019 | 1090019 | 1090019 | 10100668 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、PVC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和光学检测设备测量图纸AKA-10100668-10图纸中A1，A2，D1，D2,L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：2.2±0.03mm，D2：1.4±0.05mm，L1：127±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
24F弯型导引针 | AKA-IQC-010 | / | 1090020 | 1090020 | 1090020 | 10100669 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、PVC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和光学检测设备测量图纸AKA-10100669-10图纸中A1，A2，D1，D2,L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：8.2±0.05mm，D2：6.9±0.10mm，L1：129±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
6F引流导管 | AKA-IQC-011 | / | 1090021 | 1090021 | 1090021 | 10100670 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝 胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2240C或pantone-2398C保持一致 | 放大镜、直尺、pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用直尺、游标卡尺和光学测量设备测量图纸AKA-10100670-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4尺寸 | L1：348±5mm，L2：4±0.50mm，D1：0.8±0.20mm，D2：0.8±0.20mm，D3：2±0.20mm，D4：1.1±0.20mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将导管无亲水涂层的一端折叠一次，使用硬度计在导管重叠处测量产品硬度 2、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 3、用夹具夹住带孔端的管头与第一个侧孔之间的部分，使用拉力计测量引流管断裂时受到的拉力 3、将管芯插入引流管，夹住引流管和管芯的尾端，使用摩擦力测试仪循环10次测量导管亲水涂层部分的摩擦力 | 1、产品硬度为55±5度 2、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 3、引流管侧孔断裂力≥10N 4、引流管管身断裂力≥10N 5、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 硬度计、白色医用纱布、拉力计、摩擦力测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
24F引流导管 | AKA-IQC-012 | / | 1090022 | 1090022 | 1090022 | 10100671 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2240C或pantone-2398C保持一致 | 放大镜、直尺、pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用直尺、游标卡尺和光学测量设备测量图纸AKA-10100671-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4，D5，D6尺寸 | L1：345±5mm，L2：9±0.50mm，D1：2.4±0.30mm，D2：7.4±0.30mm，D3：2.4±0.30mm，D4：7.4±0.30mm，D5：8±0.30mmmm，D6：5.1±0.30mmmm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将导管无亲水涂层的一端折叠一次，使用硬度计在导管重叠处测量产品硬度 2、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 3、用夹具夹住带孔端的管头与第一个侧孔之间的部分，使用拉力计测量引流管断裂时受到的拉力 3、将管芯插入引流管，夹住引流管和管芯的尾端，使用摩擦力测试仪循环10次测量导管亲水涂层部分的摩擦力 | 1、产品硬度为55±5度 2、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 3、引流管侧孔断裂力≥20N 4、引流管管身断裂力≥20N 5、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 硬度计、白色医用纱布、拉力计、摩擦力测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统吸塑盒上盖 | AKA-IQC-015 | / | 4090015 | 4090015 | 4090015 | 10800040 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | 乳胶手套 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 利用钢直尺和游标卡尺测量附图L1、L2、L3的值 | L1：140±3mm，L2：470±3mm，L3：12±3mm | 钢直尺、游标卡尺 | —— | A | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包装为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统吸塑盒下盖 | AKA-IQC-016 | / | 4090016 | 4090016 | 4090016 | 10800041 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | 乳胶手套 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 利用钢直尺和游标卡尺测量附图L1、L2、L3的值 | L1：140±3mm，L2：470±3mm，L3：20±3mm | 钢直尺、游标卡尺 | —— | A | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包装为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统包装袋 | AKA-IQC-001 | / | 4090017 | 4090017 | 4090017 | 10800042 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 特卫强1073B 复合尼龙膜LF-3070A | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 产品无穿孔、破损、撕裂、褶皱等影响功能的表面缺陷。每个产品上非生物源异物（嵌入式/可去除的） | 杂质对照表 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 用钢直尺测量附图包装袋总长L1，总宽L2 | L1：600±6mm，L2：215±3mm | 钢直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装表面及内部有无破损，确认是否是双层热封包装，一层PE中包装，及外包装纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装，中包装采用PE袋，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 染料渗漏 | 参照STM-PM-018 | 封边处不允许出现渗漏 | 染料 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中1，2，4号边封口强度。 夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥8N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统包装盒 | AKA-IQC-014 | / | 4090018 | 4090018 | 4090018 | 10800043 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 红塔白卡370g | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 1、表面光滑，无飞边、毛刺、划痕，表面清洁，无污染，油迹等痕迹 2、粘胶处无明显可见粘胶迹 3、纸盒一面带有神玑logo，成品的logo颜色与Pantone-652C、Pantone-653C、Pantone-645C或Pantone-646C中的一个色号保持一致 | Pantone色卡 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 用钢直尺测量附图中标注A、B和C的尺寸 | A:500±2mm B:180±2mm C:28±2mm | 钢直尺 | —— | B | 3PCS/批
KJ-998硅胶胶水 | AKA-IQC-018 | / | 6050009 | 6050009 | 6050009 | 11000004 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 型号 | 查看产品标签，核实供方提供的随批资料，包括PDS、MSDS、10993相关测试报告、COC、COA | 型号为KJ-998 | / | —— | B | 全检 其中PDS、MSDS、10993相关测试报告仅首批随附 |  | 包装 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 单瓶胶水无破损、无泄漏。外包装无损坏，运输过程中包装应防潮、防晒、防雨淋、防污染等。 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 有效期 | 查看产品标签或包装 | 剩余有效期≥3个月 | / | —— | B | 全检
弯型导引针 | AKA-IQC-002 | / | 1090008 | 1090008 | 1090008 | 10100653 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺、钢直尺和投影仪测量图纸AKA-10100653-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：4.8±0.05mm，D2：4±0.05mm，L1：127±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
直型导引针 | AKA-IQC-003 | / | 1090024 | 1090024 | 1090024 | 10100654 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和针规测量测量图纸AKA-10100654-10图纸中L1，L2，L3，L4，D1，D2，D3尺寸 | L1：89±0.50mm，L2：14.7±0.10mm，L3：97.6±0.50mm，L4：11.5±0.10mm，D1：2.1±0.03mm，D2：1.65±0.03mm，D3：1.27±0.03mm | 游标卡尺、针规 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
粗支撑丝 | AKA-IQC-004 | / | 1090009 | 1090009 | 1090009 | 10100656 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 表面钝化 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和钢直尺测量图纸AKA-10100656-10图纸中L1，D1，D2尺寸 | L1：396±1mm，D1：22.3±0.5mm，D2：1.3±0.03mm | 游标卡尺、钢直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
4.5F引流管组件 | AKA-IQC-005 | / | 1090025 | 1090025 | 1090025 | 10100657 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、PP、PC、PVC、硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用钢直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用钢直尺、游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100657-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4尺寸 | L1：966±5mm，L2：908±5mm，D1：0.35±0.02mm，D2：1.5±0.10mm，D3：0.7±0.10mm，D4：0.5[-0.15,+0.05]mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、将导管带侧孔端（15-20厘米）置于水中、温度为(37±2)℃下2h 进行状态调节。放置后立即试验。用夹具夹住带侧孔端的管头与无侧孔处的管身部分，两夹持点距离约20mm，应变速度设置为400mm/min，使用万能试验机测量引流管断裂时的拉力。 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥5N 3、引流管管身断裂力≥5N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | B | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
14F引流导管 | AKA-IQC-006 | / | 1090010 | 1090010 | 1090010 | 10100658 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用钢直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | 放大镜、钢直尺、pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用钢直尺、游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100658-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4，D5，D6尺寸 | L1：346.5±5mm，L2：5.5±0.50mm，D1：1.1±0.30mm，D2：6.1±0.30mm，D3：1.1±0.30mm，D4：6.1±0.30mm，D5：4.7[-0.10,+0.24]mm，D6：3[-0.16,0]mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、将导管带侧孔端（15-20厘米）置于水中、温度为(37±2)℃下2h 进行状态调节。放置后立即试验。用夹具夹住带侧孔端的管头与无侧孔处的管身部分，两夹持点距离约20mm，应变速度设置为400mm/min，使用万能试验机测量引流管断裂时的拉力。 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥20N 3、引流管管身断裂力≥20N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
鲁尔封堵头 | AKA-IQC-007 | / | 1090011 | 1090011 | 1090011 | 10100659 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | ABS | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺测量附图L1，D1尺寸 | L1：18.2±0.5mm，D1：10.6±0.2mm， | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
塔型鲁尔母接头 | AKA-IQC-017 | / | 1090012 | 见附表 | 见附表 | 10100661 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用投影仪测量图纸中D值 | 见下方图纸号 | 投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
6F弯型导引针 | AKA-IQC-009 | / | 1090019 | 1090019 | 1090019 | 10100668 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100668-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：2.2±0.03mm，D2：1.4±0.05mm，L1：127±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
24F弯型导引针 | AKA-IQC-010 | / | 1090020 | 1090020 | 1090020 | 10100669 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100669-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：8.2±0.05mm，D2：6.9±0.10mm，L1：129±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
6F引流导管 | AKA-IQC-011 | / | 1090021 | 1090021 | 1090021 | 10100670 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用钢直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | 放大镜、钢直尺、pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用钢直尺、游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100670-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4尺寸 | L1：348±5mm，L2：4±0.50mm，D1：0.8±0.20mm，D2：0.8±0.20mm，D3：2±0.20mm，D4：1.1±0.20mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、将导管带侧孔端（15-20厘米）置于水中、温度为(37±2)℃下2h 进行状态调节。放置后立即试验。用夹具夹住带侧孔端的管头与无侧孔处的管身部分，两夹持点距离约20mm，应变速度设置为400mm/min，使用万能试验机测量引流管断裂时的拉力。 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥10N 3、引流管管身断裂力≥10N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
24F引流导管 | AKA-IQC-012 | / | 1090022 | 1090022 | 1090022 | 10100671 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用钢直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | 放大镜、钢直尺、pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用钢直尺、游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100671-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4，D5，D6尺寸 | L1：345±5mm，L2：9±0.50mm，D1：2.4±0.30mm，D2：7.4±0.30mm，D3：2.4±0.30mm，D4：7.4±0.30mm，D5：8±0.30mmmm，D6：5.1±0.30mmmm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、将导管带侧孔端（15-20厘米）置于水中、温度为(37±2)℃下2h 进行状态调节。放置后立即试验。用夹具夹住带侧孔端的管头与无侧孔处的管身部分，两夹持点距离约20mm，应变速度设置为400mm/min，使用万能试验机测量引流管断裂时的拉力。 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥20N 3、引流管管身断裂力≥20N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统吸塑盒上盖 | AKA-IQC-015 | / | 4090015 | 4090015 | 4090015 | 10800040 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | 乳胶手套 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 利用钢直尺和游标卡尺测量附图L1、L2、L3的值 | L1：140±3mm，L2：470±3mm，L3：12±3mm | 钢直尺、游标卡尺 | —— | A | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包装为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统吸塑盒下盖 | AKA-IQC-016 | / | 4090016 | 4090016 | 4090016 | 10800041 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PETG | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 颜色：透明蓝色 产品无裂纹、无断裂、无破损现象，表面不可有可擦拭脏污。 毛刺：乳胶手套来回刮擦边缘3次，手套不可破损。 产品光洁度良好，无生物源异物（毛发、昆虫等） | 乳胶手套 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 利用钢直尺和游标卡尺测量附图L1、L2、L3的值 | L1：140±3mm，L2：470±3mm，L3：20±3mm | 钢直尺、游标卡尺 | —— | A | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装是否破损，是否包含了双层PE袋密封包装，外包装为瓦楞纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装：外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统包装袋 | AKA-IQC-001 | / | 4090017 | 4090017 | 4090017 | 10800042 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 特卫强1073B 复合尼龙膜LF-3070A | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 产品无穿孔、破损、撕裂、褶皱等影响功能的表面缺陷。每个产品上非生物源异物（嵌入式/可去除的） | 杂质对照表 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 用钢直尺测量附图包装袋总长L1，总宽L2 | L1：600±6mm，L2：215±3mm | 钢直尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 包装 | 在日光灯下20cm处，肉眼观测包装表面及内部有无破损，确认是否是双层热封包装，一层PE中包装，及外包装纸箱 | 内包装采用双层PE袋密封包装，中包装采用PE袋，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 染料渗漏 | 参照STM-PM-018 | 封边处不允许出现渗漏 | 染料 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中1，2，4号边封口强度。 夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥8N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | —— | B | 3 pcs/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外引流系统包装盒 | AKA-IQC-014 | / | 4090018 | 4090018 | 4090018 | 10800043 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 红塔白卡370g | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，肉眼观察表面及内部的缺陷 | 1、表面光滑，无飞边、毛刺、划痕，表面清洁，无污染，油迹等痕迹 2、粘胶处无明显可见粘胶迹 3、纸盒一面带有神玑logo，成品的logo颜色与Pantone-652C、Pantone-653C、Pantone-645C或Pantone-646C中的一个色号保持一致 | Pantone色卡 | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 用钢直尺测量附图中标注A、B和C的尺寸 | A:500±2mm B:180±2mm C:28±2mm | 钢直尺 | —— | B | 3PCS/批
KJ-998硅胶胶水 | AKA-IQC-018 | / | 6090005 | 6090005 | 6090005 | 11000004 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-09-30 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 型号 | 查看产品标签，核实供方提供的随批资料，包括PDS、MSDS、10993相关测试报告、COC、COA | 型号为KJ-998 | / | —— | B | 全检 其中PDS、MSDS、10993相关测试报告仅首批随附 |  | 包装 | 在正常或矫正视力下，距离产品30-40cm处观察 | 单瓶胶水无破损、无泄漏。外包装无损坏，运输过程中包装应防潮、防晒、防雨淋、防污染等。 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 有效期 | 查看产品标签或包装 | 剩余有效期≥3个月 | / | —— | B | 全检
15.6寸串口显示屏 | AIA-IQC-013 | A | 10200381 | 10200381 | 10200381 | 10200381 | / | / | R | □ | 质量标准升版 | 质量标准升版 | 增加CE认证，调整检验项顺序 | 增加CE认证，调整检验项顺序 | / | A | / | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | CO20240025 | 2024-10-23 | 朱国臣 | 增加CE认证，调整检验项顺序 | [6 empty] | 单证资料 | 核对供方提供的单证资料是否提供REACH认证，CE认证 | 提供REACH认证，CE认证 | / | —— | A | 首检 |  | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、破损.脏污等 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查产品型号或送货单上型号资料 | 型号：HDW156-001LZ12 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | —— | B | 全检
标准网线0.5米 | AIA-IQC-023 | A | 10200462 | 10200462 | 10200462 | 10200462 | / | / | R | □ | 质量标准升版 | 质量标准升版 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号，增加产品尺寸测量 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号，增加产品尺寸测量 | / | A | / | 2024-04-07 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | CO20240025 | 2024-10-23 | 朱国臣 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号，增加产品尺寸测量 | [6 empty] | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、破损.脏污，包装完整等 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查外包装确认产品型号是否正确 | 产品型号：20158 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 尺寸 | 用卷尺测量附图L值 | L：500±50mm | 卷尺 | —— | B | 全检
USB转Type-c3米 | AIA-IQC-026 | A | 10200471 | 10200471 | 10200471 | 10200471 | / | / | R | □ | 质量标准升版 | 质量标准升版 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号 | / | A | / | 2024-04-07 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | CO20240025 | 2024-10-23 | 朱国臣 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号 | [6 empty] | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、破损.脏污，包装完整等 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查外包装确认产品型号是否正确 | 产品型号：60826 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | —— | B | 全检
USB公对公2米 | AIA-IQC-025 | A | 10200472 | 10200472 | 10200472 | 10200472 | / | / | R | □ | 质量标准升版 | 质量标准升版 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号，增加产品尺寸测量 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号，增加产品尺寸测量 | / | A | / | 2024-04-07 | 朱国臣 | 建立新文件 | B | CO20240025 | 2024-10-23 | 朱国臣 | 修改产品描述检验项中描述内容，添加具体产品型号，增加产品尺寸测量 | [6 empty] | 外观 | 目视检查产品外观 | 外观无明显划伤、断裂、破损.脏污，包装完整等 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品描述 | 目视检查外包装确认产品型号是否正确 | 产品型号：10311 | 目视 | —— | A | 全检 |  | 产品包装 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | —— | B | 全检 |  | 尺寸 | 用卷尺测量附图L值 | L：2000±50mm | 卷尺 | —— | B | 全检
4F蝴蝶夹 | AKA-IQC-008 | / | 1090039 | 1090039 | 1090039 | 10100660 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PVC | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用投影仪测量附图D1尺寸 | D1：1.3±0.30mm | 投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
6F引流管支撑丝 | AKA-IQC-013 | / | 1090023 | 1090023 | 1090023 | 10100672 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | SUS304 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 表面钝化 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺测量图纸AKA-10100672-10中D1，D2，L1尺寸 | D1：21.7±0.50mm，D2：0.7±0.03mm，L1：396±1mm | 游标卡尺 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
颅脑外引流系统包装箱 | AKA-IQC-019 | / | 4090019 | 4090019 | 4090019 | 10800044 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 五层瓦楞纸； 材质为AB(A200/140/140/140/A200)黄牛皮纸； | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将包装箱放在日光灯下，距离包装箱20cm处，用肉眼观察其表面瑕疵并确认印刷内容准确无误 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能 瓦楞方向竖直 前后面印刷包含神玑logo、套件名称及警示标识 | / | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 使用卷尺测量附图中标注A、B和C的尺寸 | A:515±5mm B:305±5mm C:385±5mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批
塔型鲁尔母接头 | AKA-IQC-017 | A | 1090012 | 见附表 | □1090012（10100661） □1090013（10100662） □1090014（10100663） □1090015（10100664） □1090016（10100665） □1090017（10100666） □1090018（10100667） | 见附表 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 增加初始污染菌、微粒、包装检验检验项。 | [6 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | PP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用投影仪根据附录表格及图片测量D尺寸 | □1090012（10100661） 1.6±0.2mm □1090013（10100662） 2.4±0.2mm □1090014（10100663） 3.2±0.2mm □1090015（10100664） 4.0±0.2mm □1090016（10100665） 4.8±0.2mm □1090017（10100666） 5.6±0.2mm □1090018（10100667） 6.4±0.2mm | 投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
颅脑外亲水涂层引流导管标签 | AKA-IQC-020 | / | 4090020 | 4090020 | 4090020 | 10800047 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-11-05 | 朱国臣 | 建立新文件 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 包含以下两种任一描述均可接受 1）标签纸 2）铜版纸 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将产品放在日光灯下，距离产品20cm，肉眼观察其表面 | 外观干净无污渍，且无明显划痕 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 信息核对 | 核对附图中除尺寸标注相关内容外的图标、文字 | 内容与附图内容一致 | 目视 | —— | B | 3PCS/卷 |  | 尺寸 | 用钢尺检测附图尺寸L1，L2，L3，L4，L5，L6，L7值 | L1：100±1mm，L2：180±1mm，L3：83±1mm，L4：15±1mm，L5：13±1mm，L6：13±1mm，L7：20±1mm | 钢尺 | —— | B | 3PCS/卷
4.5F引流管组件 | AKA-IQC-005 | / | 1090025 | 1090025 | 1090025 | 10100657 | / | / | R | □ | 建立新文件 | 建立新文件 | / | / | / | A | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [11 empty] | 材质 | 核实供方提供的随批资料 | 主要为SUS304、硅橡胶 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 正常或矫正视力目视观察包装是否符合要求 | 内层包装采用双层密封包装，外包装采用瓦楞纸箱，不得在运输存贮过程中影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 1、在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品侧孔及两端缺陷，在放大2.5倍的条件下检查管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面 2、将导管摆放成自然伸直的状态，使用钢直尺测量刻度线到刻度起始端面的距离，得到测量值与所测刻度示值的误差值 3、使用pantone色卡比对颜色 | 1、外表面光滑、清洁，管壁上无波纹、凝胶、气泡和杂质，两端切面平整，无毛刺及凹凸不平等缺陷，管身刻度起始端到刻度15cm区间的外表面不应有汇聚的润滑剂液滴 2、侧孔排列均匀，孔壁清洁无杂质，无毛刺，无明显可见加工缺陷和表面缺陷 3、刻度线为白色，印刷清晰可辨，不模糊不虚化，颜色均匀、饱满，无明显纹理和色差，导管自然伸直时，刻度线到起始端的示值误差≤2mm 4、堵头和显影线的颜色与pantone-2240C，pantone-2397C，2398C，2399C保持一致 | pantone色卡 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用钢直尺、游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100657-10图纸中L1，L2，D1，D2，D3，D4尺寸 | L1：966±5mm，L2：908±5mm，D1：0.35±0.02mm，D2：1.5±0.10mm，D3：0.7±0.10mm，D4：0.5[-0.15,+0.05]mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，检查是否有颜色脱落 2、将导管带侧孔端（15-20厘米）置于水中、温度为(37±2)℃下2h 进行状态调节。放置后立即试验。用夹具夹住带侧孔端的管头与无侧孔处的管身部分，两夹持点距离约20mm，应变速度设置为400mm/min，使用万能试验机测量引流管断裂时的拉力。 3、核对厂家提供的摩擦力测试报告 | 1、将引流管浸入37±1℃的水中放置24h后取出，使用白色医用纱布擦拭刻度线及刻度数值，应无颜色脱落 2、引流管侧孔断裂力≥5N 3、引流管管身断裂力≥5N 4、引流管带有亲水涂层的管身外表面滑动摩擦系数COF＜0.5 | 万能试验机 | —— | B | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | A | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
弯型导引针 | AKA-IQC-002 | A | 1090008 | 1090008 | 1090008 | 10100653 | / | / | R | □ | 尺寸变化 | 尺寸变化 | L1尺寸从127改为130。 | L1尺寸从127改为130。 | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | L1尺寸从127改为130。 | [7 empty] | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺、钢直尺和投影仪测量图纸AKA-10100653-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：4.8±0.05mm，D2：4±0.05mm，L1：130±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
塔型鲁尔母接头 | AKA-IQC-017 | B | 见附录 | 见附录 | 见附录 | 见附录 | / | / | R | □ | 材质变化 | 材质变化 | 材质由PP改为医用塑料。 | 材质由PP改为医用塑料。 | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 增加初始污染菌、微粒、包装检验检验项。 | C | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | 材质由PP改为医用塑料。 |  |  | 核实供方提供的随批资料 | 医用塑料 | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 包装 | 目视检查外包装为瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，检查包装是否破损 | 外包装采用瓦楞纸箱，内包装采用双层密封包装，不得在运输贮存过程影响产品质量 | / | —— | B | 全检 |  | 外观 | 在日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察产品表面缺陷 | 干净无污渍，无划痕、擦伤等损伤产品表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用投影仪根据附录表格及图片测量D尺寸 | 见附录 | 投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 物理性能 | 使用鲁尔接头测试仪测量 | 参考STM-PM-020 | 鲁尔接头测试仪 | —— | A | 3PCS/批 |  | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100cfu/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等 | —— | B | 3PCS/批 |  | 不溶性微粒 | 参照STM-CM-004 |  | 微粒检测仪 | —— | B | 4 pcs/批
6F弯型导引针 | AKA-IQC-009 | A | 1090019 | 1090019 | 1090019 | 10100668 | / | / | R | □ | 尺寸变化 | 尺寸变化 | L1尺寸从127改为129。 | L1尺寸从127改为129。 | / | A | / | 2024-10-17 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | L1尺寸从127改为129。 | [7 empty] | 核实供方提供的随批资料 | SUS304、FEP | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 日光灯下，距离产品20cm处，正常或矫正视力目视观察零件表面缺陷 | 导引针表面抛光 干净无污渍，无杂质及划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷 | / | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0 |  | 尺寸 | 使用游标卡尺和投影仪测量图纸AKA-10100668-10图纸中A1，A2，D1，D2，L1尺寸 | A1：167°±3°，A2：17°±2°，D1：2.2±0.03mm，D2：1.4±0.05mm，L1：129±3mm | 钢直尺、游标卡尺、投影仪 | —— | B | GB/T2828.1，特殊检验水平S-2，AQL=4.0
颅脑外引流系统包装箱 | AKA-IQC-019 | A | 4090019 | 4090019 | 4090019 | 10800044 | / | / | R | □ | 材质变化 | 材质变化 | 材质接受标准修改为：材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸。 | 材质接受标准修改为：材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸。 | / | A | / | 2024-10-31 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | / | 2024-11-11 | 朱国臣 | 材质接受标准修改为：材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸。 | [7 empty] | 核实供方提供的随批资料 | 五层瓦楞纸； 材质为AB（250/180/80/160/200）黄牛皮纸； | / | —— | B | 首批检验一次 |  | 外观 | 将包装箱放在日光灯下，距离包装箱20cm处，用肉眼观察其表面瑕疵并确认印刷内容准确无误 | 表面光滑，无飞边，毛刺，划痕；表面清洁 具有较好的防潮、防水、防撞、防冲击功能；具有耐撕裂、耐戳穿的性能 瓦楞方向竖直 前后面印刷包含神玑logo、套件名称及警示标识 | / | —— | B | 3PCS/批 |  | 尺寸 | 使用卷尺测量附图中标注A、B和C的尺寸 | A:515±5mm B:305±5mm C:385±5mm | 卷尺 | —— | B | 3PCS/批