## PQC
检验名称 | 文件编号 | 文件版本 | QP编号和版本 | 适用产品 | 规格型号 | PQC修改原因 | TB修改原因 | PQC修改内容 | TB修改内容 | 变更编号 | 版本1 | 编制日期1 | 编制人1 | 文件修订内容1 | 版本2 | 编制日期2 | 编制人2 | 文件修订内容2 | 版本3 | 编制日期3 | 编制人3 | 文件修订内容3 | 序号1 | 检验项目1 | 检验方法1 | 接收标准1 | 检验器具及设备1 | 抽样方案1 | 序号2 | 检验项目2 | 检验方法2 | 接收标准2 | 检验器具及设备2 | 抽样方案2 | 序号3 | 检验项目3 | 检验方法3 | 接收标准3 | 检验器具及设备3 | 抽样方案3 | 序号4 | 检验项目4 | 检验方法4 | 接收标准4 | 检验器具及设备4 | 抽样方案4 | 序号5 | 检验项目5 | 检验方法5 | 接收标准5 | 检验器具及设备5 | 抽样方案5 | 序号6 | 检验项目6 | 检验方法6 | 接收标准6 | 检验器具及设备6 | 抽样方案6 | 序号7 | 检验项目7 | 检验方法7 | 接收标准7 | 检验器具及设备7 | 抽样方案7 | 序号8 | 检验项目8 | 检验方法8 | 接收标准8 | 检验器具及设备8 | 抽样方案8 | 序号9 | 检验项目9 | 检验方法9 | 接收标准9 | 检验器具及设备9 | 抽样方案9 | 序号10 | 检验项目10 | 检验方法10 | 接收标准10 | 检验器具及设备10 | 抽样方案10 | 序号11 | 检验项目11 | 检验方法11 | 接收标准11 | 检验器具及设备11 | 抽样方案11
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-Y060-240）远端粘胶检验 | AKA-PQC-001 | / | AKA-QP-002/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 1）目视粘胶位置表面 2）用手轻轻掰引流管和硅胶管和堵头，查看硅胶管和堵头连接处。 | 1）粘胶位置应无毛刺，表面应光滑平整 2）引流管和硅胶管和堵头连接处无缝隙 | / | 全检
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-Y060-240）内包装首检 | AKA-PQC-002 | / | AKA-QP-003/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中3号边封口强度。夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥3N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | 每班检验/3PCS | 2 | 染料渗漏性能 | 参照STM-PM-018 | 封边无染料渗漏现象 | 甲苯胺蓝 塑料滴管 | 每班检验/1PCS
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-Y060-240）内包装检验 | AKA-PQC-003 | / | AKA-QP-003/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装袋外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品外表面。 | 封口处应无明显皱褶、灼化现象，封口位置无杂质等异物； 包装袋内无毛发、昆虫、皮屑、木片、种子等生物源性杂质； 包装袋PE透明膜，内嵌杂质大小≤0.08mm2，数量≤5个； | 杂质对照表 | 全检 | 2 | 产品封装 | 根据附图，用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品封装情况。 | 1）配准工具耗材（1个）、指引针耗材（1个）分别固定在吸塑盒中，无松动，脱出，位置正确。（如图1） 2）装有二维码标识卡的自封袋粘贴在内包装袋PE面，位于易撕口左上角位置。（如图2） | 目视 | 全检 | 3 | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100 CFU/PCS | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等。 | 3PCS/批
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-Y060-240）标签打印首检 | AKA-PQC-004 | / | AKA-QP-004/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 1）标签应完整、无破损残缺、污迹； 2）打印内容清晰、无叠打、漏打等； | 目视 | 首件 | 2 | 标签信息 | 按附图核对合格证、产品标签和外箱标签相关信息，主要包括以下内容：生产批号、生产日期、有效日期、条码对应的数字等。 | 1）生产批号根据“生产指令单”上的填写 2）生产日期=内包装日期首日 3）有效日期=生产日期+3年-1天 4）产品标签条码下面的数字中有效日期及批号应正确，其他数位和附图中一致。 5）合格证规格型号和附图合格证标签中一致 6）外箱标签按照附图外箱标签要求打印。 | 目视 | 首件 | 3 | 酒精擦拭 | 分别对标签及合格证用酒精擦拭两遍，观察字印无变化。 | 酒精擦拭后的标签及合格证，字印不掉色。 | 酒精，无尘布 | 首件 | 4 | 留样 | / | 每批次产品标签应留样一张 | / | /
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-Y060-240）标签检验 | AKA-PQC-005 | / | AKA-QP-004/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 产品标签，合格证和外箱标签 应完整、无破损残缺、污迹； 打印内容清晰、无叠打、漏打，打印端正无偏斜等； | 目视 | 全检 | 2 | 标签粘贴 | 1）产品标签应粘贴在内包袋的PE面（透明面），位置在易撕口朝上时包装的中间位置（见附图）。 2）EO灭菌标签贴在内包袋的PE面（透明面），位于易撕口朝上时右上角位置（见附图）。 | 产品标签粘贴位置（见附图），应端正，无偏斜 EO灭菌标签位置（见附图） 所有标签平整无褶皱，无翘边 | 目视 | 全检
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-Y060-240）外包装检验 | AKA-PQC-006 | / | AKA-QP-006/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装内容 | 目视检测 | 每个外包装盒中应装入以下内容： 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）：1袋； 合格证：1份 | / | 全检 | 2 | 标签确认 | 目视检测 | 1）外包装盒外所贴标签应和内包装标签内容一致，主要核对以下信息：生产批号；规格/型号； 2）合格证信息和内包装标签型号规格，生产批号一致 | / | 全检 | 3 | 包装盒外观 | 目视检测 | 包装盒应外观清洁、表面平整，且无玷污、破损、褶皱等缺陷； 包装盒外观应周正，不应出现明显的扭歪现象; 外包装标签粘贴位置如附图，应端正，无偏斜，易折线位置正确； | / | 全检
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-X045或HC-P045）裁切检验 | AKA-PQC-007 | / | AKA-QP-008/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 组装牢固 | 手动扭动鲁尔接头和指引针尖端 | 指引针尖端牢固，无松动，无缝隙 鲁尔接头牢固，无松动，无缝隙 传感器安装牢固，无松动 | / | 全检 | 2 | 外观 | 目视指引针外观 | 传感器线束位置正确，无挤压 外观无胶水痕迹 | / | 全检 | 3 | 尺寸 | 使用游标卡尺测量下图中L1尺寸 | L1：108.28±2mm | 游标卡尺 | GB/T2828.1，特殊检验水平S-4，AQL=4.0
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-X045或HC-P045）内包装首检 | AKA-PQC-008 | / | AKA-QP-009/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中3号边封口强度。夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥3N/(25.4mm±%5) | 万能试验机 | 每班检验/3PCS | 2 | 染料渗漏性能 | 参照STM-PM-018 | 封边无染料渗漏现象 | 甲苯胺蓝 塑料滴管 | 每班检验/1PCS
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-X045或HC-P045）内包装检验 | AKA-PQC-009 | / | AKA-QP-009/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装袋外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品外表面。 | 封口处应无明显皱褶、灼化现象，封口位置无杂质等异物； 包装袋内无毛发、昆虫、皮屑、木片、种子等生物源性杂质； 包装袋PE透明膜，内嵌杂质大小≤0.08mm2，数量≤5个； | 杂质对照表 | 全检 | 2 | 产品封装 | 根据附图，用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品封装情况。 | 配准头部标记物（3个）、成品配准鼻夹标记物（1个）、成品圆形头贴标记物（3个）分别固定在吸塑盒中，无松动，脱出，位置正确。如附图。 | 目视 | 全检 | 3 | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100 CFU/PCS | / | 3PCS/批
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-X045或HC-P045）标签打印首检 | AKA-PQC-010 | / | AKA-QP-010/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或台灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 1）标签应完整、无破损残缺、污迹； 2）打印内容清晰、无叠打、漏打等； | 目视 | 首件 | 2 | 标签信息 | 按附图核对合格证、产品标签和外箱标签相关信息，主要包括以下内容：生产批号、生产日期、有效日期、条码对应的数字等。 | 1）生产批号根据“生产指令单”上的填写 2）生产日期=内包装日期首日 3）有效日期=生产日期+3年-1天 4）产品标签条码下面的数字中有效日期及批号应正确，其他数位和附图中一致。 5）合格证规格型号和附图合格证标签中一致 6）外箱标签按照附图外箱标签要求打印。 | 目视 | 首件 | 3 | 酒精擦拭 | 分别对标签及合格证用酒精擦拭两遍，观察字印无变化。 | 酒精擦拭后的标签及合格证，字印不掉色。 | 酒精，无尘布 | 首件 | 4 | 留样 | / | 每批次产品标签应留样一张 | / | /
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-X045或HC-P045）标签检验 | AKA-PQC-011 | / | AKA-QP-010/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 产品标签，合格证和外箱标签 应完整、无破损残缺、污迹； 打印内容清晰、无叠打、漏打，打印端正无偏斜等； | 目视 | 全检 | 2 | 标签粘贴 | 1）产品标签应粘贴在内包袋的PE面（透明面），位置在易撕口朝上时包装的中间位置（见附图）。 2）EO灭菌标签贴在内包袋的PE面（透明面），位于易撕口朝上时右上角位置（见附图）。 | 产品标签粘贴位置（见附图），应端正，无偏斜 EO灭菌标签位置（见附图） 所有标签平整无褶皱，无翘边 | 目视 | 全检
颅脑外亲水涂层引流导管（HC-X045或HC-P045）外包装检验 | AKA-PQC-012 | / | AKA-QP-012/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-26 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装内容 | 目视检测 | 每个外包装盒中应装入以下内容： 脑外科手术导航专用工具套件（标记物）：1袋； 合格证：1份 | / | 全检 | 2 | 标签确认 | 目视检测 | 1）外包装盒外所贴标签应和内包装标签内容一致，主要核对以下信息：生产批号；规格/型号； 2）合格证信息和内包装标签型号规格，生产批号一致 | / | 全检 | 3 | 包装盒外观 | 目视检测 | 包装盒应外观清洁、表面平整，且无玷污、破损、褶皱等缺陷； 包装盒外观应周正，不应出现明显的扭歪现象; 外包装标签粘贴位置如附图，应端正，无偏斜，易折线位置正确； | / | 全检

## PQC-raw
检验名称 | 文件编号 | 文件版本 | QP编号和版本 | 适用产品 | 规格型号 | PQC修改原因 | TB修改原因 | PQC修改内容 | TB修改内容 | 变更编号 | 版本1 | 编制日期1 | 编制人1 | 文件修订内容1 | 版本2 | 编制日期2 | 编制人2 | 文件修订内容2 | 版本3 | 编制日期3 | 编制人3 | 文件修订内容3 | 序号1 | 检验项目1 | 检验方法1 | 接收标准1 | 检验器具及设备1 | 抽样方案1 | 序号2 | 检验项目2 | 检验方法2 | 接收标准2 | 检验器具及设备2 | 抽样方案2 | 序号3 | 检验项目3 | 检验方法3 | 接收标准3 | 检验器具及设备3 | 抽样方案3 | 序号4 | 检验项目4 | 检验方法4 | 接收标准4 | 检验器具及设备4 | 抽样方案4 | 序号5 | 检验项目5 | 检验方法5 | 接收标准5 | 检验器具及设备5 | 抽样方案5 | 序号6 | 检验项目6 | 检验方法6 | 接收标准6 | 检验器具及设备6 | 抽样方案6 | 序号7 | 检验项目7 | 检验方法7 | 接收标准7 | 检验器具及设备7 | 抽样方案7 | 序号8 | 检验项目8 | 检验方法8 | 接收标准8 | 检验器具及设备8 | 抽样方案8 | 序号9 | 检验项目9 | 检验方法9 | 接收标准9 | 检验器具及设备9 | 抽样方案9 | 序号10 | 检验项目10 | 检验方法10 | 接收标准10 | 检验器具及设备10 | 抽样方案10 | 序号11 | 检验项目11 | 检验方法11 | 接收标准11 | 检验器具及设备11 | 抽样方案11
指引针耗材组装检验 | AJA-PQC-001 | B | AJA-QP-002/A | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-03-08 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 增加尺寸检验。 |  |  |  |  | 1 | 组装牢固 | 手动扭动鲁尔接头和指引针尖端 | 指引针尖端牢固，无松动，无缝隙 鲁尔接头牢固，无松动，无缝隙 传感器安装牢固，无松动 | —— | 全检 | 2 | 外观 | 目视指引针外观 | 传感器线束位置正确，无挤压 外观无胶水痕迹 | —— | 全检 | 3 | 尺寸 | 使用游标卡尺测量下图中L1尺寸 | L1：108.28±2mm | 游标卡尺 | GB/T2828.1，特殊检验水平S-4，AQL=4.0
配准工具耗材组装检验 | AJA-PQC-002 | B | AJA-QP-003/A | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-03-08 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 增加尺寸检验。 |  |  |  |  | 1 | 组装牢固 | 手动检查线槽盖是否松动，翘起 | 1）各部件安装牢固 2）线槽盖无松动 | —— | 全检 | 2 | 外观 | 目视配准工具耗材外观 | 传感器线束位置正确，无挤压 外观无胶水痕迹 | —— | 全检 | 3 | 尺寸 | 使用游标卡尺测量下图中L3尺寸 | L3：50.50±1mm | 游标卡尺 | GB/T2828.1，特殊检验水平S-4，AQL=4.0
配准头部和圆形头贴标记物组装检验 | AJA-PQC-003 | A | AJA-QP-004/A | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-03-08 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 配准头部标记物组装检验 | 目视标记物外观，查看背胶是否平整、位置正确无偏移，钢珠是否居中并位于凹坑中。 用手按压检查背胶及钢珠，检查背胶和钢珠是否松动。 | 背胶粘贴平整、牢固，不脱落，位置正确无偏移； 钢珠位置正确，粘贴牢固，不脱落。 | 目视 | 全检 | 2 | 圆形头贴标记物组装检验 | 目视标记物外观，查看背胶是否平整、位置正确无偏移。 用手按压检查背胶检查背胶是否松动。 | 背胶粘贴平整、牢固，不脱落，位置正确无偏移； 钢珠位置正确，粘贴牢固，不脱落。 | 目视 | 全检
配准鼻夹标记物耗材组装检验 | AJA-PQC-004 | A | AJA-QP-005/A | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-03-08 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 配准鼻夹标记物耗材组装检验 | 目视标记物外观，查看背胶是否平整、位置正确无偏移。 钢珠是否居中并位于凹坑中。 用手按压检查背胶检查背胶是否松动。 | 背胶粘贴平整、牢固，不脱落，位置正确无偏移。 钢珠位置正确，粘贴牢固，不脱落。 | 目视 | 全检
传感器标定检验 | AJA-PQC-005 | C | AJA-QP-006/C | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 删除二维码打印首检检验项。 | C | 2024-08-08 | 朱国臣 | 更换了测试工装及接收标准等。 | 1 | 二维码信息 | 根据附录步骤读取二维码信息 | 扫描出的二维码信息应和记录单中对应的组合传感器信息一致 | 耗材测试工装 | 全检 | 2 | 二维码粘贴 | 目视 | 1）二维码粘贴应平整，无翘边，无鼓包 2）位置应在二维码粘贴板的凹坑中 | / | 全检 | 3 | 配准工具耗材底部标记点距离测量偏差 | 根据AJA-STM-001，测量配准工具耗材底部标记点距离测量偏差。 | 0-1mm | 磁场发生基站/新耗材测试工装 | 全检 | 4 | 配准工具耗材上部标记点距离测量偏差 | 根据AJA-STM-001，测量配准工具耗材上部标记点距离测量偏差。 | 0-1mm | 磁场发生基站/新耗材测试工装 | 全检 | 5 | 指引针耗材尖端距离测量偏差 | 根据AJA-STM-001，测量指引针耗材尖端距离测量偏差。 | 0-1mm | 磁场发生基站/新耗材测试工装 | 全检 | 6 | 指引针耗材尾端距离测量偏差 | 根据AJA-STM-001，测量指引针耗材尾端距离测量偏差。 | 0-1mm | 磁场发生基站/新耗材测试工装 | 全检
内包装首检 | AJA-PQC-006 | B | AJA-QP-007/B | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 封口强度检测方法中增加“夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。” |  |  |  |  | 1 | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中3号边封口强度。夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥3N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | 每班检验/3pcs | 2 | 染料渗漏性能 | 参照STM-PM-018 | 封边无染料渗漏现象 | 甲苯胺蓝 塑料滴管 | 每班检验/1pcs
内包装检验 | AJA-PQC-007 | B | AJA-QP-007/B | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-29 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 更新生产过程作业指导书版本 |  |  |  |  | 1 | 包装袋外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品外表面。 | 封口处应无明显皱褶、灼化现象，封口位置无杂质等异物； 包装袋内无毛发、昆虫、皮屑、木片、种子等生物源性杂质； 包装袋PE透明膜，内嵌杂质大小≤0.08mm2，数量≤5个； | 杂质对照表 | 全检 | 2 | 产品封装 | 根据附图，用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品封装情况。 | 1）配准工具耗材（1个）、指引针耗材（1个）分别固定在吸塑盒中，无松动，脱出，位置正确。（如图1） 2）装有二维码标识卡的自封袋粘贴在内包装袋PE面，位于易撕口左上角位置。（如图2） | 目视 | 全检 | 3 | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100 CFU/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等。 | 3PCS/批
标签打印首检 | AJA-PQC-008 | C | AJA-QP-008/C | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-04 | 朱国臣 | 更新附图图片，添加外箱标签检验内容。 | C | 2024-07-26 | 朱国臣 | 更新附图图片 | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 1）标签应完整、无破损残缺、污迹； 2）打印内容清晰、无叠打、漏打等； | 目视 | 首件 | 2 | 标签信息 | 按附图核对合格证、产品标签和外箱标签相关信息，主要包括以下内容：生产批号、生产日期、有效日期、条码对应的数字等。 | 1）生产批号根据“生产指令单”上的填写 2）生产日期=内包装日期首日 3）有效日期=生产日期+3年-1天 4）产品标签条码下面的数字中有效日期及批号应正确，其他数位和附图中一致。 5）合格证规格型号和附图合格证标签中一致 6）外箱标签按照附图外箱标签要求打印。 | 目视 | 首件 | 3 | 酒精擦拭 | 分别对标签及合格证用酒精擦拭两遍，观察字印无变化。 | 酒精擦拭后的标签及合格证，字印不掉色。 | 酒精，无尘布 | 首件 | 4 | 留样 | / | 每批次产品标签应留样一张 | / | /
标签检验 | AJA-PQC-009 | C | AJA-QP-008/C | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 更新图片和生产过程作业指导书版本 | C | 2024-07-26 | 朱国臣 | 更新附图图片 | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 产品标签，合格证和外箱标签 应完整、无破损残缺、污迹； 打印内容清晰、无叠打、漏打，打印端正无偏斜等； | 目视 | 全检 | 2 | 标签粘贴 | 1）产品标签应粘贴在内包袋的PE面（透明面），位置在易撕口朝上时包装的中间位置（见附图）。 2）EO灭菌标签贴在内包袋的PE面（透明面），位于易撕口朝上时右上角位置（见附图）。 | 产品标签粘贴位置（见附图），应端正，无偏斜 EO灭菌标签位置（见附图） 所有标签平整无褶皱，无翘边 | 目视 | 全检
外包装检验 | AJA-PQC-010 | B | AJA-QP-010/B | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 更新图片和生产过程作业指导书版本 |  |  |  |  | 1 | 包装内容 | 目视检测 | 每个外包装盒中应装入以下内容： 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）：1袋； 合格证：1份 | —— | 全检 | 2 | 标签确认 | 目视检测 | 1）外包装盒外所贴标签应和内包装标签内容一致，主要核对以下信息：生产批号；规格/型号； 2）合格证信息和内包装标签型号规格，生产批号一致 | —— | 全检 | 3 | 包装盒外观 | 目视检测 | 包装盒应外观清洁、表面平整，且无玷污、破损、褶皱等缺陷； 包装盒外观应周正，不应出现明显的扭歪现象; 外包装标签粘贴位置如附图，应端正，无偏斜，易折线位置正确； | —— | 全检
内包装首检 | AJA-PQC-011 | B | AJA-QP-013/A | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 封口强度检测方法中增加“夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。” 生产过程作业指导书编号由AJA-QP-007改为AJA-QP-013 |  |  |  |  | 1 | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中3号边封口强度。夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥3N/(25.4mm±%5) | 万能试验机 | 每班检验/3pcs | 2 | 染料渗漏性能 | 参照STM-PM-018 | 封边无染料渗漏现象 | 甲苯胺蓝 塑料滴管 | 每班检验/1pcs
内包装检验 | AJA-PQC-012 | B | AJA-QP-013/A | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-29 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 生产过程作业指导书编号由AJA-QP-007改为AJA-QP-013 |  |  |  |  | 1 | 包装袋外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品外表面。 | 封口处应无明显皱褶、灼化现象，封口位置无杂质等异物； 包装袋内无毛发、昆虫、皮屑、木片、种子等生物源性杂质； 包装袋PE透明膜，内嵌杂质大小≤0.08mm2，数量≤5个； | 杂质对照表 | 全检 | 2 | 产品封装 | 根据附图，用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品封装情况。 | 配准头部标记物（3个）、成品配准鼻夹标记物（1个）、成品圆形头贴标记物（3个）分别固定在吸塑盒中，无松动，脱出，位置正确。如附图。 | 目视 | 全检 | 3 | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100 CFU/pcs | —— | 3PCS/批
标签打印首检 | AJA-PQC-013 | C | AJA-QP-014/B | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-04 | 朱国臣 | 更新附图图片，添加外箱标签检验内容。 | C | 2024-07-26 | 朱国臣 | 更新附图图片 | 1 | 外观 | 在充足的自然光或台灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 1）标签应完整、无破损残缺、污迹； 2）打印内容清晰、无叠打、漏打等； | 目视 | 首件 | 2 | 标签信息 | 按附图核对合格证、产品标签和外箱标签相关信息，主要包括以下内容：生产批号、生产日期、有效日期、条码对应的数字等。 | 1）生产批号根据“生产指令单”上的填写 2）生产日期=内包装日期首日 3）有效日期=生产日期+3年-1天 4）产品标签条码下面的数字中有效日期及批号应正确，其他数位和附图中一致。 5）合格证规格型号和附图合格证标签中一致 6）外箱标签按照附图外箱标签要求打印。 | 目视 | 首件 | 3 | 酒精擦拭 | 分别对标签及合格证用酒精擦拭两遍，观察字印无变化。 | 酒精擦拭后的标签及合格证，字印不掉色。 | 酒精，无尘布 | 首件 | 4 | 留样 | / | 每批次产品标签应留样一张 | / | /
标签检验 | AJA-PQC-014 | C | AJA-QP-014/B | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 更新图片 生产过程作业指导书编号由AJA-QP-008改为AJA-QP-014 | C | 2024-07-26 | 朱国臣 | 更新附图图片 | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 产品标签，合格证和外箱标签 应完整、无破损残缺、污迹； 打印内容清晰、无叠打、漏打，打印端正无偏斜等； | 目视 | 全检 | 2 | 标签粘贴 | 1）产品标签应粘贴在内包袋的PE面（透明面），位置在易撕口朝上时包装的中间位置（见附图）。 2）EO灭菌标签贴在内包袋的PE面（透明面），位于易撕口朝上时右上角位置（见附图）。 | 产品标签粘贴位置（见附图），应端正，无偏斜 EO灭菌标签位置（见附图） 所有标签平整无褶皱，无翘边 | 目视 | 全检
外包装检验 | AJA-PQC-015 | B | AJA-QP-016/A | 脑外科手术导航专用工具套件（标记物） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-02-27 | 朱国臣 | 建立新文件。 | B | 2024-06-14 | 朱国臣 | 更新图片 生产过程作业指导书编号由AJA-QP-010改为AJA-QP-016 |  |  |  |  | 1 | 包装内容 | 目视检测 | 每个外包装盒中应装入以下内容： 脑外科手术导航专用工具套件（标记物）：1袋； 合格证：1份 | —— | 全检 | 2 | 标签确认 | 目视检测 | 1）外包装盒外所贴标签应和内包装标签内容一致，主要核对以下信息：生产批号；规格/型号； 2）合格证信息和内包装标签型号规格，生产批号一致 | —— | 全检 | 3 | 包装盒外观 | 目视检测 | 包装盒应外观清洁、表面平整，且无玷污、破损、褶皱等缺陷； 包装盒外观应周正，不应出现明显的扭歪现象; 外包装标签粘贴位置如附图，应端正，无偏斜，易折线位置正确； | —— | 全检
标签返修检验 | AJA-PQC-016 | A | AJA-QP-011/A | 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材） |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-04-03 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面，观察如下图红框内空白标签贴纸是否粘贴牢固，位置正确。 | 如左图中红框处空白标签纸应粘贴牢固无翘边，无气泡等。 粘贴位置应完全覆盖下面的文字。 | 目视 | 全检
远端粘胶检验 | AKA-PQC-001 | / | AKA-QP-002/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 组装牢固 | 手动扭动鲁尔接头和指引针尖端 | 指引针尖端牢固，无松动，无缝隙 鲁尔接头牢固，无松动，无缝隙 传感器安装牢固，无松动 | —— | 全检 | 2 | 外观 | 目视指引针外观 | 传感器线束位置正确，无挤压 外观无胶水痕迹 | —— | 全检 | 3 | 尺寸 | 使用游标卡尺测量下图中L1尺寸 | L1：108.28±2mm | 游标卡尺 | GB/T2828.1，特殊检验水平S-4，AQL=4.0
内包装首检 | AKA-PQC-002 | / | AKA-QP-003/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中3号边封口强度。夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥3N/(25.4mm±%5)，200mm/min | 万能试验机 | 每班检验/3pcs | 2 | 染料渗漏性能 | 参照STM-PM-018 | 封边无染料渗漏现象 | 甲苯胺蓝 塑料滴管 | 每班检验/1pcs
内包装检验 | AKA-PQC-003 | / | AKA-QP-003/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装袋外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品外表面。 | 封口处应无明显皱褶、灼化现象，封口位置无杂质等异物； 包装袋内无毛发、昆虫、皮屑、木片、种子等生物源性杂质； 包装袋PE透明膜，内嵌杂质大小≤0.08mm2，数量≤5个； | 杂质对照表 | 全检 | 2 | 产品封装 | 根据附图，用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品封装情况。 | 1）配准工具耗材（1个）、指引针耗材（1个）分别固定在吸塑盒中，无松动，脱出，位置正确。（如图1） 2）装有二维码标识卡的自封袋粘贴在内包装袋PE面，位于易撕口左上角位置。（如图2） | 目视 | 全检 | 3 | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100 CFU/pcs | 高压蒸汽灭菌锅、生化培养箱等。 | 3PCS/批
标签打印首检 | AKA-PQC-004 | / | AKA-QP-004/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 1）标签应完整、无破损残缺、污迹； 2）打印内容清晰、无叠打、漏打等； | 目视 | 首件 | 2 | 标签信息 | 按附图核对合格证、产品标签和外箱标签相关信息，主要包括以下内容：生产批号、生产日期、有效日期、条码对应的数字等。 | 1）生产批号根据“生产指令单”上的填写 2）生产日期=内包装日期首日 3）有效日期=生产日期+3年-1天 4）产品标签条码下面的数字中有效日期及批号应正确，其他数位和附图中一致。 5）合格证规格型号和附图合格证标签中一致 6）外箱标签按照附图外箱标签要求打印。 | 目视 | 首件 | 3 | 酒精擦拭 | 分别对标签及合格证用酒精擦拭两遍，观察字印无变化。 | 酒精擦拭后的标签及合格证，字印不掉色。 | 酒精，无尘布 | 首件 | 4 | 留样 | / | 每批次产品标签应留样一张 | / | /
标签检验 | AKA-PQC-005 | / | AKA-QP-004/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 产品标签，合格证和外箱标签 应完整、无破损残缺、污迹； 打印内容清晰、无叠打、漏打，打印端正无偏斜等； | 目视 | 全检 | 2 | 标签粘贴 | 1）产品标签应粘贴在内包袋的PE面（透明面），位置在易撕口朝上时包装的中间位置（见附图）。 2）EO灭菌标签贴在内包袋的PE面（透明面），位于易撕口朝上时右上角位置（见附图）。 | 产品标签粘贴位置（见附图），应端正，无偏斜 EO灭菌标签位置（见附图） 所有标签平整无褶皱，无翘边 | 目视 | 全检
外包装检验 | AKA-PQC-006 | / | AKA-QP-006/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装内容 | 目视检测 | 每个外包装盒中应装入以下内容： 脑外科手术导航专用工具套件（导航耗材）：1袋； 合格证：1份 | —— | 全检 | 2 | 标签确认 | 目视检测 | 1）外包装盒外所贴标签应和内包装标签内容一致，主要核对以下信息：生产批号；规格/型号； 2）合格证信息和内包装标签型号规格，生产批号一致 | —— | 全检 | 3 | 包装盒外观 | 目视检测 | 包装盒应外观清洁、表面平整，且无玷污、破损、褶皱等缺陷； 包装盒外观应周正，不应出现明显的扭歪现象; 外包装标签粘贴位置如附图，应端正，无偏斜，易折线位置正确； | —— | 全检
裁切检验 | AKA-PQC-007 | / | AKA-QP-008/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 组装牢固 | 手动扭动鲁尔接头和指引针尖端 | 指引针尖端牢固，无松动，无缝隙 鲁尔接头牢固，无松动，无缝隙 传感器安装牢固，无松动 | —— | 全检 | 2 | 外观 | 目视指引针外观 | 传感器线束位置正确，无挤压 外观无胶水痕迹 | —— | 全检 | 3 | 尺寸 | 使用游标卡尺测量下图中L1尺寸 | L1：108.28±2mm | 游标卡尺 | GB/T2828.1，特殊检验水平S-4，AQL=4.0
内包装首检 | AKA-PQC-008 | / | AKA-QP-009/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 封口强度 | 参照STM-PM-017，测试下图中3号边封口强度。夹具尾部握持方法为:180度有支持方式（参考YY/T 0681.2）。 | ≥3N/(25.4mm±%5) | 万能试验机 | 每班检验/3pcs | 2 | 染料渗漏性能 | 参照STM-PM-018 | 封边无染料渗漏现象 | 甲苯胺蓝 塑料滴管 | 每班检验/1pcs
内包装检验 | AKA-PQC-009 | / | AKA-QP-009/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装袋外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品外表面。 | 封口处应无明显皱褶、灼化现象，封口位置无杂质等异物； 包装袋内无毛发、昆虫、皮屑、木片、种子等生物源性杂质； 包装袋PE透明膜，内嵌杂质大小≤0.08mm2，数量≤5个； | 杂质对照表 | 全检 | 2 | 产品封装 | 根据附图，用正常视力或矫正视力在距离产品约30cm处目测产品封装情况。 | 配准头部标记物（3个）、成品配准鼻夹标记物（1个）、成品圆形头贴标记物（3个）分别固定在吸塑盒中，无松动，脱出，位置正确。如附图。 | 目视 | 全检 | 3 | 初始污染菌 | 参照STM-MM-007 | ≤100 CFU/pcs | —— | 3PCS/批
标签打印首检 | AKA-PQC-010 | / | AKA-QP-010/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或台灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 1）标签应完整、无破损残缺、污迹； 2）打印内容清晰、无叠打、漏打等； | 目视 | 首件 | 2 | 标签信息 | 按附图核对合格证、产品标签和外箱标签相关信息，主要包括以下内容：生产批号、生产日期、有效日期、条码对应的数字等。 | 1）生产批号根据“生产指令单”上的填写 2）生产日期=内包装日期首日 3）有效日期=生产日期+3年-1天 4）产品标签条码下面的数字中有效日期及批号应正确，其他数位和附图中一致。 5）合格证规格型号和附图合格证标签中一致 6）外箱标签按照附图外箱标签要求打印。 | 目视 | 首件 | 3 | 酒精擦拭 | 分别对标签及合格证用酒精擦拭两遍，观察字印无变化。 | 酒精擦拭后的标签及合格证，字印不掉色。 | 酒精，无尘布 | 首件 | 4 | 留样 | / | 每批次产品标签应留样一张 | / | /
标签检验 | AKA-PQC-011 | / | AKA-QP-010/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 外观 | 在充足的自然光或日光灯下使用正常视力或矫正视力在距产品约30cm处目测产品外表面 | 产品标签，合格证和外箱标签 应完整、无破损残缺、污迹； 打印内容清晰、无叠打、漏打，打印端正无偏斜等； | 目视 | 全检 | 2 | 标签粘贴 | 1）产品标签应粘贴在内包袋的PE面（透明面），位置在易撕口朝上时包装的中间位置（见附图）。 2）EO灭菌标签贴在内包袋的PE面（透明面），位于易撕口朝上时右上角位置（见附图）。 | 产品标签粘贴位置（见附图），应端正，无偏斜 EO灭菌标签位置（见附图） 所有标签平整无褶皱，无翘边 | 目视 | 全检
外包装检验 | AKA-PQC-012 | / | AKA-QP-012/A | 颅脑外亲水涂层引流导管 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | / | / | / | A | 2024-11-20 | 朱国臣 | 建立新文件。 | [8 empty] | 1 | 包装内容 | 目视检测 | 每个外包装盒中应装入以下内容： 脑外科手术导航专用工具套件（标记物）：1袋； 合格证：1份 | —— | 全检 | 2 | 标签确认 | 目视检测 | 1）外包装盒外所贴标签应和内包装标签内容一致，主要核对以下信息：生产批号；规格/型号； 2）合格证信息和内包装标签型号规格，生产批号一致 | —— | 全检 | 3 | 包装盒外观 | 目视检测 | 包装盒应外观清洁、表面平整，且无玷污、破损、褶皱等缺陷； 包装盒外观应周正，不应出现明显的扭歪现象; 外包装标签粘贴位置如附图，应端正，无偏斜，易折线位置正确； | —— | 全检