## Sheet1
编号1 | 编号2 | 物料号 | 物料名称 | 规格型号 | 图纸编号 | 质量标准编号 | 物料列表 | TB_物料列表 | IQC版本 | IQC_TB版本 | A版日期 | 对勾1 | 对勾2 | 修改原因 | 申请日期 | 更改前版本 | 更改后版本 | 项目 | 分类 | 质量标准文件名称 | 质量标准版本 | 修改日期 | 编制人 | 修改内容 | 质量标准修改内容 | 检验项目1 | 检验项目1接收标准 | 检验项目1检具设备 | 检验项目1检测方法 | 检验项目1严重度 | 检验项目1抽样方案 | 检验项目2 | 检验项目2接收标准 | 检验项目2检具设备 | 检验项目2检测方法 | 检验项目2严重度 | 检验项目2抽样方案 | 检验项目3 | 检验项目3接收标准 | 检验项目3检具设备 | 检验项目3检测方法 | 检验项目3严重度 | 检验项目3抽样方案 | 检验项目4 | 检验项目4接收标准 | 检验项目4检具设备 | 检验项目4检测方法 | 检验项目4严重度 | 检验项目4抽样方案 | 检验项目5 | 检验项目5接收标准 | 检验项目5检具设备 | 检验项目5检测方法 | 检验项目5严重度 | 检验项目5抽样方案 | 检验项目6 | 检验项目6接收标准 | 检验项目6检具设备 | 检验项目6检测方法 | 检验项目6严重度 | 检验项目6抽样方案 | 检验项目7 | 检验项目7接收标准 | 检验项目7检具设备 | 检验项目7检测方法 | 检验项目7严重度 | 检验项目7抽样方案 | 检验项目8 | 图纸版本 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸4 | 尺寸5 | 尺寸6 | 尺寸7 | 尺寸8 | 尺寸9 | 尺寸10 | 尺寸11 | 尺寸12 | 尺寸13 | 尺寸14 | 尺寸15 | 尺寸16
275 | 2 | 10200053 | 2401电机驱动转接板 | 3SJ01-3801-V1.2 | AAA-10200053-02 | AAA-MAT-001 | 10200053 | 10200053 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-001-B版 2401电机驱动转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改名称为“2401电机驱动转接板”，修改物资重要度为A类。删除尺寸检查。修改功能测试项的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。修改产品描述中的名称及规格型号。在单证资料里新增出厂检验表。修改附图。 | 修改名称为“2401电机驱动转接板”，修改物资重要度为A类。删除尺寸检查。修改功能测试项的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。修改产品描述中的名称及规格型号。在单证资料里新增出厂检验表。在图纸号中新增图纸号。修改附图。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：2401电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3801-V1.2 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
276 | 3 | 10200054 | 4803电机驱动转接板 | 3SJ01-3802-V1.3 | AAA-10200054-02 | AAA-MAT-002 | 10200054 | 10200054 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-002-B版 4803电机驱动转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改名称为“4803电机驱动转接板”，修改物资重要度为A类。删除尺寸检查。修改功能测试项的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。修改产品描述中的名称及规格型号。在单证资料里新增出厂检验表。修改附图。 | 修改名称为“4803电机驱动转接板”，修改物资重要度为A类。删除尺寸检查。修改功能测试项的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。修改产品描述中的名称及规格型号。在单证资料里新增出厂检验表。在图纸号中新增图纸号。修改附图。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：4803电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3802-V1.3 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
241 | 4 | 10200007 | 隔离变压器 | SHXW-1.0kVA-S | / | AAA-MAT-003 | 10200007 | 10200007 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-003-A版 隔离变压器 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查变压器外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 根据附表图纸，检验椭圆圈出的尺寸 | 卡尺/直尺 | 根据附图，用卡尺检验变压器的关键尺寸。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： SHXW -1.0kVA-S 品牌：博微智能 | 目视 | 目视检查变压器产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
243 | 5 | 10200009 | 直流UPS | UBC10.241 | / | AAA-MAT-004 | 10200009 | 10200009 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-004-B版 直流UPS 质量标准.docx | B | 2022-09-29 | 刘海龙 | 增加单证资料及功能测试方法。 | 增加单证资料及功能测试方法。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查UPS外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号；UBC10E.241 品牌：PULS | 目视 | 目视检查UPS产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | / | 单证资料 | 需提供检验合格证明和CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | UPS上电后开始自检模式确认是否正常 Input供电后测量Output是否有24V电压输出 | 目视+万用表 | UPS上电Status闪烁黄灯30s后Status黄灯常亮自检完成 用万用表电压直流挡位测量是否有24V电压 | A | 全检
262 | 6 | 10200035 | 语言报警系统 | BSV-24N-W | / | AAA-MAT-006 | 10200035 | 10200035 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-006-A版 语音报警器 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： BSV-24N-W 品牌： PATLITE | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
| 7 | 10200048 | 伺服电机 | 见附表 | / | AAA-MAT-007 | 见附表 |  | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | / | 电子 | AAA-MAT-007-B版 伺服电机 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增检验功能测试（测试电机相间电阻） 新增单证资料 新增一个物料（无刷伺服电机+500mm延长线） | 新增检验功能测试（测试电机相间电阻） 新增单证资料 新增一个物料（无刷伺服电机+500mm延长线） | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 测量电机相间电阻，见附表 测量电机霍尔 测量电机编码器 | 万用表/测试工装/示波器 | 使用万用表测量U-V、V-W、W-U的相间电阻 2、使用测试工装测量电机霍编码器 3、使用示波器测量电机霍尔 | A | 全检
273 | 8 | 10200051 | 2401伺服电机驱动器 | 见附表 | / | AAA-MAT-008 | 见附表 |  | B | C | 2022-02-22 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-008-B版 伺服电机驱动器 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料 | 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路、多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能。 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 产品描述需要与附表内容一致 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供测试报告 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检
260 | 9 | 10200033 | 工控机 | MVP6002 | / | AAA-MAT-009 | 10200033 | 10200033 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-009-A版 工控机 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外观尺寸和孔位需和附图一致。 | 卡尺/支持 | 根据附图，用卡尺测量外观尺寸 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： MVP-6002 品牌：凌华 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
259 | 10 | 10200032 | EtherCAT运动控制卡 | PCIe-8334 | / | AAA-MAT-010 | 10200032 | 10200032 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-010-A版 运动控制卡 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号： PCIe-8334 品牌：凌华 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
263 | 11 | 10200036 | EtherCAT耦合器 | 见附表 | / | AAA-MAT-011 | 见附表 |  | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-011-B版 EtherCAT总线耦合器和输入输出端子 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料。 | 新增单证资料。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品描述需与表格内容一致 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检
236 | 12 | 10200002 | 触摸显示器 | PANEL5000-A082-TU | / | AAA-MAT-013 | 10200002 | 10200002 | B | B | 2022-02-22 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-013-A版 触摸显示器 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号： PANEL5000-A082-TU 品牌：研浅科技 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
109 | 13 | 10100173 | 俯仰制动器固定盘 | / | AAA-10100173-10 | AAA-MAT-014 | 10100173 | 10100173 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-014-B版 俯仰制动器固定盘 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100173-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径56, [0, -0.07] | 6±0.02
110 | 14 | 10100174 | 悬臂升降底座 | / | AAA-10100174-10 | AAA-MAT-015 | 10100174 | 10100174 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-015-B版 悬臂升降底座 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100174-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径95, [0, +0.09]
111 | 15 | 10100175 | 悬臂外壳二 | / | AAA-10100175-10 | AAA-MAT-016 | 10100175 | 10100175 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-016-B版 悬臂外壳二 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100175-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径71, [0, +0.07] | 直径45, [0, +0.06] | 直径80, [0, +0.07]
112 | 16 | 10100176 | 悬臂外壳三 | / | AAA-10100176-10 | AAA-MAT-017 | 10100176 | 10100176 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-017-B版 悬臂外壳三 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100176-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径80, [0, +0.07] | 直径71, [0, +0.07] | 直径56, [0, +0.07]
113 | 17 | 10100177 | 悬臂外壳一 | / | AAA-10100177-10 | AAA-MAT-018 | 10100177 | 10100177 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-018-B版 悬臂外壳一 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100177-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径50, [0, +0.06] | 直径71, [0, +0.07] | 直径71, [0, +0.07] | 直径45, [0, +0.06]
114 | 18 | 10100178 | 螺纹销 | / | AAA-10100178-10 | AAA-MAT-019 | 10100178 | 10100178 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-019-B版 螺纹销 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100178-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径2.4, [0, -0.10]
115 | 19 | 10100179 | 转子毂一 | / | AAA-10100179-10 | AAA-MAT-020 | 10100179 | 10100179 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-020-B版 转子毂一 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100179-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 25, [0, -0.07] | 25, [0, -0.07] | 直径21.5, [0, +0.05] | 5.5±0.02
116 | 20 | 10100180 | 转子毂二 | / | AAA-10100180-10 | AAA-MAT-021 | 10100180 | 10100180 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-021-B版 转子毂二 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100180-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 25, [0, -0.07] | 25, [0, -0.07] | 直径21.5, [0, +0.05] | 5.5±0.02
117 | 21 | 10100181 | 转子毂三 | / | AAA-10100181-10 | AAA-MAT-022 | 10100181 | 10100181 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-022-B版 转子毂三 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100181-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 19, [0, -0.07] | 19, [0, -0.07] | 直径16, [0, +0.04] | 5.1±0.02
118 | 22 | 10100182 | 匀光膜 | / | AAA-10100182-10 | AAA-MAT-023 | 10100182 | 10100182 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-023-B版 匀光膜 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100182-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [32 empty] | 直径29, [0, +0.10] | 直径58, [-0.10, 0]
119 | 23 | 10100183 | 匀光膜2 | / | AAA-10100183-10 | AAA-MAT-024 | 10100183 | 10100183 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-024-B版 匀光膜二 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100183-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [32 empty] | 直径35, [0, +0.10] | 直径70, [-0.10, 0]
120 | 24 | 10100184 | 小环形灯钣金 | / | AAA-10100184-10 | AAA-MAT-025 | 10100184 | 10100184 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-025-B版 小环形灯钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100184-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 43±0.30 | 35±0.30 | 16.8±0.20
121 | 25 | 10100185 | 大环形灯钣金 | / | AAA-10100185-10 | AAA-MAT-026 | 10100185 | 10100185 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-026-B版 大环形灯钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100185-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 42±0.30 | 35±0.30 | 16.8±0.20
122 | 26 | 10100186 | 悬臂外壳一盖子 | / | AAA-10100186-10 | AAA-MAT-027 | 10100186 | 10100186 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-027-B版 悬臂外壳一盖子 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100186-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 350±0.50 | 13±0.20
123 | 27 | 10100187 | 悬臂外壳二盖子 | / | AAA-10100187-10 | AAA-MAT-028 | 10100187 | 10100187 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-028-B版 悬臂外壳二盖子 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100187-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 300±0.50 | 11±0.20
124 | 28 | 10100188 | 悬臂外壳一盖子装饰条 | / | AAA-10100188-10 | AAA-MAT-029 | 10100188 | 10100188 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-029-B版 悬臂外壳一盖子装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100188-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 4±0.10
125 | 29 | 10100189 | 悬臂外壳二盖子装饰条 | / | AAA-10100189-10 | AAA-MAT-030 | 10100189 | 10100189 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-030-B版 悬臂外壳二盖子装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100189-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 4±0.10
126 | 30 | 10100190 | 橡胶装饰方条 | / | AAA-10100190-10 | AAA-MAT-031 | 10100190 | 10100190 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-031-B版 橡胶装饰方条 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100190-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 1±0.10
127 | 31 | 10100191 | 橡胶装饰方条2 | / | AAA-10100191-10 | AAA-MAT-032 | 10100191 | 10100191 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-032-B版 橡胶装饰方条2 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100191-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 4±0.10
128 | 32 | 10100192 | 橡胶装饰环 | / | AAA-10100192-10 | AAA-MAT-033 | 10100192 | 10100192 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-033-B版 橡胶装饰环 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100192-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 1±0.10
129 | 33 | 10100193 | 橡胶装饰环2 | / | AAA-10100193-10 | AAA-MAT-034 | 10100193 | 10100193 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-034-B版 橡胶装饰环2 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100193-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 26.4±0.20
130 | 34 | 10100194 | 束线钣金1 | / | AAA-10100194-10 | AAA-MAT-035 | 10100194 | 10100194 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-035-B版 束线钣金1 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100194-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 30±0.20 | 26.4±0.20
131 | 35 | 10100195 | 束线钣金2 | / | AAA-10100195-10 | AAA-MAT-036 | 10100195 | 10100195 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-036-B版 束线钣金2 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100195-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 59.5±0.30 | 25±0.20
132 | 36 | 10100196 | 束线钣金3 | / | AAA-10100196-10 | AAA-MAT-037 | 10100196 | 10100196 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-037-B版 束线钣金3 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100196-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 36±0.20 | 36.5±0.20
133 | 37 | 10100197 | 束线钣金4 | / | AAA-10100197-10 | AAA-MAT-038 | 10100197 | 10100197 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-038-B版 束线钣金4 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100197-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 30±0.20 | 39.5±0.20
134 | 38 | 10100201 | 显示器-悬臂塑料连接件 | / | AAA-10100201-10 | AAA-MAT-042 | 10100201 | 10100201 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-042-B版 显示器-悬臂塑料连接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为铝合金，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由光敏树脂改为铝合金，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100201-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径32±0.20
135 | 39 | 10100202 | 显示器转轴-塑料支撑件 | / | AAA-10100202-10 | AAA-MAT-043 | 10100202 | 10100202 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-043-B版 显示器转轴-塑料支撑件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100202-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 24, [0, -0.10] | 直径16, [0, +0.10] | 直径16, [0, +0.10]
136 | 40 | 10100203 | 显示器转轴-塑料转接件 | / | AAA-10100203-10 | AAA-MAT-044 | 10100203 | 10100203 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-044-B版 显示器转轴-塑料转接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100203-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 26.2±0.20 | 直径30, [0, -0.10] | 24, [0, +0.10] | 24, [0, +0.10]
137 | 41 | 10100204 | 报警器固定件 | / | AAA-10100204-10 | AAA-MAT-045 | 10100204 | 10100204 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-045-B版 报警器固定件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100204-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 68, [0, +0.20] | 68, [0, +0.20]
138 | 42 | 10100205 | 背面导轨固定板 | / | AAA-10100205-10 | AAA-MAT-046 | 10100205 | 10100205 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-046-B版 背面导轨固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100205-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 421.5±2 | 360±1 | 141.5±1 | 7±0.20 | 9±0.20
139 | 43 | 10100206 | 撑脚上部加强肋板 | / | AAA-10100206-10 | AAA-MAT-047 | 10100206 | 10100206 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-047-B版 撑脚上部加强肋板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100206-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 135±0.5 | 63±0.30
140 | 44 | 10100207 | 床旁导轨调整夹持板 | / | AAA-10100207-10 | AAA-MAT-048 | 10100207 | 10100207 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-048-B版 床旁导轨调整夹持板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100207-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 19, [0, +0.05] | 19, [0, +0.05]
141 | 45 | 10100208 | 床旁导轨固定接触板 | / | AAA-10100208-10 | AAA-MAT-049 | 10100208 | 10100208 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-049-B版 床旁导轨固定接触板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100208-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 30.5±0.30 | 224±0.5 | 3±0.10
142 | 46 | 10100209 | 床旁固定导向座 | / | AAA-10100209-10 | AAA-MAT-050 | 10100209 | 10100209 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-050-B版 床旁固定导向座 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100209-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径15, [0, -0.04] | 直径15, [0, -0.04]
143 | 47 | 10100210 | 床旁固定导向座2 | / | AAA-10100210-10 | AAA-MAT-051 | 10100210 | 10100210 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-051-B版 床旁固定导向座2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100210-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径15, [0, -0.04] | 直径15, [0, -0.04]
144 | 48 | 10100211 | 床旁固定梅花手柄 | / | AAA-10100211-10 | AAA-MAT-052 | 10100211 | 10100211 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-052-B版 床旁固定梅花手柄 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100211-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 14, [-0.10, -0.30] | 14, [-0.10, -0.30]
145 | 49 | 10100212 | 床旁固定支撑脚 | / | AAA-10100212-10 | AAA-MAT-053 | 10100212 | 10100212 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-053-B版 床旁固定支撑脚 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100212-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 29, [0, -0.04] | 8, [0, -0.04]
146 | 50 | 10100213 | 床旁固定支撑脚下部加强肋板 | / | AAA-10100213-10 | AAA-MAT-054 | 10100213 | 10100213 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-054-B版 床旁固定支撑脚下部加强肋板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100213-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 35, [0, -0.10] | 37, [0, -0.10] | 29, [0, +0.10]
147 | 51 | 10100214 | 床旁固定中间旋钮 | / | AAA-10100214-10 | AAA-MAT-055 | 10100214 | 10100214 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-055-B版 床旁固定中间旋钮 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100214-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径10, [0, -0.05] | 3.4, [0, -0.10] | 直径3, [0, +0.10] | 13, [0, +0.10]
148 | 52 | 10100215 | 床旁固定中间旋钮配合螺纹板 | / | AAA-10100215-10 | AAA-MAT-056 | 10100215 | 10100215 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-056-B版 床旁固定中间旋钮配合螺纹板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100215-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 50, [0, -0.10] | 62, [0, +0.20]
149 | 53 | 10100216 | 床旁固定转轴 | / | AAA-10100216-10 | AAA-MAT-057 | 10100216 | 10100216 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-057-B版 床旁固定转轴 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100216-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径10, [0, -0.04] | 3.4, [0, -0.10] | 14, [0, +0.10] | 14, [0, +0.10] | 13, [0, +0.15] | 3, [0, +0.10]
150 | 54 | 10100217 | 顶部金属中孔板 | / | AAA-10100217-10 | AAA-MAT-058 | 10100217 | 10100217 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-058-B版 顶部金属中孔板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100217-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 113, [0, +0.05] | 108, [0, +0.10] | 145±0.02 | 108, [0, +0.10] | 113, [0, +0.05]
151 | 55 | 10100218 | 滑块支撑加强肋板 | / | AAA-10100218-10 | AAA-MAT-059 | 10100218 | 10100218 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-059-B版 滑块支撑加强肋板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100218-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 94±0.02
152 | 56 | 10100219 | 滑块支撑加强肋板2 | / | AAA-10100219-10 | AAA-MAT-060 | 10100219 | 10100219 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-060-B版 滑块支撑加强肋板2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100219-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 245±0.50 | 100, [0, -0.10] | 100, [0, -0.10] | 14, [0, -0.10]
153 | 57 | 10100220 | 滑块支撑连接板 | / | AAA-10100220-10 | AAA-MAT-061 | 10100220 | 10100220 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-061-B版 滑块支撑连接板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100220-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 72, [0, -0.04] | 80, [0, -0.04]
154 | 58 | 10100221 | 金属底板 | / | AAA-10100221-10 | AAA-MAT-062 | 10100221 | 10100221 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-062-B版 金属底板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100221-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 13.8, [0, +0.10] | 13.8, [0, +0.10] | 145±0.02
155 | 59 | 10100222 | 两板连接交叉加强板 | / | AAA-10100222-10 | AAA-MAT-063 | 10100222 | 10100222 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-063-B版 两板连接交叉加强板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100222-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 236±0.50 | 139±0.02 | 25±0.20
156 | 60 | 10100223 | 两板连接交叉加强板2 | / | AAA-10100223-10 | AAA-MAT-064 | 10100223 | 10100223 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-064-B版 两板连接交叉加强板2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100223-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 236±0.50 | 139±0.02 | 25±0.20
157 | 61 | 10100224 | 前部导轨固定板 | / | AAA-10100224-10 | AAA-MAT-065 | 10100224 | 10100224 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-065-B版 前部导轨固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100224-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 75.01±0.02 | 43±0.02 | 116±0.02 | 直径15, [0, +0.04] | 37, [+0.05, +0.15] | 14, [+0.05, +0.15] | 直径15, [0, +0.04] | 直径15, [0, +0.04] | 16±0.20
158 | 62 | 10100225 | 前后连接加强板 | / | AAA-10100225-10 | AAA-MAT-066 | 10100225 | 10100225 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-066-B版 前后连接加强板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100225-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 145±0.02
159 | 63 | 10100226 | 前后连接加强板2 | / | AAA-10100226-10 | AAA-MAT-067 | 10100226 | 10100226 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-067-B版 前后连接加强板2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100226-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 145±0.02
160 | 64 | 10100227 | 升降筒悬臂转接板 | / | AAA-10100227-10 | AAA-MAT-068 | 10100227 | 10100227 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-068-B版 升降筒悬臂转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100227-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 100, [0, -0.10] | 100, [0, -0.10] | 7±0.02
161 | 65 | 10100228 | 手柄顶紧块 | / | AAA-10100228-10 | AAA-MAT-069 | 10100228 | 10100228 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-069-B版 手柄顶紧块 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100228-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 7±0.10
162 | 66 | 10100229 | 铜导向套 | / | AAA-10100229-10 | AAA-MAT-070 | 10100229 | 10100229 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-070-B版 铜导向套 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100229-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径15, [+0.06, +0.18]
163 | 67 | 10100230 | 推杆上部连接件 | / | AAA-10100230-10 | AAA-MAT-071 | 10100230 | 10100230 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-071-B版 推杆上部连接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100230-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6, [0, -0.20] | 直径8.1, [0, +0.10] | 直径8.1, [0, +0.10]
164 | 68 | 10100231 | 推杆下部连接件 | / | AAA-10100231-10 | AAA-MAT-072 | 10100231 | 10100231 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-072-B版 推杆下部连接件 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100231-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 18, [0, +0.20] | 45±0.30 | 35±0.30 | 直径8.1, [0, +0.10] | 直径8.1, [0, +0.10]
165 | 69 | 10100232 | 拖链出线金属固定板 | / | AAA-10100232-10 | AAA-MAT-073 | 10100232 | 10100232 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-073-B版 拖链出线金属固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100232-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 32±0.30 | 45.5±0.30 | 87±0.30 | 12±0.20
166 | 70 | 10100233 | 拖链尾端金属固定板 | / | AAA-10100233-10 | AAA-MAT-074 | 10100233 | 10100233 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-074-B版 拖链尾端金属固定板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100233-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 86±0.30 | 22±0.20
167 | 71 | 10100234 | 微动开关金属固定座 | / | AAA-10100234-10 | AAA-MAT-075 | 10100234 | 10100234 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-075-B版 微动开关金属固定座 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100234-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 16±0.20 | 16±0.20 | 7.8±0.20
168 | 72 | 10100235 | 升降筒橡胶密封圈 | / | AAA-10100235-10 | AAA-MAT-076 | 10100235 | 10100235 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-076-B版 升降筒橡胶密封圈 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100235-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.10 | 直径4±0.10
169 | 73 | 10100236 | 燕尾槽导轨 | / | AAA-10100236-10 | AAA-MAT-077 | 10100236 | 10100236 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-077-B版 燕尾槽导轨 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100236-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 35±0.15 | 40±0.15
170 | 74 | 10100237 | 燕尾槽滑块 | / | AAA-10100237-10 | AAA-MAT-078 | 10100237 | 10100237 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-078-B版 燕尾槽滑块 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100237-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 18.08 [0, -0.10] | 14.4, [0, -0.20]
171 | 75 | 10100238 | 轴承内圈与带轮间隔环 | / | AAA-10100238-10 | AAA-MAT-079 | 10100238 | 10100238 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-079-B版 轴承内圈与带轮间隔环 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100238-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径10, [0, +0.04] | 1±0.05
172 | 76 | 10100239 | 轴承外圈金属挡板 | / | AAA-10100239-10 | AAA-MAT-080 | 10100239 | 10100239 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-080-B版 轴承外圈金属挡板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100239-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 28, [0, -0.10] | 28, [0, -0.10]
173 | 77 | 10100240 | 背部塑料盖装饰条 | / | AAA-10100240-10 | AAA-MAT-081 | 10100240 | 10100240 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-081-B版 背部塑料盖装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100240-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 8, [0, -0.10] | 8, [0, -0.10] | 8, [0, -0.10] | 1, [0, -0.05]
174 | 78 | 10100241 | 背面塑料盖 | / | AAA-10100241-10 | AAA-MAT-082 | 10100241 | 10100241 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-082-B版 背部塑料盖 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100241-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 426.5±2 | 365±1.2 | 146.5±1.2
175 | 79 | 10100242 | 侧面拼接塑料板 | / | AAA-10100242-10 | AAA-MAT-083 | 10100242 | 10100242 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-083-B版 侧面拼接塑料板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100242-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 151±1.2
176 | 80 | 10100243 | 侧面拼接塑料板装饰条 | / | AAA-10100243-10 | AAA-MAT-084 | 10100243 | 10100243 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-084-B版 侧面拼接塑料板装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100243-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 426.5±2 | 365±1.2 | 1, [0, -0.05] | 8, [0, -0.10]
177 | 81 | 10100244 | 底部塑料盖板 | / | AAA-10100244-10 | AAA-MAT-085 | 10100244 | 10100244 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-085-B版 底部塑料盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100244-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 151, [0, -0.10] | 340, [0, -0.10]
178 | 82 | 10100245 | 夹持撑脚塑料调整块 | / | AAA-10100245-10 | AAA-MAT-086 | 10100245 | 10100245 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-086-B版 夹持撑脚塑料调整块 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100245-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 37±0.80 | 216±1.2
179 | 83 | 10100246 | 夹持撑脚塑料调整块2 | / | AAA-10100246-10 | AAA-MAT-087 | 10100246 | 10100246 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-087-B版 夹持撑脚塑料调整块2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100246-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 37±0.80 | 216±1.2
180 | 84 | 10100247 | 拼接塑料升降筒 | / | AAA-10100247-10 | AAA-MAT-088 | 10100247 | 10100247 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-088-B版 拼接塑料升降筒 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100247-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 105, [0, -0.20] | 100, [+0.30, +0.80] | 105, [0, -0.20] | 100, [+0.30, +0.80]
181 | 85 | 10100248 | 前部塑料拼接盖板 | / | AAA-10100248-10 | AAA-MAT-089 | 10100248 | 10100248 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-089-B版 前部塑料拼接盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100248-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 146.5±1.2 | 365±1.2 | 426.5±2
182 | 86 | 10100249 | 前部塑料盖板装饰条 | / | AAA-10100249-10 | AAA-MAT-090 | 10100249 | 10100249 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-090-B版 前部塑料盖板装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100249-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 8, [0, -0.10] | 8, [0, -0.10] | 1, [0, -0.05]
183 | 87 | 10100250 | 扎带束线座 | / | AAA-10100250-10 | AAA-MAT-091 | 10100250 | 10100250 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-091-B版 扎带束线座 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100250-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 15±0.20 | 12±0.20
184 | 88 | 10100251 | 硬件固定钣金 | / | AAA-10100251-10 | AAA-MAT-092 | 10100251 | 10100251 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-092-B版 硬件固定钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100251-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 34.9±0.30 | 108±0.30
185 | 89 | 10100252 | 硬件固定钣金2 | / | AAA-10100252-10 | AAA-MAT-093 | 10100252 | 10100252 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-093-B版 硬件固定钣金2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100252-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 34±0.30 | 116±0.30
186 | 90 | 10100253 | 拖链头端固定钣金 | / | AAA-10100253-10 | AAA-MAT-094 | 10100253 | 10100253 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-094-B版 拖链固定钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100253-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 36±0.30
187 | 91 | 10100254 | 固定磁环钣金 | / | AAA-10100254-10 | AAA-MAT-095 | 10100254 | 10100254 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-095-B版 固定磁环钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100254-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 36±0.30 | 14±0.20 | 18±0.20
188 | 92 | 10100255 | 微动开关触发钣金 | / | AAA-10100255-10 | AAA-MAT-096 | 10100255 | 10100255 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-096-B版 微动开关触发钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100255-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 12±0.20 | 12±0.20 | 13.5±0.20
189 | 93 | 10100256 | 升降筒上部橡胶装饰条 | / | AAA-10100256-10 | AAA-MAT-097 | 10100256 | 10100256 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-097-B版 升降筒上部橡胶装饰条 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100256-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 1±0.10
190 | 94 | 10100257 | 显示器2-塑料盖 | / | AAA-10100257-10 | AAA-MAT-098 | 10100257 | 10100257 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-098-B版 显示器2-塑料盖 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100257-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 104.6, [0, -0.10] | 45, [0, +0.10]
191 | 95 | 10100258 | 显示器2-塑料外壳 | / | AAA-10100258-10 | AAA-MAT-099 | 10100258 | 10100258 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-099-B版 显示器2-塑料外壳 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100258-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 85, [0, +0.10] | 65, [0, +0.30] | 105, [0, +0.10] | 78, [0, +0.30] | 45.3±0.30
389 | 96 | 10700001 | 谐波减速机FHD-20-30-AHL-SP-B3901 | FHD-20-30-AHL-SP-B3901 | / | AAA-MAT-101 | 10700001 | 10700001 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-101-B版 谐波减速机20-30 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
390 | 97 | 10700002 | 谐波减速机FHD-17-30-AHL-SP-B3901 | FHD-17-30-AHL-SP-B3901 | / | AAA-MAT-102 | 10700002 | 10700002 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-102-B版 谐波减速机17-30 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
391 | 98 | 10700003 | 谐波减速机FHD-14-50-AHL-SP-B3901 | FHD-14-50-AHL-SP-B3901 | / | AAA-MAT-103 | 10700003 | 10700003 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-103-B版 谐波减速机14-50 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
392 | 99 | 10700004 | 双滑块导轨16-270 | 16-270 | / | AAA-MAT-104 | 10700004 | 10700004 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-104-B版 双滑块导轨16-270 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项并更改外观与尺寸接受标准及其抽样方案。 | 删除材料检查项并更改外观与尺寸接受标准及其抽样方案。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
393 | 100 | 10700005 | 同步带轮TAAS5M-15-100-N10 | TAAS5M-15-100-N10 | / | AAA-MAT-105 | 10700005 | 10700005 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-105-B版 同步带轮TAAS5M-15-100-N10 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
394 | 101 | 10700006 | 同步带S5M-45齿 | S5M-45齿 | / | AAA-MAT-106 | 10700006 | 10700006 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-106-B版 同步带S5M-45齿 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
395 | 102 | 10700007 | 轴承FL6800ZZ | FL6800ZZ | / | AAA-MAT-107 | 10700007 | 10700007 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-107-B版 轴承FL6800ZZ 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
396 | 103 | 10700010 | 中空阻尼转轴2KGF.CM | 2KGF.CM | / | AAA-MAT-110 | 10700010 | 10700010 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-110-B版 中空阻尼转轴2KGF.CM 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除个别附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除个别附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
397 | 104 | 10700011 | 中空阻尼转轴4KGF.CM | 4KGF.CM | / | AAA-MAT-111 | 10700011 | 10700011 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-111-B版 中空阻尼转轴4KGF.CM 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除部分附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除部分附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
192 | 105 | 10100297 | 操作台 | / | AAA-10100297-10 | AAA-MAT-112 | 10100297 | 10100297 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-112-B版 操作台 质量标准.docx | B | 2022-11-18 | 叶胤 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100297-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B
6 | 106 | 10100006 | 出口钣金绑线 | / | AAA-10100006-10 | AAA-MAT-113 | 10100006 | 10100006 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-113-B版 出口钣金绑线 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100006-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 30±0.30
7 | 107 | 10100007 | 出口绑线座 | / | AAA-10100007-10 | AAA-MAT-114 | 10100007 | 10100007 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-114-B版 出口绑线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100007-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 68±0.20
5 | 108 | 10100005 | 导丝背托走线钣金 | / | AAA-10100005-10 | AAA-MAT-115 | 10100005 | 10100005 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-115-B版 导丝背托走线钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100005-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 40±0.10
4 | 109 | 10100004 | 电机驱动板钣金 | / | AAA-10100004-10 | AAA-MAT-116 | 10100004 | 10100004 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-116-B版 电机驱动板钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100004-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 35±0.10 | 75±0.10
2 | 110 | 10100001 | 驱动板绑线钣金 | / | AAA-10100001-10 | AAA-MAT-117 | 10100001 | 10100001 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-117-B版 驱动板绑线钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100001-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 35±0.10 | 96±0.10
3 | 111 | 10100003 | 长鞘编码器支架钣金 | / | AAA-10100003-10 | AAA-MAT-119 | 10100003 | 10100003 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-119-B版 长鞘编码器支架钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100003-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径12.1±0.05
9 | 112 | 10100009 | 中导管微动开关钣金1 | / | AAA-10100009-10 | AAA-MAT-120 | 10100009 | 10100009 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-120-B版 中导管微动开关钣金1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100009-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A
8 | 113 | 10100008 | 中导管微动开关钣金2 | / | AAA-10100008-10 | AAA-MAT-121 | 10100008 | 10100008 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-121-B版 中导管微动开关钣金2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100008-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 33±0.10
84 | 114 | 10100112 | 中导管耗材托盘 | / | AAA-10100112-10 | AAA-MAT-122 | 10100112 | 10100112 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-122-B版 中导管耗材托盘 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100112-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径10, [+0.01, +0.03]贯穿 | 92, [0, -0.03] | 270, [-0.10, -0.20] | 105.5±0.05 | 直径6, [-0.01, -0.03] | 15±0.05
81 | 115 | 10100108 | 2GT_26齿数_中间侧 | / | AAA-10100108-10 | AAA-MAT-123 | 10100108 | 10100108 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-123-B版 2GT_26齿数_电机侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100108-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径1, [0, -0.02]贯穿 | 直径1, [0, -0.02]贯穿 | 直径10, [+0.01, +0.03]
80 | 116 | 10100107 | 2GT_26齿数_电机侧 | / | AAA-10100107-10 | AAA-MAT-124 | 10100107 | 10100107 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-124-B版 2GT_26齿数_中间侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100107-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径3, [0, +0.02] | 1.3, [0, +0.05] | 直径6, [0, -0.03]
63 | 117 | 10100086 | 搭接块 | / | AAA-10100086-10 | AAA-MAT-125 | 10100086 | 10100086 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-125-B版 搭接块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100086-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 350±1.2 | 13±0.20
62 | 118 | 10100084 | 撑线板 | / | AAA-10100084-10 | AAA-MAT-126 | 10100084 | 10100084 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-126-B版 撑线板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100084-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 35±0.30 | 43±0.30 | 16.8±0.20
103 | 119 | 10100133 | 中导管丝杆轴端盖 | / | AAA-10100133-10 | AAA-MAT-127 | 10100133 | 10100133 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-127-B版 中导管丝杆轴端盖 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100133-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径5.5±0.10
102 | 120 | 10100132 | 中导管电机端轴承座 | / | AAA-10100132-10 | AAA-MAT-128 | 10100132 | 10100132 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-128-B版 中导管电机端轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100132-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 12, [-0.01, +0.03] | 14±0.20
101 | 121 | 10100131 | 中导管螺母套反折板 | / | AAA-10100131-10 | AAA-MAT-129 | 10100131 | 10100131 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-129-B版 中导管螺母套反折板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100131-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 21±0.03 | 17±0.03
100 | 122 | 10100130 | 中导管螺母支撑板 | / | AAA-10100130-10 | AAA-MAT-130 | 10100130 | 10100130 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-130-B版 中导管螺母支撑板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100130-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 21±0.03 | 17±0.03
97 | 123 | 10100127 | 导引导管丝杆端面压紧板 | / | AAA-10100127-10 | AAA-MAT-131 | 10100127 | 10100127 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-131-B版 导引导管丝杆端面压紧板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100127-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径17, [0, -0.07]
96 | 124 | 10100126 | 导引导管轴承支撑板 | / | AAA-10100126-10 | AAA-MAT-132 | 10100126 | 10100126 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-132-B版 导引导管轴承支撑板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100126-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径10, [0, +0.02]贯穿 | 直径7, [0, +0.02]贯穿 | 3±0.03
95 | 125 | 10100125 | 带轮传动销 | / | AAA-10100125-10 | AAA-MAT-133 | 10100125 | 10100125 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-133-B版 带轮传动销 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100125-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径2, [-0.01, -0.03]
93 | 126 | 10100123 | 抱闸转子块 | / | AAA-10100123-10 | AAA-MAT-134 | 10100123 | 10100123 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-134-B版 抱闸转子块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100123-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4, [0, +0.02] | 3, [0, +0.10] | 直径13.5, [0, -0.10] | 直径2.1±0.05 | 12, [0, -0.07]
91 | 127 | 10100121 | 支撑侧轴承座 | / | AAA-10100121-10 | AAA-MAT-135 | 10100121 | 10100121 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-135-B版 支撑侧轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100121-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径10, [0, +0.02]
90 | 128 | 10100120 | 自制压线夹 | / | AAA-10100120-10 | AAA-MAT-136 | 10100120 | 10100120 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-136-B版 自制压线夹 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100120-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 28.5±0.10 | 21±0.10
88 | 129 | 10100118 | 轴承预压板 | / | AAA-10100118-10 | AAA-MAT-137 | 10100118 | 10100118 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-137-B版 轴承预压板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 序号3项目加“尺寸”二字，材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 序号3项目加“尺寸”二字，材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100118-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径12, [0, +0.03]贯穿 | 直径10, [0, +0.02] | 2, [0, +0.05] | 3±0.03
87 | 130 | 10100116 | 连轴夹环 | / | AAA-10100116-10 | AAA-MAT-139 | 10100116 | 10100116 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-139-B版 连轴夹环 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100116-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6, [-0.01, -0.03] | 直径2, [0, +0.02]贯穿 | 直径2, [0, +0.02]贯穿 | 直径5, [0, -0.02] | 直径3, [+0.01, +0.03]
85 | 131 | 10100114 | 夹紧底座_中导管 | / | AAA-10100114-10 | AAA-MAT-140 | 10100114 | 10100114 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-140-B版 夹紧底座_中导管 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100114-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 8±0.10
82 | 132 | 10100109 | 夹紧底座 | / | AAA-10100109-10 | AAA-MAT-141 | 10100109 | 10100109 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-141-B版 夹紧底座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100109-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 8±0.10
78 | 133 | 10100105 | 2GT_40齿_输出侧 | / | AAA-10100105-10 | AAA-MAT-142 | 10100105 | 10100105 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-142-B版 2GT_40齿_输出侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100105-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径6, [+0.01, +0.03] | 直径12±0.10
77 | 134 | 10100104 | 出线扣钣金 | / | AAA-10100104-10 | AAA-MAT-143 | 10100104 | 10100104 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-143-B版 出线扣钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100104-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 28±0.10 | 26±0.10
76 | 135 | 10100103 | 出线盖紧盒 | / | AAA-10100103-10 | AAA-MAT-144 | 10100103 | 10100103 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-144-B版 出线盖紧盒 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100103-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 29±0.10 | 20±0.10
75 | 136 | 10100101 | 压线座 | / | AAA-10100101-10 | AAA-MAT-146 | 10100101 | 10100101 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-146-B版 压线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100101-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 12±0.10
74 | 137 | 10100100 | 压线板1 | / | AAA-10100100-10 | AAA-MAT-147 | 10100100 | 10100100 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-147-B版 压线板1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100100-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 14.5±0.10
73 | 138 | 10100099 | 反盖板 | / | AAA-10100099-10 | AAA-MAT-148 | 10100099 | 10100099 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-148-B版 反盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100099-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径10, [+0.01, +0.03]
72 | 139 | 10100096 | 导引导管固定座 | / | AAA-10100096-10 | AAA-MAT-150 | 10100096 | 10100096 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-150-B版 导引导管固定座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100096-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 92, [0, -0.50] | 26.5±0.03 | 直径10, [+0.01, +0.03]
71 | 140 | 10100095 | 导引导管旋转电机安装板 | / | AAA-10100095-10 | AAA-MAT-151 | 10100095 | 10100095 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-151-B版 导引导管旋转电机安装板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100095-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 7±0.02 | 直径6, [0, +0.05]
70 | 141 | 10100094 | 导引导管滑块座 | / | AAA-10100094-10 | AAA-MAT-152 | 10100094 | 10100094 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-152-B版 导引导管滑块座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100094-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4.1, [0, +0.05] | 直径3.61, [0, +0.02] | 直径4.1, [0, +0.05] | 直径3.61, [0, +0.02] | 88±0.03 | 20±0.03 | 53±0.03 | 32±0.03 | 23.5±0.03 | 4±0.03
69 | 142 | 10100093 | 尾部电机座 | / | AAA-10100093-10 | AAA-MAT-153 | 10100093 | 10100093 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-153-B版 尾部电机座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100093-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径10, [0, +0.02] | 直径12, [0, +0.02]贯穿
68 | 143 | 10100092 | 带轮转接轴 | / | AAA-10100092-10 | AAA-MAT-154 | 10100092 | 10100092 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-154-B版 带轮转接轴 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100092-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径6, [-0.01, -0.03] | 3, [0, +0.02] | 直径6, [-0.01, -0.03]
66 | 144 | 10100090 | 张紧杆1 | / | AAA-10100090-10 | AAA-MAT-155 | 10100090 | 10100090 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-155-B版 张紧杆1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100090-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 3±0.10
64 | 145 | 10100087 | 拖链转接块 | / | AAA-10100087-10 | AAA-MAT-157 | 10100087 | 10100087 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-157-B版 拖链转接块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100087-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 45±0.10
61 | 146 | 10100083 | 撞击块 | / | AAA-10100083-10 | AAA-MAT-158 | 10100083 | 10100083 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-158-B版 撞击块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100083-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 10±0.10
60 | 147 | 10100082 | 滑动槽 | / | AAA-10100082-10 | AAA-MAT-159 | 10100082 | 10100082 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-159-B版 滑动槽 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100082-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 40±0.10
59 | 148 | 10100081 | 灯带安装盒 | / | AAA-10100081-10 | AAA-MAT-160 | 10100081 | 10100081 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-160-B版 灯带安装盒 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100081-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 73±0.10 | 59±0.10
58 | 149 | 10100080 | 电机转接板 | / | AAA-10100080-10 | AAA-MAT-161 | 10100080 | 10100080 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-161-B版 电机转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100080-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 7.5±0.03
56 | 150 | 10100077 | 遮挡布预压上板 | / | AAA-10100077-10 | AAA-MAT-162 | 10100077 | 10100077 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-162-B版 遮挡布预压上板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100077-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 265±0.10 | 151.5±0.10
55 | 151 | 10100076 | 钢带前压板 | / | AAA-10100076-10 | AAA-MAT-163 | 10100076 | 10100076 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-163-B版 钢带前压板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100076-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 186±0.10 | 8±0.10
54 | 152 | 10100075 | 锥齿轮14齿1模数电机侧 | / | AAA-10100075-10 | AAA-MAT-164 | 10100075 | 10100075 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-164-B版 锥齿轮14齿1模数电机侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100075-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 1, [0, +0.02] | 直径3, [0, +0.02]
53 | 153 | 10100074 | 锥齿轮28齿1模数输出侧 | / | AAA-10100074-10 | AAA-MAT-165 | 10100074 | 10100074 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-165-B版 锥齿轮28齿1模数输出侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100074-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径2, [0, +0.02] | 直径6, [+0.01, +0.03] | 8±0.05
52 | 154 | 10100073 | 长鞘对接轴 | / | AAA-10100073-10 | AAA-MAT-166 | 10100073 | 10100073 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-166-B版 长鞘对接轴 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100073-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径6, [0, -0.02] | 直径2, [0, +0.02]贯穿 | 13.2±0.02
50 | 155 | 10100071 | 前把手 | / | AAA-10100071-10 | AAA-MAT-167 | 10100071 | 10100071 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-167-B版 前把手 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100071-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 17±0.05
104 | 156 | 10100134 | 中导管丝杆支撑侧轴承座 | / | AAA-10100134-10 | AAA-MAT-169 | 10100134 | 10100134 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-169-B版 中导管丝杆支撑侧轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100134-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 16±0.02 | 直径13, [+0.01, +0.03]贯穿 | 直径10, [+0.01, +0.03] | 7±0.05
105 | 157 | 10100135 | 3GT带宽6mm齿数22齿电机侧 | / | AAA-10100135-10 | AAA-MAT-170 | 10100135 | 10100135 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-170-B版 3GT带宽6mm齿数22齿电机侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100135-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6, [0, +0.03] | 直径2.2±0.05贯穿
49 | 158 | 10100069 | 导引导管导管螺母座 | / | AAA-10100069-10 | AAA-MAT-171 | 10100069 | 10100069 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-171-B版 导引导管导管螺母座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100069-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径15, [0, +0.2]贯穿 | 5±0.03
83 | 159 | 10100110 | 传感器固线座 | / | AAA-10100110-10 | AAA-MAT-172 | 10100110 | 10100110 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-172-B版 传感器固线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100110-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 12±0.10
79 | 160 | 10100106 | 2GT_40齿_中间侧 | / | AAA-10100106-10 | AAA-MAT-173 | 10100106 | 10100106 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-173-B版 2GT_40齿_中间侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100106-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径1, [0, -0.02]贯穿 | 直径1, [0, -0.02]贯穿 | 直径10, [+0.01, +0.03]
57 | 161 | 10100079 | 移动式托盘 | / | AAA-10100079-10 | AAA-MAT-174 | 10100079 | 10100079 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-174-B版 移动式托盘 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100079-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 89, [-0.10, -0.20] | 270, [-0.10, -0.20] | 26, [+0.10, +0.20] | 直径10, [+0.01, +0.03]贯穿 | 105.5±0.05 | 17.5±0.05 | 111.6, [0, -0.02] | 直径19, [+0.01, +0.04] | 直径19, [+0.01, +0.04] | 60±0.03 | 8±0.05
65 | 162 | 10100088 | 拖链走线槽 | / | AAA-10100088-10 | AAA-MAT-175 | 10100088 | 10100088 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-175-B版 拖链走线槽 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100088-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 6±0.10 | 135.5±0.10 | 143.5±0.10
94 | 163 | 10100124 | 手动释放杆导向座 | / | AAA-10100124-10 | AAA-MAT-176 | 10100124 | 10100124 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-176-B版 手动释放杆导向座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100124-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径12, [0, +0.02] | 11±0.02 | 21±0.10
106 | 164 | 10100136 | 3GT带宽6mm齿数22齿丝杆侧 | / | AAA-10100136-10 | AAA-MAT-177 | 10100136 | 10100136 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-177-B版 3GT带宽6mm齿数22齿丝杆侧 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100136-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4, [0, +0.03] | 直径2.2±0.05贯穿
194 | 165 | 10100299 | 中导管导向鞘固定端 | / | AAA-10100299-10 | AAA-MAT-178 | 10100299 | 10100299 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-178-B版 中导管导向鞘固定端 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100299-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 23.8±0.10 | 8±0.10
193 | 166 | 10100298 | 长鞘导向鞘固定端 | / | AAA-10100298-10 | AAA-MAT-179 | 10100298 | 10100298 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-179-B版 长鞘导向鞘固定端 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100298-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 23.8±0.10 | 8±0.10
89 | 167 | 10100119 | 走线隔离块 | / | AAA-10100119-10 | AAA-MAT-185 | 10100119 | 10100119 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-185-B版 走线隔离块 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100119-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 40±0.10 | 28±0.10
98 | 168 | 10100128 | 对接花键套 | / | AAA-10100128-10 | AAA-MAT-186 | 10100128 | 10100128 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-186-A版 对接花键套 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100128-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | [19 empty] | A | 3, [0, -0.03] | 2.9, [0, +0.1] | 直径10.6, [0, +0.1] | 直径6, [0, -0.03] | 直径14.8, [0, +0.1]
99 | 169 | 10100129 | 主行程丝杆轴承座 | / | AAA-10100129-10 | AAA-MAT-187 | 10100129 | 10100129 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-187-B版 主行程丝杆轴承座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100129-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径10, [+0.10, +0.05] | 直径15, [+0.01, +0.03] | 13±0.03 | 11±0.02
86 | 170 | 10100115 | 上部遮挡件 | / | AAA-10100115-10 | AAA-MAT-188 | 10100115 | 10100115 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-188-B版 上部遮挡件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100115-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 2±0.05 | 7±0.05
67 | 171 | 10100091 | 底部支撑座 | / | AAA-10100091-10 | AAA-MAT-189 | 10100091 | 10100091 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-189-B版 底部支撑座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100091-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 100.5, [+0.10, +0.05] | 直径36, [+0.01, +0.07]贯穿 | 30±0.03
92 | 172 | 10100122 | 操作底座 | / | AAA-10100122-10 | AAA-MAT-190 | 10100122 | 10100122 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-190-B版 操作底座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100122-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 11±0.03 | 11±0.03 | 259±0.05 | 164±0.05
51 | 173 | 10100072 | 镜向前把手 | / | AAA-10100072-10 | AAA-MAT-191 | 10100072 | 10100072 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 建立新文件。 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-191-A版 镜向前把手 质量标准.docx | A | 2022-11-24 |  | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 此零件为前把手的镜向零件 参考AAA-10100071-10图纸，检验图纸中椭圆圈出的尺寸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | [25 empty] | A | 17±0.05
12 | 174 | 10100013 | 滑动丝杆6x6 | / | AAA-10100013-10 | AAA-MAT-192 | 10100013 | 10100013 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-192-B版 滑动丝杆6x6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100013-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4, [-0.01, -0.03] | 直径4, [-0.01, -0.03] | 1.5, [-0.02, -0.04]
13 | 175 | 10100014 | 滑动丝杆10x12 | / | AAA-10100014-10 | AAA-MAT-193 | 10100014 | 10100014 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-193-B版 滑动丝杆10x12 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100014-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径6, [-0.01, -0.03] | 直径6, [-0.01, -0.03] | 24±0.05 | 27±0.05 | 直径4, [-0.01, -0.03] | 直径2, [+0.02, +0.05]贯穿
11 | 176 | 10100012 | 螺母6x6 | / | AAA-10100012-10 | AAA-MAT-194 | 10100012 | 10100012 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-194-B版 螺母6x6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100012-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径10, [0, -0.04]
10 | 177 | 10100010 | 螺母10x12 | / | AAA-10100010-10 | AAA-MAT-195 | 10100010 | 10100010 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-195-B版 螺母10x12 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100010-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径14, [0, -0.04]
28 | 178 | 10100035 | 16x16x1橡胶垫圈 | / | AAA-10100035-10 | AAA-MAT-196 | 10100035 | 10100035 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-196-B版 16x16x1橡胶垫圈 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100035-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 16±1 | 16±1
27 | 179 | 10100034 | 硅胶补充垫 | / | AAA-10100034-10 | AAA-MAT-197 | 10100034 | 10100034 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-197-B版 硅胶补充垫 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 白色硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100034-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6±0.1
271 | 180 | 10200045 | RGB灯带板 | AAA-10200045-V1.1 | AAA-10200045-02 | AAA-MAT-198 | 10200045 | 10200045 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-198-B版 RGB灯带板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改功能测试项的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。在单证资料里新增出厂检验表。 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 照明指示作用 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-002》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：RGB灯带板 规格型号：AAA-10200045-V1.1 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
272 | 181 | 10200046 | 单色灯带板 | AAA-10200046-V1.0 | AAA-10200046-02 | AAA-MAT-199 | 10200046 | 10200046 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-199-B版 单色灯带板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。在单证资料里新增出厂检验表。 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 照明指示作用 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-003》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：单色灯带板 规格型号：AAA-10200046-V1.0 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
277 | 182 | 10200055 | 霍尔传感器板 | 3SJ01-3804-V1.0 | AAA-10200055-02 | AAA-MAT-200 | 10200055 | 10200055 | C | C | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | B | C | AAA | 电子 | AAA-MAT-200-B版 霍尔传感器板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。在单证资料里新增出厂检验表。 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 霍尔效应 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-004》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：霍尔传感器板 规格型号：3SJ01-3804-V1.0 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
261 | 183 | 10200034 | 电源与安全控制板 |  | / | AAA-MAT-201 | 10200034 | 10200034 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-201-B版 电源与安全控制板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 新增UPS功能和三色报警灯功能测试, 修改功能测试的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。修改产品描述里的规格型号。在单证资料里新增出厂检验表。 | 在1.质量标准的第2项功能里新增“UPS功能和三色报警灯功能测试”接受标准，修改第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改了第3项产品描述里的规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电源供电功能 IO输入输出功能 串口通信功能 UPS功能和三色报警灯功能测试 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-005》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：电源与安全控制板 规格型号：3SJ01-3803-V1.1 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
280 | 184 | 10200059 | 床旁驱动转接板 | 3S3P1SV10-3805-V1.0 | AAA-10200059-02 | AAA-MAT-202 | 10200059 | 10200059 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 电子 | AAA-MAT-202-B版 床旁驱动转接板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 王垒 | 将“床旁驱动板”修改为“床旁驱动转接板”。在功能测试里新增“IO口输入输出功能”，修改功能测试项的严重度为A，修改检测器具和设备和检测方法。修改产品描述里的名称及规格型号。在单证资料里新增出厂检验表。修改附录图片。 | 将“床旁驱动板质量标准”修改为“床旁驱动转接板质量标准”。在1.质量标准的第2项功能里新增“IO口输入输出功能”接受标准，修改功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改了第3项产品描述里的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。修改8.备注里的图片。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 功能测试 | 电机驱动功能 节点电压 IO口输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-006》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：床旁驱动转接板 规格型号：3S3P1SV10-3805-V1.1 | 目视 | 目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
281 | 185 | 10200060 | 串口显示器 | DMG64480K035_03WTC | / | AAA-MAT-203 | 10200060 | 10200060 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-203-B版 串口显示器 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料检验项目 新增功能测试检验项目 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查串口显示器外观和标签。 | C | 全检 | 产品描述 | 规格型号： DMG64480K035_03WTC 名称：串口显示器 | 目视 | 目视检查串口显示器产品标签。 | C | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 串口显示器正常工作 | 24V电源 | 使用电源接入正负极，显示器进入主界面正常工作 | B | 全检
279 | 186 | 10200058 | 关节编码器 | E6A2-CWZ3E | / | AAA-MAT-204 | 10200058 | 10200058 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-204-B版 关节编码器 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料检验项目 | 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查编码器外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：E6A2-CWZ3E 名称：关节编码器 | 目视 | 目视检查编码器产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检
278 | 187 | 10200057 | 金属按键 | PBM-16M11-RS-N-NN-B8S | / | AAA-MAT-205 | 10200057 | 10200057 | B | B | 2022-03-10 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-205-B版 金属按键.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料检验项目 新增功能测试检验项目 | 新增单证资料 新增功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查金属按键外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：PBM-16M11-RS-N-NN-B8S 名称：金属按键 | 目视 | 目视检查金属按键产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 CE认证 CQC认证 ROHS2.0认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 按钮正常工作 | 万用表 | 使用万用表打到蜂鸣档然，后用表笔分别接两个引脚，按下按钮，万用表响即可 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
268 | 188 | 10200042 | 电磁抱闸-014 | BXR-020-10LE-014 | / | AAA-MAT-208 | 10200042 | 10200042 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-208-B版 电磁抱闸-014.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料检验项目 新增功能测试检验项目 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BXR-020-10LE-014 名称：电磁抱闸-014 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 首检
269 | 189 | 10200043 | 电磁抱闸-320 | BXR050-10LE-320 | / | AAA-MAT-209 | 10200043 | 10200043 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-209-B版 电磁抱闸-320.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料检验项目 新增功能测试检验项目 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BXR050-10LE-320 名称：电磁抱闸-320 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 首检
282 | 190 | 10200062 | 电磁抱闸-132 | BXR040-10LE-132 | / | AAA-MAT-210 | 10200062 | 10200062 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-210-B版 电磁抱闸-132.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增单证资料检验项目 新增功能测试检验项目 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BXR040-10LE-132 名称：电磁抱闸-132 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 首检
283 | 191 | 10200063 | 限位开关 | 见附表 | / | AAA-MAT-211 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-211-B版 限位开关.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除单证资料检验项目 附表中新增一个物料（限位开关-带滚轮） 新增功能测试检验项目 | 删除检验流程单证资料 第8项附表中新增一个物料（限位开关-带滚轮） 新增检验流程第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查限位开关外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查限位开关产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 功能正常 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，用万用表测NO和C，按下铁片，蜂鸣器响 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
270 | 192 | 10200044 | 抱闸控制器 | BEM-24ESN7-120N | / | AAA-MAT-212 | 10200044 | 10200044 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-212-B版 控制抱闸器.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除单证资料检验项目 | 删除单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查控制抱闸器外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：BEM-24ESN7-120N 名称：控制抱闸器 | 目视 | 目视检查控制抱闸器产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
267 | 193 | 10200041 | 电动推杆 | JC35N6-600N-200 | / | AAA-MAT-213 | 10200041 | 10200041 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-213-B版 电动推杆.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增功能测试检验项目 | 新增检验第5项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰，线路断裂。 | 目视 | 目视检查电动推杆外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：JC35N6-600N-200 名称：电动推杆 | 目视 | 目视检查电动推杆产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 电动推杆功能正常 | 测试工装 | 见AAA-STM-006 床旁驱动板产品功能测试标准化测试方法-B版 | B | 全检
289 | 194 | 10200076 | 床旁系统线束1 | 见附表 | / | AAA-MAT-214 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-214-B版 床旁系统线束.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除附图 新增功能测试检验项目 新增单证资料检验项目 | 删除备注中附图 新增检验功能测试 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 3C认证 UL认证 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
246 | 195 | 10200012 | 断路器 | 见附表 | / | AAA-MAT-215 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-215-B版 交直流继电器 质量标准.docx | B | 2022-11-21 | 刘海龙 | 增加UE单证资料 增加产品功能测试方法 修改名称为交直流继电器 | 增加UE单证资料 增加生产场地和环境要求无尘车间环境温度 25°CRH温度40±10% 增加产品功能测试方法 修改文件名称为;交直流继电器质量标准 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 外包装箱应规范.整洁.并具有产品标识.应无破损.污物等不良现象 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | UE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 继电器功能正常.能够正常吸合。 | 目视+万用表+直流电源 | 根据继电器类别，用对应可调电源对继电器线圈引脚从0V加电压.看继电器是否吸合状态.当关闭直流电源看继电器是否处于释放状态。继电器NO代表常闭 NC代表常开状态.用手按压继电器用万用表蜂鸣挡位接触任意一组引脚看继电器是否导通状态.松开后是否截止状态 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
314 | 196 | 10200101 | 操作台及床旁系统连接线束1 | 见附表 | / | AAA-MAT-216 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-216-B版 操作台及床旁系统连接线束.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除附图 新增检验功能测试 新增单证资料 | 删除备注中如附图 新增检验功能测试 新增单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 UL认证 ROHS声明 REACH声明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
356 | 197 | 10200144 | 线缆接口防尘罩1 | 见附表 | / | AAA-MAT-217 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-217-A版 线缆接口防尘罩 质量标准.docx | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：线缆接口防尘罩 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
359 | 198 | 10200148 | 磁环1 | 见附表 | / | AAA-MAT-218 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-218-B版 磁环.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 修改中磁环2型号（原型号：ET-1635623、现型号：74271622S） 删除检验流程单证资料 | 修改第8项表格中磁环2型号（原型号：ET-1635623、现型号：74271622S） 删除检验流程第4项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：磁环 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
240 | 199 | 10200006 | USB多功能模块 | USB-4711A | / | AAA-MAT-242 | 10200006 | 10200006 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-242-B版 USB多功能模块 质量标准.docx | B | 2022-11-29 | 刘海龙 | 修改单证资料为CE认证。删除尺寸检验项目 | 修改单证资料为CE认证.删除尺寸测量 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查多功能模块外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：USB-4711A 品牌：研华多功能采集卡 | 目视 | 目视检查多功能模块产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检
286 | 200 | 10200070 | 触摸屏USB 线缆 | 见附表 | / | AAA-MAT-243 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-243-A版 电源线 质量标准.docx | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目视 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 产品电源线需百分百测量导通 | 目视 | 用万用表蜂鸣档测量是否导通。 | A | 全检 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次
258 | 201 | 10200030 | 钢制导轨 | 210-112-35*7.5mm | / | AAA-MAT-244 | 10200030 | 10200030 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-244-B版 钢制导轨 质量标准.docx | B | 2022-11-16 | 刘海龙 | 增加合格证明 | 增加合格证.生产场地 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 品牌；万可 型号；210-112 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次
239 | 202 | 10200005 | 急停按钮 | A165E-S-02 | / | AAA-MAT-245 | 10200005 | 10200005 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-245-B版 急停按钮 质量标准.docx | B | 2022-11-22 | 刘海龙 | 增加产品功能测试方法 增加单证资料: CE认证 修改急停按钮规格型号为: A165E-S-02 | 增加产品功能测试方法 增加单证资料;CE认证 修改急停按钮规格型号为;A165E-S-02 增加生产场地和环境要求. 洁净车间.环境温度 25°CRH温度 40±10% | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查急停按钮外观和标签是否有破损 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号；A165E-S-02 品牌：OMRON | 目视 | 目视检查包装袋上急停按钮产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 测试按钮无功能异常，能正常通断。 | 目视+万用表 | 用万用表蜂鸣档.L+NC端与L-NC端测试是否蜂鸣导通.将急停按钮按下万用表蜂鸣档是否截止.两组测试均正常通断 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
242 | 203 | 10200008 | 开关电源 | CUS600M-24 | / | AAA-MAT-246 | 10200008 | 10200008 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-246-B版 开关电源质量标准.docx 质量标准.docx | B | 2022-09-18 | 刘海龙 | 增加单证资料、功能测试方法和修改产品规格型号 | 增加单证资料、功能测试方法和修改产品规格型号 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号；CUS600M-24 品牌：TDK-lambda | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | TUV, CE, UL, COC认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检 | 功能测试 | 用万用表测试开关电源output输出是否有24V。 | 万用表 | 用万用表直流电压挡位测量是否有24V电压 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
256 | 204 | 10200025 | 终端挡块 | 见附表 | / | AAA-MAT-247 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-247-C版 四线接线端子.docx 质量标准.docx | C | 2022-12-01 | 段美琼 | 附表中新增一个终端挡块 | 附表中新增一个终端挡块 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 用万用表蜂鸣档确认接线端子与跨接器是否导通。 | 万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位，测量不同引脚确认是否蜂鸣导通。 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
244 | 205 | 10200010 | 滤波器 | FN2090B-10-06 | / | AAA-MAT-248 | 10200010 | 10200010 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-248-B版 滤波器 质量标准.docx | B | 2022-09-29 | 刘海龙 | 增加CE认证，出厂检验报告，修改产品规格型号 | 增加CE认证，出厂检验报告，修改产品规格型号 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：FN2090B-10-06 品牌：SCHAFFNER 夏弗纳 | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明和CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检
285 | 206 | 10200065 | 直插电阻3.3K | R-3.3K-1/10W-0603-1% | / | AAA-MAT-249 | 10200065 | 10200065 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-249-B版 直插电阻 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 刘海龙 | 增加产品功能测试方法 修改产品规格型号为：R-3.3K-1/8W-1% 修改名称：直插电阻3.3K | 增加生产场地和环境要求. 洁净车间.环境温度 25°CRH温度 40±10% 增加产品功能测试方法 修改产品规格型号为；R-3.3K-1/8W-1% 修改文件名称；直插电阻3.3K质量标准 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：R-3.3K-1/8W-1% | 目视 | 万用表欧姆档测量阻值是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电阻阻值是否正确.有无偏差阻值异常等.允许偏差值在1%之内 | 万用表 | 用万用表欧姆档红黑表笔测试电阻两端，确认阻值是否正确在3.3K | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
319 | 207 | 10200106 | 操作机台线束1 | 见附表 | / | AAA-MAT-250 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改图纸 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-250-B版 操作台线束 质量标准.docx | B | 2022-10-19 | 刘海龙 | 图纸修改 | 更改图纸 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目视 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 产品线束需百分百测量导通 | 目视 | 用万用表蜂鸣档测量是否导通。 | A | 全检 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | B | 每批检验一次 | 尺寸 | 根据技术图纸，外观颜色长度.物料号.需与表格内容一致。 | 卡尺/直尺 | 根据技术图纸.量测是否正确 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
237 | 208 | 10200003 | 灰色霍尔摇杆 | 见附表 | / | AAA-MAT-251 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-251-B版 霍尔摇杆 质量标准.docx | B | 2022-11-29 | 刘海龙 | 增加外观检测橡胶套无破损.修改单证资料为CE认证.增加附表摇杆名称物料编码信息 | 增加外观检测橡胶套无破损.修改单证资料为CE认证.增加备注摇杆名称物料编码信息 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰.无油污破损等 橡胶防尘套无破损 | 目视 | 目视检查霍尔摇杆外观是否正常 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 名称：霍尔摇杆 规格型号；SMC35B2G-50-5 | 目视 | 目视检查霍尔摇杆产品外包装标签型号是否正确。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检
362 | 209 | 10200155 | 三色报警灯 | 19mm指示灯四线共阳（红、黄、绿）DC24V | / | AAA-MAT-252 | 10200155 | 10200155 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-252-A版 三色报警灯 质量标准.docx | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损外观 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 名称：三色报警灯 规格型号：直径16三色金属防水指示灯 | 目视 | 目视产品型号是否正确 | A | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
195 | 210 | 10100304 | 关节硅胶环1 | / | AAA-10100304-10 | AAA-MAT-253 | 10100304 | 10100304 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-253-B版 关节硅胶环1 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100304-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 7±0.2
196 | 211 | 10100305 | 关节硅胶环2 | / | AAA-10100305-10 | AAA-MAT-254 | 10100305 | 10100305 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-254-B版 关节硅胶环2 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100305-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 7±0.2
398 | 212 | 10700012 | 铜螺柱M2*3 | M2*3 | / | AAA-MAT-260 | 10700012 | 10700012 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-260-B版 铜螺柱M2x3 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
399 | 213 | 10700013 | 铜螺柱M2*5 | M2*5 | / | AAA-MAT-261 | 10700013 | 10700013 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-261-B版 铜螺柱M2x5 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
400 | 214 | 10700014 | 等电位柱M5 | M5 | / | AAA-MAT-262 | 10700014 | 10700014 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-262-B版 等电位柱M5 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
38 | 215 | 10100057 | 导轨SNCC-H10-2-L570-E15.0 | / | AAA-10100057-10 | AAA-MAT-263 | 10100057 | 10100057 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-263-B版 SNCC-H10-2-L570-E15.0 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100057-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 570±0.8
40 | 216 | 10100059 | 轴套BSFK-D10-L15 | / | AAA-10100059-10 | AAA-MAT-265 | 10100059 | 10100059 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-265-B版 BSFK-D10-L15 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 碳钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100059-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 15±0.2 | 直径12±0.2
17 | 217 | 10100019 | 螺纹轴承NTSBG16-5 | / | AAA-10100019-10 | AAA-MAT-267 | 10100019 | 10100019 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-267-B版 NTSBG16-5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100019-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 11±0.2
14 | 218 | 10100015 | 轴SSFMRRA4-183-B2-S2 | / | AAA-10100015-10 | AAA-MAT-268 | 10100015 | 10100015 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-268-B版 SSFMRRA4-183-B2-S2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100015-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
15 | 219 | 10100016 | 轴SSFMRRA4-176-B2-S2 | / | AAA-10100016-10 | AAA-MAT-269 | 10100016 | 10100016 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-269-B版 SSFMRRA4-176-B2-S2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100016-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
16 | 220 | 10100018 | 垫片PCIMRS4-5-0.3 | / | AAA-10100018-10 | AAA-MAT-270 | 10100018 | 10100018 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-270-B版 PCIMRS4-5-0.3 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100018-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
18 | 221 | 10100021 | 齿轮GEABS0.5-50-2-B-4-KC120 | / | AAA-10100021-10 | AAA-MAT-272 | 10100021 | 10100021 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-272-B版 GEABS0.5-50-2-B-4-KC120 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100021-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径10±0.1
19 | 222 | 10100023 | 同步带GBN2782GT-40 | / | AAA-10100023-10 | AAA-MAT-273 | 10100023 | 10100023 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-273-B版 GBN2782GT-40 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100023-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.1
20 | 223 | 10100025 | 拖链C-MHF10-15-28-24 | / | AAA-10100025-10 | AAA-MAT-274 | 10100025 | 10100025 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-274-B版 C-MHF10-15-28-24 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 进口尼龙及玻璃纤维 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100025-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径14±0.2
21 | 224 | 10100026 | 螺钉BCBFS3-5 | / | AAA-10100026-10 | AAA-MAT-275 | 10100026 | 10100026 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-275-B版 BCBFS3-5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100026-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径5±0.05
22 | 225 | 10100027 | M3x40+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100027-10 | AAA-MAT-276 | 10100027 | 10100027 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-276-B版 M3x40+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100027-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 40±0.3
23 | 226 | 10100028 | M3x70+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100028-10 | AAA-MAT-277 | 10100028 | 10100028 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-277-B版 M3x70+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100028-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 70±0.3
24 | 227 | 10100029 | M3x25+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100029-10 | AAA-MAT-278 | 10100029 | 10100029 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-278-B版 M3x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100029-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 25±0.2
25 | 228 | 10100030 | M2x5+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100030-10 | AAA-MAT-279 | 10100030 | 10100030 | B | B | 2022-03-11 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-279-B版 M2x5+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100030-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 5±0.1
26 | 229 | 10100032 | M2x30+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100032-10 | AAA-MAT-281 | 10100032 | 10100032 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-281-B版 M2x30+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100032-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 28±0.2
29 | 230 | 10100038 | 卡簧DQA-6 | / | AAA-10100038-10 | AAA-MAT-285 | 10100038 | 10100038 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-285-B版 DQA-6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100038-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径5.6±0.05
30 | 231 | 10100040 | 轴承BCFS-A10-D19 | / | / | AAA-MAT-286 | 10100040 | 10100040 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-286-A版 BCFS-A10-D19 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | [25 empty] | B
31 | 232 | 10100041 | 轴承BCAS-A4-D9-B4 | / | AAA-10100041-10 | AAA-MAT-287 | 10100041 | 10100041 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-287-B版 BCAS-A4-D9-B4 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100041-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
32 | 233 | 10100042 | 轴承BCAS-A4-D7-B2.5 | / | AAA-10100042-10 | AAA-MAT-288 | 10100042 | 10100042 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-288-B版 BCAS-A4-D7-B2.5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100042-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
35 | 234 | 10100050 | 垫环WSSS6-4-2 | / | AAA-10100050-10 | AAA-MAT-291 | 10100050 | 10100050 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-291-B版 WSSS6-4-2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100050-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
36 | 235 | 10100052 | 同步带GBN1203GT-60 | / | AAA-10100052-10 | AAA-MAT-293 | 10100052 | 10100052 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-293-B版 GBN1203GT-60 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 聚氨酯皮带 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100052-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 6±0.1
37 | 236 | 10100053 | 角接触轴承对706CTYNDBLP5 | / | AAA-10100053-10 | AAA-MAT-294 | 10100053 | 10100053 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-294-B版 706CTYNDBLP5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100053-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6±0.05 | 直径17±0.1
39 | 237 | 10100058 | 联轴器CPFCB-D12-A4-B5 | / | AAA-10100058-10 | AAA-MAT-295 | 10100058 | 10100058 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-295-B版 CPFCB-D12-A4-B5 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100058-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05 | 直径5±0.05
41 | 238 | 10100060 | 方形锁紧螺母BNTA-M6 | / | AAA-10100060-10 | AAA-MAT-296 | 10100060 | 10100060 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-296-B版 BNTA-M6 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100060-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B
42 | 239 | 10100061 | 轴承BCFS-A6-D10 | / | AAA-10100061-10 | AAA-MAT-297 | 10100061 | 10100061 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-297-B版 BCFS-A6-D10 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100061-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6±0.05
43 | 240 | 10100062 | 轴承BCFS-A4-D7 | / | AAA-10100062-10 | AAA-MAT-298 | 10100062 | 10100062 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-298-B版 BCFS-A4-D7 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100062-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
44 | 241 | 10100063 | 轴承BCAS-A6-D10-B3 | / | AAA-10100063-10 | AAA-MAT-299 | 10100063 | 10100063 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-299-B版 BCAS-A6-D10-B3 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100063-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6±0.05
45 | 242 | 10100064 | 轴承BCAS-A4-D10-B4 | / | AAA-10100064-10 | AAA-MAT-300 | 10100064 | 10100064 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-300-B版 BCAS-A4-D10-B4 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100064-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
46 | 243 | 10100065 | 8x9.7x1塑料垫片 | / | AAA-10100065-10 | AAA-MAT-301 | 10100065 | 10100065 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-301-B版 8x9.7x1塑料垫片 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100065-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径8±0.10
47 | 244 | 10100066 | 4x6x1塑料垫片 | / | AAA-10100066-10 | AAA-MAT-302 | 10100066 | 10100066 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-302-B版 4x6x1塑料垫片 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100066-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径4±0.05
48 | 245 | 10100067 | 6x8x1塑料垫片 | / | AAA-10100067-10 | AAA-MAT-303 | 10100067 | 10100067 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-303-B版 6x8x1塑料垫片 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100067-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径6±0.05
34 | 246 | 10100045 | O型圈内径7x1 .5 | / | / | AAA-MAT-304 | 10100045 | 10100045 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-304-A版 O型圈内径7x1.5 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外径7±0.5mm，线径±0.2mm | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | [25 empty] | B | 直径7±0.5 | 直径1.5±0.2
363 | 247 | 10200157 | 直流风机 | 见附表 | / | AAA-MAT-306 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-306-B版 直流风机.docx 质量标准.docx | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 增加物料风扇防尘网 增加功能测试 | 增加风扇防尘网 增加功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂! | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：见附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 检测风扇是否能工作 | 24V直流电源 | 风扇正负极接到24V电源上面 | A | 全检
33 | 248 | 10100044 | 方形磁铁100x10x3 | / | AAA-10100044-10 | AAA-MAT-308 | 10100044 | 10100044 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-308-B版 方形磁铁100x10x3 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 永磁铁 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100044-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 3, [0, -0.10]
200 | 249 | 10100340 | 手动隔离器 | / | AAA-10100340-10 | AAA-MAT-309 | 10100340 | 10100340 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-309-B版 手动隔离器 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100340-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径9.8±0.10 | 直径9.8±0.10
201 | 250 | 10100341 | 插轴联轴用 | / | AAA-10100341-10 | AAA-MAT-310 | 10100341 | 10100341 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-310-B版 插轴联轴用 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100341-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径15.2±0.10 | 直径11±0.10 | 直径10±0.10 | 3±0.10 | 3±0.10 | 3±0.10 | 3±0.10 | 3±0.10 | 3±0.10
202 | 251 | 10100342 | 遮挡板1 | / | AAA-10100342-10 | AAA-MAT-311 | 10100342 | 10100342 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-311-B版 遮挡板1 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100342-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 39±0.20 | 568±0.50
203 | 252 | 10100343 | 长鞘接近开关安装件 | / | AAA-10100343-10 | AAA-MAT-312 | 10100343 | 10100343 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-312-B版 长鞘接近开关安装件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100343-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 7±0.10
204 | 253 | 10100344 | 销钉防脱环 | / | AAA-10100344-10 | AAA-MAT-313 | 10100344 | 10100344 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-313-B版 销钉防脱环 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100344-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径6.2±0.10 | 直径9.5±0.10
205 | 254 | 10100345 | 透明灯带板 | / | AAA-10100345-10 | AAA-MAT-314 | 10100345 | 10100345 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-314-B版 透明灯带板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100345-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 60±0.10 | 60±0.10
206 | 255 | 10100346 | 导管接近开关安装件 | / | AAA-10100346-10 | AAA-MAT-315 | 10100346 | 10100346 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-315-B版 导管接近开关安装件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为每批检验一次，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为每批检验一次，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100346-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 11±0.50 | 5±0.10
207 | 256 | 10100347 | 导丝接近开关安装件 | / | AAA-10100347-10 | AAA-MAT-316 | 10100347 | 10100347 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-316-B版 导丝接近开关安装件 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100347-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 11±0.50 | 5±0.10
208 | 257 | 10100348 | 遮挡板2 | / | AAA-10100348-10 | AAA-MAT-317 | 10100348 | 10100348 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-317-B版 遮挡板2 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100348-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 72±0.20 | 568±0.50 | 2, [-0.2, -0.3]
209 | 258 | 10100349 | 背壳安装板 | / | AAA-10100349-10 | AAA-MAT-318 | 10100349 | 10100349 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-318-B版 背壳安装板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100349-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 95±0.10 | 20±0.10 | 276±0.20
210 | 259 | 10100350 | 按钮帽 | / | AAA-10100350-10 | AAA-MAT-319 | 10100350 | 10100350 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-319-B版 按钮帽 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100350-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 30.9±0.10
211 | 260 | 10100351 | 尾部固线座 | / | AAA-10100351-10 | AAA-MAT-320 | 10100351 | 10100351 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-320-B版 尾部固线座 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100351-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 直径19.8±0.10
212 | 261 | 10100352 | 侧面板 | / | AAA-10100352-10 | AAA-MAT-321 | 10100352 | 10100352 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-321-B版 侧面板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100352-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 108±0.10
213 | 262 | 10100353 | 中导管反向盖板 | / | AAA-10100353-10 | AAA-MAT-322 | 10100353 | 10100353 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-322-B版 中导管反向盖板 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100353-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 172, [-0.3, -0.8] | 273, [-0.3, -0.8]
214 | 263 | 10100354 | 底部遮挡钣金 | / | AAA-10100354-10 | AAA-MAT-323 | 10100354 | 10100354 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-323-B版 底部遮挡钣金 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | 马氏体不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100354-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 615, [0, +0.5]
215 | 264 | 10100355 | 弹簧SUW-D13-L25 | / | AAA-10100355-10 | AAA-MAT-324 | 10100355 | 10100355 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-324-B版 弹簧SUW-D13-L25 质量标准.docx | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100355-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | B | 13±0.20
467 | 265 | 11000001 | 406胶水 | / | / | AAA-MAT-325 | 11000001 | 11000001 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-325-B版 406胶水 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料于尺寸检查项，外观抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料于尺寸检查项，外观抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 封口完好；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
462 | 266 | 10800001 | 床旁操作系统包装 | / | / | AAA-MAT-326 | 10800001 | 10800001 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 修改了抽样方案和部分检验内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-326-B版 床旁操作系统包装箱 质量标准.docx | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为一般检验水平：II AQL=2.5。 | 外观 | 无磕碰损坏；表面无划痕、擦伤等缺陷；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸1140*780*650mm | 卷尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [32 empty] | 1140±6 | 780±4 | 650±4
427 | 267 | 10700075 | 销轴 | 8*35-GB/T883 | / | AAA-MAT-327 | 10700075 | 10700075 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-327-A版 销轴8x35 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | / | 35±0.15 | 8±0.10
443 | 268 | 10700100 | 开口销 | D3.2-L26 | / | AAA-MAT-328 | 10700100 | 10700100 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-328-A版 开口销 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | / | 3±0.05 | 14±0.1
444 | 269 | 10700101 | 普通平键 | 3*16-GB/T1097 | / | AAA-MAT-329 | 10700101 | 10700101 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-329-A版 普通平键 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | / | 3±0.05 | 16±0.1
442 | 270 | 10700099 | 标准型弹簧垫圈 | 4-GB/T94 | / | AAA-MAT-330 | 10700099 | 10700099 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-330-A版 弹簧垫片M4 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | /
198 | 271 | 10100308 | 台面标签 | / | AAA-10100308-10 | AAA-MAT-331 | 10100308 | 10100308 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-331-B版 操作台台面标签 质量标准.docx | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 修改公司名称的错误，改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 外观 | 酒精擦拭后，字迹清晰无脱落 | 目视 | 取一整张标签使用75%医用酒精擦拭，静置2min，观察字迹是否有脱落，模糊产生 | B | 全检 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100308-10中椭圆圈出的内容 | 卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 每批检验两件 | [32 empty] | 15±1 | 25±1 | 30±1 | 20±1 | 30±1 | 20±1 | 30±1 | 20±1 | 直径25±1 | 直径18.5±1 | 直径25±1 | 直径18.5±1 | 44±1 | 8±1 | 44±1 | 8±1
199 | 272 | 10100309 | 手柄标签 | / | AAA-10100309-10 | AAA-MAT-332 | 10100309 | 10100309 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-332-B版 操作台手柄标签 质量标准.docx | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 修改公司名称的错误，改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 外观 | 酒精擦拭后，字迹清晰无脱落 | 目视 | 取一整张标签使用75%医用酒精擦拭，静置2min，观察字迹是否有脱落，模糊产生 | B | 全检 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100309-10中椭圆圈出的内容 | 卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 每批检验两件 | [32 empty] | 直径39±1 | 直径39±1 | 直径39±1 | 29±1 | 29±1 | 65±1 | 43±1 | 107±1 | 300±1 | 110±1
463 | 273 | 10800009 | 操作台包装箱 | / | AAA-10800009-10 | AAA-MAT-333 | 10800009 | 10800009 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-333-B版 操作台包装箱 质量标准.docx | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 修改公司名称的错误，改为“上海神玑医疗科技有限公司” 简化检测方法 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” 简化检测方法 | 零件数量 | 参考图纸AAA-10800009-10，核对零件数量 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10800009-10中椭圆圈出的内容 | 卷尺 | 手工测量 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
197 | 274 | 10100307 | 系统标签1 | / | AAA-10100307-10 | AAA-MAT-334 | 10100307 | 10100307 | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-334-B版 冠脉血管介入手术辅助操作系统标签1 质量标准.docx | B | 2022-11-14 | 熊科 | 去除单证资料中的出厂检验报告 抽样方案改为首检 | 去除单证资料中的《出厂检验报告》部分 抽样方案改为首检 | 材料 | 标签纸 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100307-10中椭圆圈出的内容 | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A
464 | 275 | 10800010 | 冠脉血管介入手术辅助操作系统使用说明书 | / | / | AAA-MAT-336 | 10800010 | 10800010 | B | B | 2022-05-25 | □ | R | 见修改内容 | 2022-12-29 | A | B | AAA | 机械 | AAA-MAT-336-B版 SNCC-H10-2-L570-E15.0 质量标准.docx | B | 2022-09-30 | 柳秋圆 | 增加了说明书内容的检验 | 检测内容增加 | 外观 | 字迹是否清晰可见 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 外观 | 说明书是否有褶皱或破损现象 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 外观 | 公司logo、公司名称、产品名称确认 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 外观 | 说明书最后一页关键信息确认，如下： 编号/版本:AAA-SAM-001-B 发布日期：2022-09-30 | / | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
373 | 276 | 10200229 | 除颤防干扰防雷击连接线 | 2.5平方 黄绿3000mm | / | AAA-MAT-338 | 10200229 | 10200229 | A | A | 2022-03-01 | R | □ | 新建文件 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-338-A版 除颤防干扰防雷击连接线.docx 质量标准.docx | A | 2022-03-01 | 段美琼 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，破损 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：2.5平方黄绿线 L=3000mm 名称：防除颤干扰防雷击连接线 | 目视 | 目视检查产品标签。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
369 | 277 | 10200168 | 标记卡-1 | 见附表 | / | AAA-MAT-339 | 见附表 |  | A | A | 2022-10-08 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-339-A版 标记卡 质量标准.docx | A | 2022-10-08 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明和ISO14001认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 合格证明每批检验一次，认证首检
217 | 278 | 10100418 | 导丝运动连接钢轴前端_up | / | AAA-10100418-10 | AAA-MAT-340 | 10100418 | 10100418 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-340-A版 导丝运动连接钢轴前端_up 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100418-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 1.3, [0, +0.02]
218 | 279 | 10100419 | 导丝运动连接钢轴前端_down | / | AAA_10100419_10 | AAA-MAT-341 | 10100419 | 10100419 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-341-A版 导丝运动连接钢轴前端_down 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA_10100419_10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 3, [0, +0.02] | 直径6, [0, +0.02] | 直径5, [-0.01, -0.03] | 直径3, [0, +0.02] | 直径10, [0, -0.02]
445 | 280 | 10700117 | C_SEFL675ZZ | / | AAA-10700117-10 | AAA-MAT-342 | 10700117 | 10700117 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-342-A版 C_SEFL675ZZ 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700117-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4, [+0.01, +0.03] | 1.5, [+0.01, +0.03]
446 | 281 | 10700118 | GEFBS0_5_50_2_12_W6_H18_KC120_TPC3_6 | / | AAA-10700118-10 | AAA-MAT-343 | 10700118 | 10700118 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-343-A版 GEFBS0_5_50_2_12_W6_H18_KC120_TPC3_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700118-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径12, [0, +0.03]贯穿 | 3±0.03 | 2, [0, +0.05] | 直径10, [0, +0.02]
219 | 282 | 10100420 | DCU13028电机垫片 | / | AAA-10100420-10 | AAA-MAT-344 | 10100420 | 10100420 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-344-A版 DCU13028电机垫片 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶407 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100420-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径14, [0, +0.02]
222 | 284 | 10100423 | ECU16036垫片 | / | AAA-10100423-10 | AAA-MAT-346 | 10100423 | 10100423 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-346-A版 ECU16036垫片 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100423-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径6, [0, +0.10]
216 | 285 | 10100381 | M2x6x2.6头 | / | AAA-10100381-10 | AAA-MAT-347 | 10100381 | 10100381 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-347-A版 M2x6x2.6头 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 碳钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100381-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径2.6±0.05
221 | 286 | 10100422 | 测试辅助件_1 | / | AAA-10100422-10 | AAA-MAT-348 | 10100422 | 10100422 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-348-A版 测试辅助件_1 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100422-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 38±0.1 | 8±0.1
448 | 287 | 10700120 | GEFBS0_5_32_2_4_W6_H8_KC120_6 | / | AAA-10700120-10 | AAA-MAT-349 | 10700120 | 10700120 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-349-A版 GEFBS0_5_32_2_4_W6_H8_KC120_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700120-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4±0.05
254 | 288 | 10200020 | 圆筒形帽熔断器 | RT14(RT18) 12A Φ10×38 | / | AAA-MAT-351 | 10200020 | 10200020 | A | A | 2022-10-20 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-351-A版 圆筒型帽熔断器 质量标准.docx | A | 2022-10-20 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 用万用表蜂鸣挡位，表笔测试两端是否导通。确认蜂鸣为良品，反之为不良品。 | 万用表 | 目视万用表是否蜂鸣 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
227 | 289 | 10100429 | 活动压片板 | / | AAA-10100429-10 | AAA-MAT-352 | 10100429 | 10100429 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-352-A版 活动压片板 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100429-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 15, [0, -0.20] | 163, [0, +0.20] | 6, [0, +0.10]
228 | 290 | 10100430 | 固定压片板 | / | AAA-10100430-10 | AAA-MAT-353 | 10100430 | 10100430 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-353-A版 固定压片板 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100430-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 16, [0, +0.20] | 164, [0, -0.20] | 6, [0, -0.10]
229 | 291 | 10100431 | 活动压片盖板 | / | AAA-10100431-10 | AAA-MAT-354 | 10100431 | 10100431 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-354-A版 活动压片盖板 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100431-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 178±0.1
231 | 293 | 10100433 | 中导管电机支撑圈 | / | AAA-10100433-10 | AAA-MAT-356 | 10100433 | 10100433 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-356-A版 中导管电机支撑圈 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100433-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径17, [0, -0.50]
232 | 294 | 10100434 | 导引导管缓冲垫撞击座 | / | AAA-10100434-10 | AAA-MAT-357 | 10100434 | 10100434 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-357-A版 导引导管缓冲垫撞击座 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100434-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径12±0.10
233 | 295 | 10100435 | 导引导管防撞缓冲块 | / | AAA-10100435-10 | AAA-MAT-358 | 10100435 | 10100435 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-358-A版 导引导管防撞缓冲块 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100435-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径12, [0, +0.50]
234 | 296 | 10100436 | 中导管防撞缓冲块 | / | AAA-10100436-10 | AAA-MAT-359 | 10100436 | 10100436 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-359-A版 中导管防撞缓冲块 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100436-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径11±0.10
449 | 297 | 10700121 | BCAS_A4_D12_B4 | / | AAA-10700121-10 | AAA-MAT-360 | 10700121 | 10700121 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-360-A版 BCAS_A4_D12_B4 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700121-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4±0.05
450 | 298 | 10700122 | WSSS6_4_4 | / | AAA-10700122-10 | AAA-MAT-361 | 10700122 | 10700122 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-361-A版 WSSS6_4_4 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700122-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4±0.05
455 | 299 | 10700129 | MCGSC13_4_4_6 | / | AAA-10700129-10 | AAA-MAT-364 | 10700129 | 10700129 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-364-A版 MCGSC13_4_4_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700129-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径4±0.05
447 | 300 | 10700119 | 同步带GBN4122GT-40 | / | AAA-10700119-10 | AAA-MAT-365 | 10700119 | 10700119 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-365-A版 同步带GBN4122GT-40 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 聚氨酯皮带 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700119-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 4±0.1
235 | 301 | 10100503 | M2x25+4阴阳钢螺柱 | / | AAA-10100503-10 | AAA-MAT-366 | 10100503 | 10100503 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-366-A版 M2x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100503-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 25±0.1
456 | 302 | 10700130 | SNCC_H8_2_L400_E5_6 | / | AAA-10700130-10 | AAA-MAT-367 | 10700130 | 10700130 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-367-A版 SNCC_H8_2_L400_E5_6 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700130-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 400±1
376 | 303 | 10200266 | 电机线束1 | 见附表 |  | AAA-MAT-368 | 见附表 |  | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-368-A版 电机线束.docx 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 段美琼 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 | 测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | A | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 合格证明 | 每批次产品需出具合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | C | 每批检验一次
381 | 304 | 10200271 | LG医用显示器 | 27HQ710S | / | AAA-MAT-369 | 10200271 | 10200271 | A | A | 2022-10-08 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-369-A版 LG医用显示器 质量标准.docx | A | 2022-10-08 | 刘海龙 | 建立新文件 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：27HQ710S 品牌：LG | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 检查显示器是否通电.按下显示器外壳上的电源键屏幕是否亮起。确认屏幕亮起后是否有闪烁.条纹.亮点显示不清晰等问题。 | 目视 | 目视屏幕上电后是否有显示不清晰闪烁等。 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
223 | 305 | 10100424 | 床旁把手标签 | / | AAA-10100424-10 | AAA-MAT-370 | 10100424 | 10100424 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-370-A版 床旁把手标签 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 底色亚银，字体黑色 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100424-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [32 empty] | 54±1 | 130±1
224 | 306 | 10100425 | 大五角手柄 | / | AAA-10100425-10 | AAA-MAT-371 | 10100425 | 10100425 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-371-A版 大五角手柄 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100425-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 41±0.2
225 | 307 | 10100426 | 束线支撑块 | / | AAA-10100426-10 | AAA-MAT-372 | 10100426 | 10100426 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-372-A版 束线支撑块 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100426-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 46±0.2 | 25±0.2
226 | 308 | 10100427 | 夹持撑脚塑料调整块3 | / | AAA-10100427-10 | AAA-MAT-373 | 10100427 | 10100427 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-373-A版 夹持撑脚塑料调整块3 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10100427-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 216±0.5
454 | 309 | 10700128 | 拖链DSL18HT-18-25-R38-18-A2 | DSL18HT-18-25-R38-18-A2 | / | AAA-MAT-374 | 10700128 | 10700128 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-374-A版 拖链DSL18HT-18-25-R38-18-A2 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
425 | 310 | 10700051 | 圆柱销2x16 | 2x16 | AAA-10700051-10 | AAA-MAT-375 | 10700051 | 10700051 | A | A | 2022-11-10 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-375-A版 圆柱销2x16 质量标准.docx | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸AAA-10700051-10中椭圆圈出的内容 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A | 直径2, [0, +0.01]
383 | 311 | 10200280 | 键盘 | 见附表 | / | AAA-MAT-376 | 见附表 |  | A | A | 2022-10-27 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-376-A版 键盘鼠标 质量标准.docx | A | 2022-10-27 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 见附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 需提供检验合格证明 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 通电后确认产品是否兼容性能不良.连接后是否有死机.按键有无不灵敏或需要重压才有功能。 | 目视 | 目视产品是否兼容.按键是否灵敏。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
385 | 312 | 10200287 | DB9母头 | 见附表 | / | AAA-MAT-378 | 见附表 |  | A | A | 2022-11-02 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-378-A版 RS485通讯连接器.docx 质量标准.docx | A | 2022-11-02 | 段美琼 | 建立新文件 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，引脚无断裂 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | DB9母头功能正常 | 万用表 | 使用万用表打到蜂鸣档，两根表笔一一对应，测量其通断 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
451 | 313 | 10700125 | M3X30内六角圆柱头螺钉 | M3*30-GB70.1 | / | AAA-MAT-379 | 10700125 | 10700125 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-379-A版 内六角圆柱头螺钉M3x30 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 规格型号 | M3*30-GB/T70.1 | / | 对照包装标签 | B | 每批检验一次
452 | 314 | 10700126 | 标准型弹簧垫圈 | 3-GB/T93 | / | AAA-MAT-380 | 10700126 | 10700126 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-380-A版 标准型弹簧垫圈-3 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 规格型号 | 3-GB/T93 | / | 对照包装标签 | B | 每批检验一次
453 | 315 | 10700127 | 平垫圈 | 3-GB/T97.1 | / | AAA-MAT-381 | 10700127 | 10700127 | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-381-A版 平垫圈-3 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 规格型号 | 3-GB/T97.1 | / | 对照包装标签 | B | 每批检验一次
466 | 316 | 10800016 | 冠脉血管介入手术辅助操作系统产品标签 | / | / | AAA-MAT-382 | 10800016 | 10800016 | A | A | 2022-11-14 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-382-A版 冠脉血管介入手术辅助操作系统产品标签 质量标准.docx | A | 2022-11-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | FASSON 72826 亚银PET | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 见AAA-BQ-001文件 | 直尺 | 目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A
238 | 317 | 10200004 | 开关机按键 | PBM-16M12-FT-U1-Q3-B8S | / | AAA-MAT-384 | 10200004 | 10200004 | A | A | 2022-11-22 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-384-B版 开关机按键 质量标准.docx | B | 2022-11-22 | 刘海龙 | 建立新文件 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损.开关键按压是否正常.能正常弹起。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：PBM-16M12-FT-U1-Q3-B8S | 目视 | 目视确认送货单据或外包装上产品规格是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | DC24V供电LED灯发光正常 开关机按键C端与NO按压导通.松开截止. 开关机按键C端与NC端按压截止.松开导通。 | 直流电源+万用表 | 将直流电源调试到+24V连接到按键±引脚确认按键是否有灯光亮起确认正常.反之为不良品。 将万用表调至蜂鸣档红色表笔接NO端（常开）黑色表笔接C（公共端）按压按键.万用表是否蜂鸣.同上连接NC（常闭）C（公共端）确认是否导通按压截止为良品 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
245 | 318 | 10200011 | 热磁脱扣开关 | 3210-N521-P7M1-W01D-6A | / | AAA-MAT-385 | 10200011 | 10200011 | A | A | 2022-11-22 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-385-A版 热磁脱扣开关 质量标准.docx | A | 2022-11-22 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 品牌：ETA 规格型号；3210-N521-P7M1-W01D-6A | 目视 | 目检产品规格型号 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 3C认证, UL认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 测量热磁脱扣开关.是否能够正常导通截止.是否不能关闭或不能导通状态。 | 目视+万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位.红表笔接开关引脚11黑表笔接12按压开关是否导通.关闭开关是否断开 再将红表笔接入21引脚.黑表笔接入22K引脚是否导通.关闭开关是否断开 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
255 | 319 | 10200022 | 浪涌电流限制器 | B57364S0100M000 | / | AAA-MAT-386 | 10200022 | 10200022 | A | A | 2021-11-23 | R | □ | 新建文件 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-386-A版 浪涌电流限制器 质量标准.docx | A | 2021-11-23 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目视 | 目视外观是否破损划痕 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 产品是否丝印为NTC字样 | 目视 | 目检产品丝印是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 用万用表蜂欧姆档测试阻值是否在允许偏差值内 | 万用表 | 将万用表调制欧姆档.红黑表笔接产品两端测试阻值是否在(7-13)Ω之间。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5
253 | 320 | 10200019 | 保险丝座 | CHM1DU | / | AAA-MAT-387 | 10200019 | 10200019 | A | A | 2022-11-23 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | AAA | 机械 | AAA-MAT-387-A版 保险丝座 质量标准.docx | A | 2022-11-23 | 刘海龙 | 建立新文件 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 产品描述 | 规格型号：CHM1DU 品牌：BUSSMANN | 目视 | 目视检查产品外包装型号品牌是否正确 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装 | A | 首检 | 功能测试 | 能够正常打开放入圆筒形帽型熔断器.并测量正常 | 万用表 | 将圆筒形帽型熔断器放入保险丝座内.万用表拨到蜂鸣挡位用红黑表笔测量保险丝座两端.测量是否导通正常蜂鸣为良品。 | A | 一般检验水平：II AQL=2.5
107 | 321 | 10100166 | 圆柱销1x10 | / | ABA-10100166-10 | ABA-MAT-067 | 10100166 | 10100166 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-067-A版 圆柱销1x10 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
108 | 322 | 10100168 | 圆柱销2x9 | / | ABA-10100168-10 | ABA-MAT-069 | 10100168 | 10100168 | B | B | 2022-03-14 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-069-A版 圆柱销2x9 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
401 | 323 | 10700017 | M2X4十字槽沉头螺钉 | 见附表 | / | ABA-MAT-092 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-092-A版 十字槽沉头螺钉 质量标准.docx | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
411 | 324 | 10700030 | M4x16内六角圆柱头螺钉 | 见附表 | / | ABA-MAT-104 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-104-A版 内六角圆柱头螺钉 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
424 | 325 | 10700047 | 螺母M2 | M2 | / | ABA-MAT-122 | 见附表 |  | B | B | 2022-03-15 | □ | R | 新建文件 | 2022-12-29 | A | B | ABA | 机械 | ABA-MAT-122-A版 螺母 质量标准.docx | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 一般检验水平：II AQL=2.5
428 | 326 | 10700079 | 平头紧定螺钉M2x3 | M2x3 | 见附表 | ABA-MAT-156 | 见附表 |  | A | A | 2022-11-15 | R | □ | 建立新文件。 | 2022-12-29 | / | A | ABA | 机械 | ABA-MAT-156-A版 平头紧定螺钉 质量标准.docx | A | 2022-11-15 | 陆盛 | 建立新文件。 | 建立新文件。 | 材料 | SUS 304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | 尺寸 | 检验图纸中椭圆圈出的内容 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 一般检验水平：II AQL=2.5 | [25 empty] | A

## result全
质量标准文件名称 | 表格数量 | 质量标准版本 | 修改日期 | 编制人 | 质量标准修改内容 | 检验项目1 | 检验项目1接收标准 | 检验项目1检具设备 | 检验项目1检测方法 | 检验项目1严重度 | 检验项目1抽样方案 | 检验项目2 | 检验项目2接收标准 | 检验项目2检具设备 | 检验项目2检测方法 | 检验项目2严重度 | 检验项目2抽样方案 | 检验项目3 | 检验项目3接收标准 | 检验项目3检具设备 | 检验项目3检测方法 | 检验项目3严重度 | 检验项目3抽样方案 | 检验项目4 | 检验项目4接收标准 | 检验项目4检具设备 | 检验项目4检测方法 | 检验项目4严重度 | 检验项目4抽样方案 | 检验项目5 | 检验项目5接收标准 | 检验项目5检具设备 | 检验项目5检测方法 | 检验项目5严重度 | 检验项目5抽样方案 | 检验项目6 | 检验项目6接收标准 | 检验项目6检具设备 | 检验项目6检测方法 | 检验项目6严重度 | 检验项目6抽样方案 | 检验项目7 | 检验项目7接收标准 | 检验项目7检具设备 | 检验项目7检测方法 | 检验项目7严重度 | 检验项目7抽样方案 | 检验项目8 | 图纸版本 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸4 | 尺寸5 | 尺寸6 | 尺寸7 | 尺寸8 | 尺寸9 | 尺寸10 | 尺寸11 | 尺寸12 | 尺寸13 | 尺寸14 | 尺寸15 | 尺寸16
AAA-MAT-001-A版 电机驱动转接板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 尺寸 | 根据技术图纸，外观尺寸和孔位需和技术图纸一致。 | 卡尺/直尺 | 根据技术图纸，用卡尺检验PCBA的尺寸。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能。 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 底板测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 环境控制 | 温度：22±4℃ 湿度：30%～60%RH | 目视 | 检查核实供方提供的相关资料 | C | 首次检验 | 产品描述 | 名称：电机驱动转接板 规格型号：3S3P1SV10-3801-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-001-B版 2401电机驱动转接板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改名称为“2401电机驱动转接板质量标准”，修改物资重要度为A类。删除1.质量标准的第2项尺寸检查。修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改3.产品描述中的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。在3.图纸号中新增图纸号。修改8.备注中的附图。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：2401电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3801-V1.2 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表格 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有出厂检验表 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-002-A版 电机驱动转接板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 尺寸 | 根据技术图纸，外观尺寸和孔位需和技术图纸一致。 | 卡尺/直尺 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT进出口功能 矢能口功能 IO输入输出功能 | 底板测试工装 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 环境控制 | 温度：22±4℃ 湿度：30%～60%RH | 目视 | 检查核实供方提供的相关资料 | C | 首次检验 | 产品描述 | 名称：电机驱动转接板 规格型号：3S3P1SV10-3802-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-002-B版 4803电机驱动转接板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改名称为“4803电机驱动转接板质量标准”，修改物资重要度为A类。删除1.质量标准的第2项尺寸检查。修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改3.产品描述中的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。在3.图纸号中新增图纸号。修改8.备注中的附图。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-001》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：4803电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3802-V1.3 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表格 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有出厂检验表 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-003-A版 隔离变压器 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查变压器外观和标签。 | B | 每批抽检 | 尺寸 | 根据附表技术图纸，检查画圈的关键尺寸，关键尺寸需和图纸一致 | 卡尺/直尺 | 根据下面技术图纸，用卡尺检验变压器的关键尺寸。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 规格型号： SHXW -1.0kVA-S 品牌：博微智能 | 目视 | 目视检查变压器产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-004-A版 直流UPS 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查变压器外观和标签。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 规格型号： UBC10E241 品牌：PULS | 目视 | 目视检查变压器产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-004-B版 直流UPS 质量标准.docx | 4 | B | 2022-09-29 | 刘海龙 | 增加单证资料.生产场地和环境要求及功能测试方法 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查UPS外观和标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；UBC10E.241 品牌：PULS | 目视 | 目视检查UPS产品标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供出厂检验报告和CE认证。 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 出厂检验报告采用GB/T2828.1-2012抽样方案CE认证同品牌型号需检验一次 | 功能测试 | UPS上电后开始自检模式确认是否正常 Input供电后测量Output是否有24V电压输出 | 目视+万用表 | UPS上电Status闪烁黄灯30s后Status黄灯常亮自检完成 用万用表电压直流挡位测量是否有24V电压 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-005-A版 USB多功能模块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 规格型号： USB-4711-AE 品牌： 研华 | 目视 | 目视检查产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-006-A版 语音报警器 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 规格型号： BSV-24N-W 品牌： PATLITE | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-007-A版 伺服电机 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 见第8条表格内容 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 | 测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | A | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-007-B版 伺服电机 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增检验第5项功能测试（测试电机相间电阻） 新增第2项单证资料 新增第8项一个物料（无刷伺服电机+500mm延长线） | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 见第8条表格内容 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供测试报告 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、测试报告每批检验一次 2、认证证书首次检验 | 功能测试 | 测量电机相间电阻，见附表 测量电机霍尔 测量电机编码器 | 万用表/测试工装/示波器 | 使用万用表测量U-V、V-W、W-U的相间电阻 2、使用测试工装测量电机霍编码器 3、使用示波器测量电机霍尔 | A | 全检
AAA-MAT-008-A版 伺服电机驱动器 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路、多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能。 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 环境控制 | 温度：22±4℃ 湿度：30%～60%RH | 目视 | 检查核实供方提供的相关资料 | C | 首次检验 | 产品描述 | 见第8条产品附表 | 目视 | 产品描述性需要与附表内容一致 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-008-B版 伺服电机驱动器 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路、多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能。 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 产品描述 | 见第8条产品附表 | 目视 | 产品描述性需要与附表内容一致 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供测试报告 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验
AAA-MAT-009-A版 工控机 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 每批抽检 | 尺寸 | 根据第8条附件图纸，外观尺寸和孔位需图纸一致。 | 卡尺/支持 | 根据第8条附件图纸，用卡尺测量外观尺寸和孔位 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 规格型号： MVP-6002 品牌：凌华 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-010-A版 运动控制卡 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | / | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 规格型号： PCIe-8334 品牌：凌华 | / | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | / | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | / | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-011-A版 EtherCAT总线耦合器和输入输出端子 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 每批抽检 | 产品描述 | 见第8条附表，产品描述需与表格内容一致 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-011-B版 EtherCAT总线耦合器和输入输出端子 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 见第8条附表，产品描述需与表格内容一致 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供出厂合格证书 EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验
AAA-MAT-012-A版 医用显示器 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号： MDSC-8427 LED 品牌：barco | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-013-A版 触摸显示器 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 武军 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查工控机外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号： PANEL5000-A082-TU 品牌：研浅科技 | 目视 | 目视检查工控机产品标签。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-014-A版 俯仰制动器固定盘 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-014-B版 俯仰制动器固定盘 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-015-A版 悬臂升降底座 质量标准.docx | 4 | A | 2020-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-015-B版 悬臂升降底座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-016-A版 悬臂外壳二 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-016-B版 悬臂外壳二 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-017-A版 悬臂外壳三 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-017-B版 悬臂外壳三 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-018-A版 悬臂外壳一 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-018-B版 悬臂外壳一 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-019-A版 螺纹销 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-019-B版 螺纹销 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-020-A版 转子毂一 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | / | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-020-B版 转子毂一 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-021-A版 转子毂二 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | / | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 公差尺寸见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-021-B版 转子毂二 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-022-A版 转子毂三 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | / | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-022-B版 转子毂三 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-023-A版 匀光膜 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见图纸 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-023-B版 匀光膜 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-024-A版 匀光膜二 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见图纸 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-024-B版 匀光膜二 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 删除材料检验项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-025-A版 小环形灯钣金 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-025-B版 小环形灯钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-026-A版 大环形灯钣金 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-026-B版 大环形灯钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-027-A版 悬臂外壳一盖子 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-027-B版 悬臂外壳一盖子 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-028-A版 悬臂外壳二盖子 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-028-B版 悬臂外壳二盖子 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-029-A版 悬臂外壳一盖子装饰条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-029-B版 悬臂外壳一盖子装饰条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-030-A版 悬臂外壳二盖子装饰条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-030-B版 悬臂外壳二盖子装饰条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料接受标准由ABS改为硅胶，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-031-A版 橡胶装饰方条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-031-B版 橡胶装饰方条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-032-A版 橡胶装饰方条2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-032-B版 橡胶装饰方条2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-033-A版 橡胶装饰环 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-033-B版 橡胶装饰环 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-034-A版 橡胶装饰环2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-034-B版 橡胶装饰环2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-035-A版 束线钣金1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-035-B版 束线钣金1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-036-A版 束线钣金2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-036-B版 束线钣金2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-037-A版 束线钣金3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-037-B版 束线钣金3 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-038-A版 束线钣金4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-038-B版 束线钣金4 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-039-A版 束线钣金5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-040-A版 显示器-塑料盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-041-A版 显示器-塑料外壳 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-042-A版 显示器-塑料悬臂连接件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-042-B版 显示器-悬臂塑料连接件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为铝合金，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 铝合金 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-043-A版 显示器转轴-塑料支撑件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-043-B版 显示器转轴-塑料支撑件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-044-A版 显示器转轴-塑料转接件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-044-B版 显示器转轴-塑料转接件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-045-A版 报警器固定件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-045-B版 报警器固定件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-046-A版 背面导轨固定板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-046-B版 背面导轨固定板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-047-A版 撑脚上部加强肋板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-047-B版 撑脚上部加强肋板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-048-A版 床旁导轨调整夹持板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-048-B版 床旁导轨调整夹持板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-049-A版 床旁导轨固定接触板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-049-B版 床旁导轨固定接触板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-050-A版 床旁固定导向座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-050-B版 床旁固定导向座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-051-A版 床旁固定导向座2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-051-B版 床旁固定导向座2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-052-A版 床旁固定梅花手柄 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-052-B版 床旁固定梅花手柄 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-053-A版 床旁固定支撑脚 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-053-B版 床旁固定支撑脚 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-054-A版 床旁固定支撑脚下部加强肋板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-054-B版 床旁固定支撑脚下部加强肋板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-055-A版 床旁固定中间旋钮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-055-B版 床旁固定中间旋钮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-056-A版 床旁固定中间旋钮配合螺纹板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-056-B版 床旁固定中间旋钮配合螺纹板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-057-A版 床旁固定转轴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-057-B版 床旁固定转轴 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-058-A版 顶部金属中孔板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-058-B版 顶部金属中孔板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-059-A版 滑块支撑加强肋板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-059-B版 滑块支撑加强肋板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-060-A版 滑块支撑加强肋板2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-060-B版 滑块支撑加强肋板2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-061-A版 滑块支撑连接板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-061-B版 滑块支撑连接板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-062-A版 金属底板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-062-B版 金属底板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-063-A版 两板连接交叉加强板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-063-B版 两板连接交叉加强板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-064-A版 两板连接交叉加强板2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-064-B版 两板连接交叉加强板2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-065-A版 前部导轨固定板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-065-B版 前部导轨固定板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-066-A版 前后连接加强板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-066-B版 前后连接加强板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-067-A版 前后连接加强板2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-067-B版 前后连接加强板2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-068-A版 升降筒悬臂转接板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-068-B版 升降筒悬臂转接板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-069-A版 手柄顶紧块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-069-B版 手柄顶紧块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-070-A版 铜导向套 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-070-B版 铜导向套 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 黄铜 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-071-A版 推杆上部连接件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-071-B版 推杆上部连接件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-072-A版 推杆下部连接件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-072-B版 推杆下部连接件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-073-A版 拖链出线金属固定板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-073-B版 拖链出线金属固定板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-074-A版 拖链尾端金属固定板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-074-B版 拖链尾端金属固定板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-075-A版 微动开关金属固定座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-075-B版 微动开关金属固定座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-076-A版 升降筒橡胶密封圈 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-076-B版 升降筒橡胶密封圈 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-077-A版 燕尾槽导轨 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-077-B版 燕尾槽导轨 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-078-A版 燕尾槽滑块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-078-B版 燕尾槽滑块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 6061-T6 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 本色阳极氧化；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-079-A版 轴承内圈与带轮间隔环 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-079-B版 轴承内圈与带轮间隔环 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-080-A版 轴承外圈金属挡板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-080-B版 轴承外圈金属挡板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-081-A版 背部塑料盖装饰条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-081-B版 背部塑料盖装饰条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-082-A版 背部塑料盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-082-B版 背部塑料盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-083-A版 侧面拼接塑料板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-083-B版 侧面拼接塑料板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-084-A版 侧面拼接塑料板装饰条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-084-B版 侧面拼接塑料板装饰条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-085-A版 底部塑料盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-085-B版 底部塑料盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-086-A版 夹持撑脚塑料调整块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-086-B版 夹持撑脚塑料调整块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-087-A版 夹持撑脚塑料调整块2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-087-B版 夹持撑脚塑料调整块2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-088-A版 拼接塑料升降筒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-088-B版 拼接塑料升降筒 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-089-A版 前部塑料拼接盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-089-B版 前部塑料拼接盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-090-A版 前部塑料盖板装饰条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-090-B版 前部塑料盖板装饰条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-091-A版 扎带束线座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-091-B版 扎带束线座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-092-A版 硬件固定钣金 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-092-B版 硬件固定钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-093-A版 硬件固定钣金2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-093-B版 硬件固定钣金2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-094-A版 拖链固定钣金 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-094-B版 拖链固定钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-095-A版 固定磁环钣金 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-095-B版 固定磁环钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-096-A版 微动开关触发钣金 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-096-B版 微动开关触发钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-097-A版 升降筒上部橡胶装饰条 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-097-B版 升降筒上部橡胶装饰条 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-098-A版 显示器2-塑料盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-098-B版 显示器2-塑料盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-099-A版 显示器2-塑料外壳 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 医疗白 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-099-B版 显示器2-塑料外壳 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料接受标准由光敏树脂改为ABS，外观接受标准由医疗白改为喷漆色号RAL9003等，材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 喷漆色号RAL9003；表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-100-A版 束线钣金6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-101-A版 谐波减速机20-30 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见随货文件 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见随货文件 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-101-B版 谐波减速机20-30 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-102-A版 谐波减速机17-30 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见随货文件 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见随货文件 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-102-B版 谐波减速机17-30 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-103-A版 谐波减速机14-50 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见随货文件 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见随货文件 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-103-B版 谐波减速机14-50 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-104-A版 双滑块导轨16-270 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见上隆自动化官网 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见上隆自动化官网 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-104-B版 双滑块导轨16-270 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项并更改外观与尺寸接受标准及其抽样方案。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-105-A版 同步带轮TAAS5M-15-100-N10 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见上隆自动化官网 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见上隆自动化官网 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-105-B版 同步带轮TAAS5M-15-100-N10 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-106-A版 同步带S5M-45齿 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见米思米官网 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见米思米官网 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-106-B版 同步带S5M-45齿 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-107-A版 轴承FL6800ZZ 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见米思米官网 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见米思米官网 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-107-B版 轴承FL6800ZZ 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-108-A版 六角螺柱10mm-M2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见米思米官网 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见米思米官网 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-108-A版 六角螺柱10mmM2 质量标准.docx | 4 | A | 2022.2.14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | / | / | / | A | / | 外观 | / | / | / | B | / | 尺寸 | 公差尺寸见单证资料 | 光学三坐标测量仪 | 仪器测量 | A | / | 物理性能 | / | / | / | / | / | 化学性能 | / | / | / | / | / | 生物学性能 | / | / | / | / | / | 电气性能 | / | / | / | / | /
AAA-MAT-109-A版 七角手柄NKSM5-30 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 见米思米官网 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见米思米官网 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-109-A版 七角手柄NKSM530 质量标准.docx | 4 | A | 2022.2.14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | / | / | / | A | / | 外观 | / | / | / | B | / | 尺寸 | 公差尺寸见单证资料 | 光学三坐标测量仪 | 仪器测量 | A | / | 物理性能 | / | / | / | / | / | 化学性能 | / | / | / | / | / | 生物学性能 | / | / | / | / | / | 电气性能 | / | / | / | / | /
AAA-MAT-110-A版 中空阻尼转轴2KGF.CM 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 尺寸见下页附图 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 尺寸见下页附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-110-B版 中空阻尼转轴2KGF.CM 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除个别附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-111-A版 中空阻尼转轴4KGF.CM 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 尺寸见下页附图 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 尺寸见下页附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-111-B版 中空阻尼转轴4KGF.CM 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除部分附图与无出处型号，删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-112-A版 操作台 质量标准.docx | 5 | 气孔 |  | 刮痕 |  | 原材料 (不锈钢) | 操作台供应商提供原材料供应商信息,材料牌号,规格,入库时间,有资质的第三方检测机构出具的原材料质量检验报告 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 原材料 (涂漆) | 操作台供应商提供原材料供应商信息,材料牌号,规格,入库时间,有资质的第三方检测机构出具的原材料质量检验报告 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 原材料 (铝合金) | 操作台供应商提供原材料供应商信息,材料牌号,规格,入库时间,有资质的第三方检测机构出具的原材料质量检验报告 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外购件 (螺钉,垫片,螺母，螺柱等) | 操作台供应商提供购买凭证,每种零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外购件 (脚轮) | 操作台供应商提供购买凭证,零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外购件 (线束固定座) | 操作台供应商提供购买凭证,零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外购件 （走线槽） | 操作台供应商提供购买凭证,零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检
AAA-MAT-112-B版 操作台 质量标准.docx | 5 | 气孔 |  | 刮痕 |  | 原材料 (不锈钢) | 操作台供应商提供原材料供应商信息,材料牌号,规格,入库时间,有资质的第三方检测机构出具的原材料质量检验报告 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 原材料 (涂漆) | 操作台供应商提供原材料供应商信息,材料牌号,规格,入库时间,有资质的第三方检测机构出具的原材料质量检验报告 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 原材料 (铝合金) | 操作台供应商提供原材料供应商信息,材料牌号,规格,入库时间,有资质的第三方检测机构出具的原材料质量检验报告 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外购件 (螺钉,垫片,螺母，螺柱等) | 操作台供应商提供购买凭证,每种零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外购件 (脚轮) | 操作台供应商提供购买凭证,零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外购件 (线束固定座) | 操作台供应商提供购买凭证,零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外购件 （走线槽） | 操作台供应商提供购买凭证,零件规格,数量 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检
AAA-MAT-113-A版 出口钣金绑线 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-113-B版 出口钣金绑线 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-114-A版 出口绑线座 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-114-B版 出口绑线座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-115-A版 导丝背托走线钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-115-B版 导丝背托走线钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-116-A版 电机驱动板钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-116-B版 电机驱动板钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-117-A版 驱动板绑线钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸文件中椭圆形标记尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-117-B版 驱动板绑线钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-118-A版 驱动器孔转接钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-119-A版 长鞘编码器支架钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-119-B版 长鞘编码器支架钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-120-A版 中导管微动开关钣金1 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-120-B版 中导管微动开关钣金1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-121-A版 中导管微动开关钣金2 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-121-B版 中导管微动开关钣金2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-122-A版 中导管耗材托盘 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-122-B版 中导管耗材托盘 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-123-A版 2GT_26齿数_电机侧 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-123-B版 2GT_26齿数_电机侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-124-A版 2GT_26齿数_中间侧 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-124-B版 2GT_26齿数_中间侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-125-A版 搭接块 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-125-B版 搭接块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-126-A版 撑线板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-126-B版 撑线板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-127-A版 中导管丝杆轴端盖 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-127-B版 中导管丝杆轴端盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-128-A版 中导管电机端轴承座 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-128-B版 中导管电机端轴承座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-129-A版 中导管螺母套反折板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 视觉设根据图纸椭圆标注检验备 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | …….
AAA-MAT-129-B版 中导管螺母套反折板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-130-A版 中导管螺母支撑板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-130-B版 中导管螺母支撑板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-131-A版 导引导管丝杆端面压紧板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-131-B版 导引导管丝杆端面压紧板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-132-A版 导引导管轴承支撑板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-132-B版 导引导管轴承支撑板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-133-A版 带轮传动销 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-133-B版 带轮传动销 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-134-A版 抱闸转子块 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-134-B版 抱闸转子块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-135-A版 支撑侧轴承座 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-135-B版 支撑侧轴承座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-136-A版 自制压线夹 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-136-B版 自制压线夹 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-137-A版 轴承预压板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-137-B版 轴承预压板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 序号3项目加“尺寸”二字，材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-138-A版 中导管电机丝杆联轴器 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-139-A版 连轴夹环 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-139-B版 连轴夹环 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-140-A版 夹紧底座_中导管 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-140-B版 夹紧底座_中导管 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-141-A版 夹紧底座 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-141-B版 夹紧底座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-142-A版 2GT_40齿_输出侧 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 |  | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 |  | ……
AAA-MAT-142-B版 2GT_40齿_输出侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-143-A版 出线扣钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-143-B版 出线扣钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-144-A版 出线盖紧盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-144-B版 出线盖紧盒 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-145-A版 压片板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-146-A版 压线座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-146-B版 压线座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-147-A版 压线板1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-147-B版 压线板1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-148-A版 反盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-148-B版 反盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-149-A版 导丝运动连接钢轴前端 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-150-A版 导引导管固定座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-150-B版 导引导管固定座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-151-A版 导引导管旋转电机安装板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-151-B版 导引导管旋转电机安装板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-152-A版 导引导管滑块座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-152-B版 导引导管滑块座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-153-A版 尾部电机座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-153-B版 尾部电机座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-154-A版 带轮转接轴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-154-B版 带轮转接轴 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-155-A版 张紧杆1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-155-B版 张紧杆1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-156-A版 张紧杆2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-157-A版 拖链转接块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-157-B版 拖链转接块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-158-A版 撞击块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-158-B版 撞击块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-159-A版 滑动槽 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-159-B版 滑动槽 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-160-A版 灯带安装盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-160-B版 灯带安装盒 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-161-A版 电机转接板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 通止规 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-161-B版 电机转接板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-162-A版 遮挡布预压上板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-162-B版 遮挡布预压上板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-163-A版 钢带前压板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-163-B版 钢带前压板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-164-A版 锥齿轮14齿1模数电机侧 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 螺纹通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸
AAA-MAT-164-B版 锥齿轮14齿1模数电机侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-165-A版 锥齿轮28齿1模数输出侧 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-165-B版 锥齿轮28齿1模数输出侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-166-A版 长鞘对接轴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-166-B版 长鞘对接轴 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-167-A版 前把手 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-167-B版 前把手 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-168-A版 导丝连接轴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-169-A版 中导管丝杆支撑侧轴承座 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-169-B版 中导管丝杆支撑侧轴承座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-170-A版 3GT带宽6mm齿数22齿电机侧 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-170-B版 3GT带宽6mm齿数22齿电机侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-171-A版 导引导管导管螺母座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-171-B版 导引导管导管螺母座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-172-A版 传感器固线座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-172-B版 传感器固线座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-173-A版 2GT_40齿_中间侧 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-173-B版 2GT_40齿_中间侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-174-A版 移动式托盘 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸
AAA-MAT-174-B版 移动式托盘 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-175-A版 拖链走线槽 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-175-B版 拖链走线槽 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-176-A版 手动释放杆导向座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-176-B版 手动释放杆导向座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金 6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-177-A版 3GT带宽6mm齿数22齿丝杆侧 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 塞规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-177-B版 3GT带宽6mm齿数22齿丝杆侧 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-178-A版 中导管导向鞘固定端 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-178-B版 中导管导向鞘固定端 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-179-A版 长鞘导向鞘固定端 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-179-B版 长鞘导向鞘固定端 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-185-A版 走线隔离块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-185-B版 走线隔离块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-186-A版 对接花键套 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-187-A版 主行程丝杆轴承座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-187-B版 主行程丝杆轴承座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-188-A版 上部遮挡件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-10 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-188-B版 上部遮挡件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-189-A版 底部支撑座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-189-B版 底部支撑座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-190-A版 操作底座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-190-B版 操作底座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-191-A版 镜向前把手 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 此零件为中的前把手镜向零件 参考 AAA-MAT-167质量标准 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 此零件为中的前把手镜向零件 参考 AAA-MAT-167质量标准 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 此零件为中的前把手镜向零件 参考 AAA-MAT-167质量标准
AAA-MAT-192-A版 滑动丝杆6x6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-192-B版 滑动丝杆6x6 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-193-A版 滑动丝杆10x12 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 螺纹通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-193-B版 滑动丝杆10x12 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-194-A版 螺母6x6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-194-B版 螺母6x6 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-195-A版 螺母10x12 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-195-B版 螺母10x12 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-196-A版 16x16x1橡胶垫圈 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-196-B版 16x16x1橡胶垫圈 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-197-A版 硅胶补充垫 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 白色硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-197-B版 硅胶补充垫 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 白色硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-198-A版 RGB灯带板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-03-02 | 王垒 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 照明指示作用 | 底板测试工装 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 产品描述 | 名称：RGB灯带板 规格型号：AAA-10200045-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表格 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有出厂检验表 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-198-B版 RGB灯带板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 照明指示作用 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-002》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：RGB灯带板 规格型号：AAA-10200045-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表格 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有出厂检验表 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-199-A版 单色灯带板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-03-02 | 王垒 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 照明指示作用 | 底板测试工装 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 产品描述 | 名称：单色灯带板 规格型号：AAA-10200046-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-199-B版 单色灯带板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 照明指示作用 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-003》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：单色灯带板 规格型号：AAA-10200046-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-200-A版 霍尔传感器板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-03-03 | 王垒 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 霍尔效应 | 底板测试工装 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 产品描述 | 名称：霍尔传感器板 规格型号：3SJ01-3804-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-200-B版 霍尔传感器板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 修改1.质量标准的第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备 和检测方法。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 霍尔效应 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-004》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：霍尔传感器板 规格型号：3SJ01-3804-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-201-A版 电源与安全控制板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-03-04 | 王垒 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电源供电功能 IO输入输出功能 串口通信功能 | 底板测试工装 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 产品描述 | 名称：电源与安全控制板 规格型号：3SJ01-3803-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-201-B版 电源与安全控制板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 在1.质量标准的第2项功能里新增“UPS功能和三色报警灯功能测试”接受标准，修改第2项功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改了第3项产品描述里的规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电源供电功能 IO输入输出功能 串口通信功能 UPS功能和三色报警灯功能测试 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-005》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：电源与安全控制板 规格型号：3SJ01-3803-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-202-A版 床旁驱动板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-03-07 | 王垒 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 节点电压 | 底板测试工装 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 | B | 全检 | 产品描述 | 名称：床旁驱动板 规格型号：3S3P1SV10-3805-V1.0 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-202-B版 床旁驱动转接板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 王垒 | 将“床旁驱动板质量标准”修改为“床旁驱动转接板质量标准”。在1.质量标准的第2项功能里新增“IO口输入输出功能”接受标准，修改功能测试项的严重度为A，并修改检测器具和设备和检测方法。修改了第3项产品描述里的名称及规格型号。在2.单证资料里新增出厂检验表。修改8.备注里的图片。 | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 插件引脚长度符合要求 丝印标签正确清晰 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA外观。 | B | 每批抽检 | 功能 | 电机驱动功能 节点电压 IO口输入输出功能 | 电路板测试工装 | 根据《AAA-STM-006》文件进行测试 | A | 全检 | 产品描述 | 名称：床旁驱动转接板 规格型号：3S3P1SV10-3805-V1.1 | 目视 | 根据技术图纸，目视检查PCBA。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电袋保护 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供生产厂家出厂检验表 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-203-A版 串口显示器 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查串口显示器外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号： DMG64480K035_03WTC 名称：串口显示器 | 目视 | 目视检查串口显示器产品标签。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-203-B版 串口显示器 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查串口显示器外观和标签。 | C | 全检 | 产品描述 | 规格型号： DMG64480K035_03WTC 名称：串口显示器 | 目视 | 目视检查串口显示器产品标签。 | C | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 串口显示器正常工作 | 24V电源 | 使用电源接入正负极，显示器进入主界面正常工作 | B | 全检
AAA-MAT-204-A版 关节编码器 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查编码器外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：E6A2-CWZ3E 名称：关节编码器 | 目视 | 目视检查编码器产品标签。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-204-B版 关节编码器 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查编码器外观和标签。 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：E6A2-CWZ3E 名称：关节编码器 | 目视 | 目视检查编码器产品标签。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供出厂合格证书 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验
AAA-MAT-205-A版 金属按键 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查金属按键外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：PBM-16M11-RS-N-NN-B8S 名称：金属按键 | 目视 | 目视检查金属按键产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-205-B版 金属按键 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增第5项生产场地和环境要求 新增检验第5项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查金属按键外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：PBM-16M11-RS-N-NN-B8S 名称：金属按键 | 目视 | 目视检查金属按键产品型号。 | B | 每批检验一次 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供出厂合格证书 CE认证 CQC认证 ROHS2.0认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验 | 功能测试 | 按钮正常工作 | 万用表 | 使用万用表打到蜂鸣档然，后用表笔分别接两个引脚，按下按钮，万用表响即可 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-207-A版 状态指示灯 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查LED外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：24V-LED灯带 名称：状态指示灯 | 目视 | 目视检查LED产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-208-A版 电磁抱闸014 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：BXR-020-10LE-014 名称：电磁抱闸器 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-208-B版 电磁抱闸014 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 规格型号：BXR-020-10LE-014 名称：电磁抱闸-014 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 认证证书首次检验
AAA-MAT-209-A版 电磁抱闸320 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：BXR050-10LE-320 名称：电磁抱闸器 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-209-B版 电磁抱闸320 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 规格型号：BXR050-10LE-320 名称：电磁抱闸-320 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 认证证书首次检验
AAA-MAT-210-A版 电磁抱闸132 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：BXR040-10LE-132 名称：电磁抱闸器 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-210-B版 电磁抱闸132 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增第2项单证资料 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查抱闸器外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 规格型号：BXR040-10LE-132 名称：电磁抱闸-132 | 目视 | 目视检查抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 电磁圈是否正常 | 万能表/24V电源 | 使用万能表，用测电阻的功能，将两个触针分别放在线圈两头，若电阻为0，则电磁圈正常。 通电后用电磁圈吸引小铁钉，能吸上，则电磁圈正常。 | A | 全检 | 单证资料 | EU认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 认证证书首次检验
AAA-MAT-211-A版 限位开关 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查限位开关外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：SS-5GL2-F 名称：限位开关 | 目视 | 目视检查限位开关产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-211-B版 限位开关 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除检验流程单证资料 第8项附表中新增一个物料（限位开关-带滚轮） 新增检验流程第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查限位开关外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见第八条附表 | 目视 | 目视检查限位开关产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 全检 | 功能测试 | 功能正常 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，用万用表测NO和C，按下铁片，蜂鸣器响 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-212-A版 控制抱闸器 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查控制抱闸器外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：BEM-24ESN7-120N 名称：控制抱闸器 | 目视 | 目视检查控制抱闸器产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-212-B版 控制抱闸器 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 | 目视 | 目视检查控制抱闸器外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 规格型号：BEM-24ESN7-120N 名称：控制抱闸器 | 目视 | 目视检查控制抱闸器产品型号。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-213-A版 电动推杆 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰，线路断裂。 | 目视 | 目视检查电动推杆外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：JC35N6-600N-200 名称：电动推杆 | 目视 | 目视检查电动推杆产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-213-B版 电动推杆 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 新增检验第5项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰，线路断裂。 | 目视 | 目视检查电动推杆外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：JC35N6-600N-200 名称：电动推杆 | 目视 | 目视检查电动推杆产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需出厂检验报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有检验报告 | A | 每批检验一次 | 功能测试 | 电动推杆功能正常 | 测试工装 | 见AAA-STM-006 床旁驱动板产品功能测试标准化测试方法-B版 | B | 全检
AAA-MAT-214-A版 床旁系统线束 质量标准.docx | 5 | A | 2022-03-03 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见第8条附表 名称：床旁系统线束 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-214-B版 床旁系统线束 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除第8项备注中附图 新增检验流程第5项功能测试 新增第2项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 见第8条附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供出厂合格证书 3C认证 UL认证 CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验 | 功能测试 | 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-215-A版 继电器 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 如第5条附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | A类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-215-B版 交直流继电器 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-21 | 刘海龙 | 增加UE单证资料 增加生产场地和环境要求无尘车间环境温度 25°CRH温度40±10% 增加产品功能测试方法 修改文件名称为;交直流继电器质量标准 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 外包装箱应规范.整洁.并具有产品标识.应无破损.污物等不良现象 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号是否正确 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否在运输过程中受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | UE单证资料 | 目视 | 确认产品单证资料是否正确 | A | 首检 | 功能测试 | 继电器功能正常.能够正常吸合。 | 目视+万用表+直流电源 | 根据继电器类别，用对应可调电源对继电器线圈引脚从0V加电压.看继电器是否吸合状态.当关闭直流电源看继电器是否处于释放状态。继电器NO代表常闭 NC代表常开状态.用手按压继电器用万用表蜂鸣挡位接触任意一组引脚看继电器是否导通状态.松开后是否截止状态 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-216-A版 操作台及床旁系统连接线束 质量标准.docx | 5 | A | 2022-03-03 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：操作台及床旁系统连接线束 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-216-B版 操作台及床旁系统连接线束 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除第8项备注中如附图 新增检验第5项功能测试 新增第2项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见第八条附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供出厂合格证书 UL认证 ROHS声明 REACH声明 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验 | 功能测试 | 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-217-A版 线缆接口防尘罩 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：线缆接口防尘罩 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-218-A版 磁环 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：如附表 名称：磁环 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-218-B版 磁环 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 修改第8项表格中磁环2型号（原型号：ET-1635623、现型号：74271622S） 删除检验流程第4项单证资料 | 外观 | 外观无明显划伤 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：如附表 名称：磁环 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-219-A版 底座安装电阻 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：HORX-50W-5R-5% 名称：底座安装电阻 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需功能测试报告 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有功能测试报告单据 | A | 每批检验一次
AAA-MAT-242-A版 USB12位多功能模块 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 名称；研华多功能采集卡 规格型号；'USB-4711A | 目视 | 目检产品规格型号 | A类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-242-B版 USB多功能模块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-29 | 刘海龙 | 修改单证资料为CE认证.删除尺寸测量 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查多功能模块外观和标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；USB-4711A 品牌：研华多功能采集卡 | 目视 | 目视检查多功能模块产品标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供CE认证。 | 目视 | 目视检查产品包装内是否提供单证资料或电子版认证 | A | 首检
AAA-MAT-243-A版 电源线 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 如第5条附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检 | B类 | 每批抽检 | 功能 | 产品电源线需百分百测量导通 | 目视 | 用万用表蜂鸣档测量是否导通。 | A类 | 全检 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-244-A版 钢质导轨 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无弯曲，破损边角无毛刺 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | C类 | 每批抽检 | 产品描述 | 产品长度是否正常，如图附表4确认 | 目视 | 目视产品规格型号是否正确 | B类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-244-B版 钢制导轨 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 刘海龙 | 增加合格证.生产场地 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 品牌；万可 型号；210-112 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 首检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供出厂合格证 | 目视 | 目视产品是否提供合格证 | A类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-245-A版 急停按钮 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-17 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 如第4条附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-245-B版 急停按钮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-22 | 刘海龙 | 增加产品功能测试方法 增加单证资料;CE认证 修改急停按钮规格型号为;A165E-S-02 增加生产场地和环境要求. 洁净车间.环境温度 25°CRH温度 40±10% | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查急停按钮外观和标签.是否有破损 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；A165E-S-02 品牌：OMRON | 目视 | 目视检查包装袋上急停按钮产品标签。 | B | 首检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供CE认证。 | 目视 | 目视产品是否提供CE认证。 | A | 首检 | 功能测试 | 测试按钮无功能异常，能正常通断。 | 目视+万用表 | 用万用表蜂鸣档.L+NC端与L-NC端测试是否蜂鸣导通.将急停按钮按下万用表蜂鸣档是否截止.两组测试均正常通断 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-246-A版 开关电源 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-21 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，无锡渣助焊剂残留，没有空焊.短路.错件.冷焊等不良焊接问题。 | 目检 | 目视外观是否存在不良 | A类 | 每批全检 | 产品描述 | 名称；开关电源 规格型号；CUS500M1-24 | 目视 | 目检产品规格型号 | A类 | 每批全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加静电包装保护，防止产品在运输过程中静电损伤。外观无破损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-246-B版 开关电源1) 质量标准.docx | 4 | B | 2022-09-18 | 刘海龙 | 增加单证资料.车间环境要求及功能测试方法和修改产品规格型号 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；CUS600M-24 品牌：TDK-lambda | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 产品须有相对应的认证资料如TUV.CE.UL.COC认证 | 目视 | 目视产品同一型号是否对应产品认证相关资料 | A | 同品牌型号产品检验一次 | 功能测试 | 用万用表测试开关电源output输出是否有24V。 | 万用表 | 用万用表直流电压挡位测量是否有24V电压 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-247-A版 跨接器 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | C类 | 每批抽检 | 产品描述 | 如第4条附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目视产品规格型号是否正确，标签是否破损 | B类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-247-B版 四线接线端子 质量标准.docx | 5 | B | 2022-10-25 | 刘海龙 | 增加功能测试.修改物料号.增加单证资料 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注.产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供检验合格证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有检验合格证 | A类 | 检验合格证采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 用万用表蜂鸣档确认接线端子与跨接器是否导通。 | 万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位，测量不同引脚确认是否蜂鸣导通。 | A类 | 检验合格证采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-247-C版 -C版 四线接线端子 质量标准.docx | 5 | C | 2022-12-01 | 段美琼 | 第8项附表中新增一个终端挡块 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注.产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供检验合格证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有检验合格证 | A类 | 检验合格证采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 用万用表蜂鸣档确认接线端子与跨接器是否导通。 | 万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位，测量不同引脚确认是否蜂鸣导通。 | A类 | 检验合格证采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-248-A版 滤波器 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 名称；滤波器 规格型号；FN2090B-10-16 | 目视 | 目检产品规格型号 | A类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验三次
AAA-MAT-248-B版 滤波器 质量标准.docx | 4 | B | 2022-09-29 | 刘海龙 | 增加CE认证.出厂检验报告.生产场地 修改产品规格型号 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；FN2090B-10-06 品牌：SCHAFFNER 夏弗纳 | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供出厂检验报告和CE认证。 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有出厂检验报告与CE认证 | A | 出厂检验报告采用GB/T2828.1-2012抽样方案CE认证同品牌型号需检验一次
AAA-MAT-249-A版 直插电阻 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 名称；直插电阻 规格型号；R-3.3K-1/10W-0603-1%6 | 目视 | 万用表电阻档测量阻值是否正确 | B类 | 每批抽检 | 产品包装 | 确认电阻料带封装是否正常.料带是否封紧无开口.无破损。 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-249-B版 直插电阻 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 刘海龙 | 增加生产场地和环境要求. 洁净车间.环境温度 25°CRH温度 40±10% 增加产品功能测试方法 修改产品规格型号为；R-3.3K-1/8W-1% 修改文件名称；直插电阻3.3K质量标准 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；R-3.3K-1/8W-1% | 目视 | 万用表欧姆档测量阻值是否正确 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 电阻阻值是否正确.有无偏差阻值异常等.允许偏差值在1%之内 | 万用表 | 用万用表欧姆档红黑表笔测试电阻两端，确认阻值是否正确在3.3K | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-250-A版 操作台线束 质量标准.docx | 5 | A | 2022-03-02 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 如第5条附表，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检 | B类 | 每批抽检 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-250-B版 操作台线束 质量标准.docx | 4 | B | 2022-10-19 | 刘海龙 | 更改图纸 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 产品线束需百分百测量导通 | 目视 | 用万用表蜂鸣档测量是否导通。 | A类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 根据技术图纸，外观颜色长度.物料号.需与表格内容一致。 | 卡尺/直尺 | 根据技术图纸.量测是否正确 | A类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-251-A版 霍尔摇杆 质量标准.docx | 5 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 名称；霍尔摇杆 规格型号；'SMC35 | 目视 | 目检产品规格型号 | A类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供合格证书 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证书单据 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-251-B版 霍尔摇杆 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-29 | 刘海龙 | 增加外观检测橡胶套无破损.修改单证资料为CE认证.增加备注摇杆名称物料编码信息 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰.无油污破损等 橡胶防尘套无破损 | 目视 | 目视检查霍尔摇杆外观是否正常 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 名称：霍尔摇杆 规格型号；SMC35B2G-50-5 | 目视 | 目视检查霍尔摇杆产品外包装标签型号是否正确。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供CE认证。 | 目视 | 目视检查产品包装内或电子版单证资料 | A | 首检
AAA-MAT-252-A版 三色报警灯 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-18 | 叶万利 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损外观 | B类 | 每批抽检 | 产品描述 | 名称；三色报警灯 规格型号：直径16三色金属防水指示灯 | 目检 | 目视产品型号是否正确 | A类 | 每批抽检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 每批检验一次
AAA-MAT-253-A版 关节硅胶环1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-253-B版 关节硅胶环1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-254-A版 关节硅胶环2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-254-B版 关节硅胶环2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 材料抽样方案由全检改为首批检验一次，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 材料 | 硅胶 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-255-A版 束线打印件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-256-A版 关节硅胶圈1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-257-A版 关节硅胶圈2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 硅胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 乳白色 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-258-A版 关节塑料支撑环1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-259-A版 关节塑料支撑环2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 光敏树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-260-A版 铜螺柱M2x3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见随批资料 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-260-B版 铜螺柱M2x3 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-261-A版 铜螺柱M2x5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见随批资料 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-261-B版 铜螺柱M2x5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-262-A版 等电位柱M5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 见随批资料 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-262-B版 等电位柱M5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-263-A版 SNCC-H10-2-L570-E15.0 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-263-B版 SNCC-H10-2-L570-E15.0 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-264-A版 导轨SNCC-H8-2-L355-E5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-265-A版 BSFK-D10-L15 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-265-B版 BSFK-D10-L15 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 碳钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-266-A版 SUW-D10-L20 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-267-A版 NTSBG16-5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-267-B版 NTSBG16-5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-268-A版 SSFMRRA4-183-B2-S2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-268-B版 SSFMRRA4-183-B2-S2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-269-A版 SSFMRRA4-176-B2-S2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-269-B版 SSFMRRA4-176-B2-S2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-270-A版 PCIMRS4-5-0.3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-270-B版 PCIMRS4-5-0.3 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-271-A版 GEFBS0.5-50-2-10-W6-H15-KC90-TPC3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-272-A版 GEABS0.5-50-2-B-4-KC120 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 黄铜 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-272-B版 GEABS0.5-50-2-B-4-KC120 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-273-A版 GBN2782GT-40 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-273-B版 GBN2782GT-40 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-274-A版 C-MHF10-15-28-24 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 塑料 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-274-B版 C-MHF10-15-28-24 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 进口尼龙及玻璃纤维 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-275-A版 BCBFS3-5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-275-B版 BCBFS3-5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-276-A版 M3x40+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-276-B版 M3x40+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-277-A版 M3x70+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-277-B版 M3x70+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-278-A版 M3x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-278-B版 M3x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-279-A版 M2x5+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-279-B版 M2x5+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-280-A版 M2x35+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-281-A版 M2x30+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-281-B版 M2x30+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-282-A版 M2x15+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-285-A版 DQA-6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考图纸尺寸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-285-B版 DQA-6 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-286-A版 BCFS-A10-D19 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-287-A版 BCAS-A4-D9-B4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-287-B版 BCAS-A4-D9-B4 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-288-A版 BCAS-A4-D7-B2.5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-288-B版 BCAS-A4-D7-B2.5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-289-A版 方形磁铁15x10x3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 磁铁 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 整体尺寸15x10x3mm ±0.2mm | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-290-A版 WSSS6-4-3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考米思米自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-291-A版 WSSS6-4-2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考米思米自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-291-B版 WSSS6-4-2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-292-A版 GEABP0.5-32-3-B-4-KC120 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 塑料 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-293-A版 GBN1203GT-60 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考米思米自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-293-B版 GBN1203GT-60 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 聚氨酯皮带 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-294-A版 706CTYNDBLP5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考米思米自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-294-B版 706CTYNDBLP5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-295-A版 CPFCB-D12-A4-B5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-295-B版 CPFCB-D12-A4-B5 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-296-A版 BNTA-M6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-296-B版 BNTA-M6 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-297-A版 BCFS-A6-D10 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-297-B版 BCFS-A6-D10 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-298-A版 BCFS-A4-D7 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-298-B版 BCFS-A4-D7 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-299-A版 BCAS-A6-D10-B3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-299-B版 BCAS-A6-D10-B3 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-300-A版 BCAS-A4-D10-B4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 碳素钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-300-B版 BCAS-A4-D10-B4 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-301-A版 8x9.7x1塑料垫片 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 塑料 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 8x9.7x1mm±0.1mm | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-301-B版 8x9.7x1塑料垫片 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-302-A版 4x6x1塑料垫片 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 塑料 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 4x6x1mm±0.1mm | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-302-B版 4x6x1塑料垫片 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-303-A版 6x8x1塑料垫片 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 塑料 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 6x8x1mm±0.1mm | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-303-B版 6x8x1塑料垫片 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | PTFE(普通) | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-304-A版 O型圈内径7x1.5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外径7±0.5mm，线径±0.2mm | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-306-B版 直流风机 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-02 | 段美琼 | 第8项新增一个风扇防尘网 新增检验第4项功能测试 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂! | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：见附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能 | 检测风扇是否能工作 | 24V直流电源 | 风扇正负极接到24V电源上面 | A | 全检
AAA-MAT-307-A版 同步带GBN5162GT-40 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考米思米自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-308-A版 方形磁铁100x10x3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科2022-02-14 | 建立新文件。 | 材质 | 橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 整体尺寸100x10x3mm ±0.2mm | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-308-B版 方形磁铁100x10x3 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 永磁铁 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-309-A版 手动隔离器 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-309-B版 手动隔离器 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-310-A版 插轴联轴用 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-310-B版 插轴联轴用 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-311-A版 遮挡板1 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-311-B版 遮挡板1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-312-A版 长鞘接近开关安装件 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-312-B版 长鞘接近开关安装件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-313-A版 销钉防脱环 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-313-B版 销钉防脱环 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-314-A版 透明灯带板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-314-B版 透明灯带板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-315-A版 导管接近开关安装件 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-315-B版 导管接近开关安装件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为每批检验一次，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-316-A版 导丝接近开关安装件 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-316-B版 导丝接近开关安装件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-317-A版 遮挡板2 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-317-B版 遮挡板2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-318-A版 背壳安装板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-318-B版 背壳安装板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-319-A版 按钮帽 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-319-B版 按钮帽 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-320-A版 尾部固线座 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-320-B版 尾部固线座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-321-A版 侧面板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-321-B版 侧面板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-322-A版 中导管反向盖板 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 所有螺纹孔 | 通止规 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-322-B版 中导管反向盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-323-A版 底部遮挡钣金 质量标准.docx | 4 | A |  |  | 建立新文件。 | 材质 | 马氏体不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 根据图纸椭圆标注检验 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检 | 尺寸 | ……
AAA-MAT-323-B版 底部遮挡钣金 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | 马氏体不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-324-A版 弹簧SUW-D13-L25 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 磁铁 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 全检 | 尺寸 | 参考上隆自动化官网图纸 | 视觉设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
AAA-MAT-324-B版 弹簧SUW-D13-L25 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-23 | 徐玉玲 | 材质由全检改为首检，外观与尺寸由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-325-A版 406胶水 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | / | / | / | / | / | 外观 | 封口完好 | / | 目视 | C | / | 尺寸 | / | / | / | / | /
AAA-MAT-325-B版 406胶水 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料于尺寸检查项，外观抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 封口完好；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B: B; 全检: 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-326-A版 床旁操作系统包装箱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | / | / | / | / | / | 外观 | 无磕碰损坏 | / | 目视 | B | / | 尺寸 | / | / | / | / | /
AAA-MAT-326-B版 床旁操作系统包装箱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-17 | 王德倡 | 删除材料检查项，外观与尺寸抽样方案由全检改为采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义。 | 外观 | 无磕碰损坏；表面无划痕、擦伤等缺陷；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸1140*780*650mm | 卷尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-327-A版 销轴8x35 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-328-A版 开口销 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-329-A版 普通平键 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-330-A版 弹簧垫片M4 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-331-A版 操作台台面标签 质量标准.docx | 4 | A | 2022-04-10 | 叶胤 | 建立新文件 | 材质 | 哑银不干胶 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 外观 | 参考附录1 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 尺寸 | 参考附录1 | 卷尺 | 手工测量 | B | 全检
AAA-MAT-331-B版 操作台台面标签 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 外观 | 酒精擦拭后，字迹清晰无脱落 | / | 取一整张标签使用75%医用酒精擦拭，静置2min，观察字迹是否有脱落，模糊产生 | B | 首检 | 尺寸 | 参考图纸AAA-10100308-10 | 卡尺 | 手工测量 | B | 每批次抽两件全检
AAA-MAT-332-A版 操作台手柄标签 质量标准.docx | 4 | A | 2022-04-10 | 叶胤 | 建立新文件。 | 材质 | 哑银不干胶 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 外观 | 参考附录1 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 尺寸 | 参考附录1 | 卷尺 | 手工测量 | B | 全检
AAA-MAT-332-B版 操作台手柄标签 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” | 外观 | 酒精擦拭后，字迹清晰无脱落 | / | 取一整张标签使用75%医用酒精擦拭，静置2min，观察字迹是否有脱落，模糊产生 | B | 首检 | 尺寸 | 参考图纸AAA-10100309-10 | 卡尺 | 手工测量 | B | 每批次抽两件全检
AAA-MAT-333-A版 操作台包装箱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-04-10 | 叶胤 | 建立新文件 | 材质 | 复合木板 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 参考附录 | 不适用 | 目检 | B | 全检 | 尺寸 | 参考附录 | 卷尺 | 手工测量 | B | 全检
AAA-MAT-333-B版 操作台包装箱 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 叶胤 | 公司名称改为“上海神玑医疗科技有限公司” 简化检测方法 | 零件数量 | 参考图纸AAA-10800009-10，核对零件数量 | 不适用 | 目检 | B: B; 全检: 全检; 外观: 零件尺寸; 参考附录: 参考图纸AAA-10800009-10，仅对零件关键尺寸进行检测; 不适用: 卷尺; 目检: 手工测量; B: B; 全检: 全检
AAA-MAT-334-A版 冠脉血管介入手术辅助操作系统标签1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-06-01 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | 标签纸 | / | 目视 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-334-B版 冠脉血管介入手术辅助操作系统标签1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-14 | 熊科 | 去除单证资料中的《出厂检验报告》部分 抽样方案改为首检 | 材料 | 标签纸 | / | 目视 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 直尺 | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-335-A版 常规线束 质量标准.docx | 5 | A | 2022-11-02 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：见附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 单证资料 | 每批次产品需提供检验合格证书 CE认证 3C认证 UL认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次 2、认证证书首次检验
AAA-MAT-336-A版 SNCCH102L570E15.0 质量标准.docx | 4 | A | 2022-04-15 | 柳秋圆 | 建立新文件 | 外观 | 字迹是否清晰可见 | / | 目视 | B | 全检 | 外观 | 说明书是否有褶皱或破损现象 | / | 目视 | B | 全检 | 外观 | 公司logo、公司名称、产品名称确认 | / | 目视 | B | 抽检
AAA-MAT-336-B版 SNCCH102L570E15.0 质量标准.docx | 4 | B | 2022-09-30 | 柳秋圆 | 检测内容增加 | 外观 | 字迹是否清晰可见 | / | 目视 | B | 全检 | 外观 | 说明书是否有褶皱或破损现象 | / | 目视 | B | 全检 | 外观 | 公司logo、公司名称、产品名称确认 | / | 目视 | B | 抽检 | 外观 | 说明书最后一页关键信息确认，如下： 编号/版本:AAA-SAM-001-B 发布日期：2022-09-30 | / | 目视 | B | 抽检
AAA-MAT-337-A版 压线端子及胶壳 质量标准.docx | 5 | A | 2022-11-02 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，破裂破损，变形。 | 目视 | 目视检查胶壳及端子外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 规格型号：见附表 名称：见附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-338-A版 除颤防干扰防雷击连接线 质量标准.docx | 4 | A | 2022-03-01 | 段美琼 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，破损 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：2.5平方黄绿线 L=3000mm 名称：防除颤干扰防雷击连接线 | 目视 | 目视检查产品标签。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次
AAA-MAT-339-A版 标记卡 质量标准.docx | 5 | A | 2022-10-08 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注.产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供检验合格证和ISO14001认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有检验合格证与ISO14001认证 | A类 | 检验合格证采用GB/T2828.1-2012抽样方案ISO14001认证同品牌型号需检验一次
AAA-MAT-340-A版 导丝运动连接钢轴前端_up 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-341-A版 导丝运动连接钢轴前端_down 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-342-A版 C_SEFL675ZZ 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-343-A版 GEFBS0_5_50_2_12_W6_H18_KC120_TPC3_6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-344-A版 DCU13028电机垫片 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 硅胶407 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-346-A版 ECU16036垫片 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-347-A版 M2x6x2.6头 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 碳钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-348-A版 测试辅助件_1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-349-A版 GEFBS0_5_32_2_4_W6_H8_KC120_6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-351-A版 圆筒型帽熔断器 质量标准.docx | 5 | A | 2022-10-20 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注，产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能 | 用万用表蜂鸣挡位，表笔测试两端是否导通。确认蜂鸣为良品，反之为不良品。 | 万用表 | 目视万用表是否蜂鸣 | A类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-352-A版 活动压片板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-353-A版 固定压片板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-354-A版 活动压片盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-356-A版 中导管电机支撑圈 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-357-A版 导引导管缓冲垫撞击座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金6061-T6 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 本色阳极氧化+喷细砂 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-358-A版 导引导管防撞缓冲块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-359-A版 中导管防撞缓冲块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 聚氨酯 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-360-A版 BCAS_A4_D12_B4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-361-A版 WSSS6_4_4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-364-A版 MCGSC13_4_4_6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | 铝合金 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-365-A版 同步带GBN4122GT-40 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 聚氨酯皮带 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-366-A版 M2x25+4阴阳钢螺柱 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-367-A版 SNCC_H8_2_L400_E5_6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-368-A版 电机线束 质量标准.docx | 5 | A | 2022-11-15 | 段美琼 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查产品外观和标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 产品描述 | 见第8条表格内容 | 目视 | 目视检查产品产品标签。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 | 测试工装 | 根据测试指导书步骤进行测试 | A | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 合格证 | 每批次产品需出具合格证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有合格证 | C | 每批检验一次
AAA-MAT-369-A版 LG医用显示器 质量标准.docx | 4 | A | 2022-10-08 | 刘海龙 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；27HQ710S 品牌：LG | 目视 | 目视检查产品标签是否正常。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 产品须有相对应的出厂检验报告 | 目视 | 目视产品同一型号是否对应产品认证相关资料 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 检查显示器是否通电.按下显示器外壳上的电源键屏幕是否亮起。确认屏幕亮起后是否有闪烁.条纹.亮点显示不清晰等问题。 | 目视 | 目视屏幕上电后是否有显示不清晰闪烁等。 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-370-A版 床旁把手标签 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 底色亚银，字体黑色 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-371-A版 大五角手柄 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | 304不锈钢 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-372-A版 束线支撑块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-373-A版 夹持撑脚塑料调整块3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-374-A版 拖链DSL18HT-18-25-R38-18-A2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见附图 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-375-A版 圆柱销2x16 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-10 | 徐玉玲 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-376-A版 键盘鼠标 质量标准.docx | 5 | A | 2022-10-27 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 如第8条备注.产品型号需与表格内容一致 | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 需提供检验合格证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有检验合格证 | A类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 通电后确认产品是否兼容性能不良.连接后是否有死机.按键有无不灵敏或需要重压才有功能。 | 目视 | 目视产品是否兼容.按键是否灵敏。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-377-A版 金属电阻 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-02 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 规格型号：RX24-100W-2R 名称：金属电阻 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | 阻值正常 2.0±5%Ω | 万用表 | 使用万用表打到欧姆档，测量其阻值 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-378-A版 RS485通讯连接器 质量标准.docx | 5 | A | 2022-11-02 | 段美琼 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，引脚无断裂 | 目视 | 目视检查产品外观 | B | 全检 | 产品描述 | 见第八条附表 | 目视 | 目视检查产品型号。 | B | 全检 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 | 功能测试 | DB9母头功能正常 | 万用表 | 使用万用表打到蜂鸣档，两根表笔一一对应，测量其通断 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-379-A版 内六角圆柱头螺钉M3x30 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 规格型号 | M3*30-GB/T70.1 | / | 对照包装标签 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-380-A版 标准型弹簧垫圈-3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 规格型号 | 3-GB/T93 | / | 对照包装标签 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-381-A版 平垫圈-3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 王德倡 | 建立新文件。 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 规格型号 | 3-GB/T97.1 | / | 对照包装标签 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-382-A版 冠脉血管介入手术辅助操作系统产品标签 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | FASSON 72826 亚银PET | / | 目视 | B | 首检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见AAA-BQ-001文件 | 直尺 | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
AAA-MAT-384-B版 开关机按键 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-22 | 刘海龙 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损.开关键按压是否正常.能正常弹起。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；PBM-16M12-FT-U1-Q3-B8S | 目视 | 目视确认送货单据或外包装上产品规格是否正确 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | CE认证 | 目视 | 目视产品是否能够提供CE单证资料 | A | 首检 | 功能测试 | DC24V供电LED灯发光正常 开关机按键C端与NO按压导通.松开截止. 开关机按键C端与NC端按压截止.松开导通。 | 直流电源+万用表 | 将直流电源调试到+24V连接到按键±引脚确认按键是否有灯光亮起确认正常.反之为不良品。 将万用表调至蜂鸣档红色表笔接NO端（常开）黑色表笔接C（公共端）按压按键.万用表是否蜂鸣.同上连接NC（常闭）C（公共端）确认是否导通按压截止为良品 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-385-A版 热磁脱扣开关 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-22 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 品牌：ETA 规格型号；3210-N521-P7M1-W01D-6A | 目视 | 目检产品规格型号 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 确认产品是否能提供3C认证.UL认证 | 目视 | 目视检查产品包装产品是否有3C UL认证或电子版认证 | A类 | 首检 | 功能测试 | 测量热磁脱扣开关.是否能够正常导通截止.是否不能关闭或不能导通状态。 | 目视+万用表 | 将万用表拨到蜂鸣挡位.红表笔接开关引脚11黑表笔接12按压开关是否导通.关闭开关是否断开 再将红表笔接入21引脚.黑表笔接入22K引脚是否导通.关闭开关是否断开 | A类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-386-A版 浪涌电流限制器 质量标准.docx | 4 | A | 2021-11-23 | 刘海龙 | 建立新文件。 | 外观 | 外观无破损，无划痕丝印清晰可见。 | 目检 | 目视外观是否破损划痕 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 产品是否丝印为NTC字样 | 目视 | 目检产品丝印是否正确 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 功能测试 | 用万用表蜂欧姆档测试阻值是否在允许偏差值内 | 万用表 | 将万用表调制欧姆档.红黑表笔接产品两端测试阻值是否在(7-13)Ω之间。 | B类 | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
AAA-MAT-387-A版 保险丝座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-23 | 刘海龙 | 建立新文件 | 外观 | 外观无明显划伤，磕碰 丝印标签正清晰 | 目视 | 目视检查外观和标签是否破损清晰等。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品描述 | 规格型号；CHM1DU 品牌：BUSSMANN | 目视 | 目视检查产品外包装型号品牌是否正确 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 产品包装 | 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案 | 单证资料 | 产品须有相对应的认证资料如CE认证 | 目视 | 目视产品同一型号是否对应产品认证相关资料 | A | 首检 | 功能测试 | 能够正常打开放入圆筒形帽型熔断器.并测量正常 | 万用表 | 将圆筒形帽型熔断器放入保险丝座内.万用表拨到蜂鸣挡位用红黑表笔测量保险丝座两端.测量是否导通正常蜂鸣为良品。 | A | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案
ABA-MAT-001-A版 0.5模数30齿被动轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100260_0.5模数30齿被动轮”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-001-B版 0.5模数30齿被动轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-002-A版 1模数20齿4宽度主动轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100261_1模数20齿4宽度主动轮”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-002-B版 1模数20齿4宽度主动轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-003-A版 F682ZZ轴承 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-004-A版 NOOS6-20 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-005-A版 TS90L-D4-N5-C0.6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-006-A版 TS90R-D4-N5-C0.6 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-007-A版 磁铁直径8mm厚度4mm 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 不锈钢 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-008-A版 大导向鞘 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100267_大导向鞘”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B1 | 全检
ABA-MAT-009-A版 大导向鞘缝合滚轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100268_大导向鞘缝合滚轮”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-009-B版 大导向鞘缝合滚轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-010-A版 大导向鞘滚轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 |  | 全检 | 尺寸 | “ 10100269_大导向鞘滚轮”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 全检
ABA-MAT-010-B版 大导向鞘滚轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-011-A版 大导向鞘滚轮-1.2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100270_大导向鞘滚轮-1.2 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-011-A版 大导向鞘滚轮1.2 质量标准.docx | 4 | A | 2022.02.14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | / | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “ 10100270_大导向鞘滚轮-1.2 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-011-B版 大导向鞘滚轮-1.2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-012-A版 导管耗材小锥齿轮固定轴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100271_导管耗材小锥齿轮固定轴”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-013-A版 导管夹紧环1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “ 10100272_导管夹紧环1 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-013-B版 导管夹紧环1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-014-A版 导管夹紧环2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “ 10100273_导管夹紧环2”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-014-B版 导管夹紧环2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-015-A版 导管竖直基座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100274_导管竖直基座”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-015-B版 导管竖直基座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-016-A版 导管水平基座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100275_导管水平基座”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-016-B版 导管水平基座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-017-A版 导向鞘滚轮板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100276_导向鞘滚轮板”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-017-B版 导向鞘滚轮板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-018-A版 导向鞘间隔板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100277_导向鞘间隔板”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-018-B版 导向鞘间隔板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-019-A版 导向鞘支撑用 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100278_导向鞘支撑用”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-019-B版 导向鞘支撑用 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-020-A版 硅胶片 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | BUTYL | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-021-A版 合并齿轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100280_合并齿轮”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-021-B版 合并齿轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-022-A版 夹紧扭簧座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100281_夹紧扭簧座”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-022-B版 夹紧扭簧座 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-023-A版 十字槽沉头M2x45螺钉 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-024-A版 锁紧把手块 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100283_锁紧把手块”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-024-B版 锁紧把手块 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-025-A版 橡胶圈直径5线径1.5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | BUTYL | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-026-A版 橡胶圈直径6线径1.5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | BUTYL | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-027-A版 橡胶圈直径7线径1.5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | BUTYL | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-028-A版 小导向鞘 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100287_小导向鞘”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-029-A版 小导向鞘翻遍扣盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100288_小导向鞘翻遍扣盖”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-029-B版 小导向鞘翻遍扣盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-030-A版 小导向鞘翻遍扣盖覆盖贴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100289_小导向鞘翻遍扣盖覆盖贴”图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-030-B版 小导向鞘翻遍扣盖覆盖贴 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸上的所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-031-A版 小导向鞘缝合滚轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100290_小导向鞘缝合滚轮”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-031-B版 小导向鞘缝合滚轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-032-A版 小导向鞘滚轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100291_小导向鞘滚轮”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-032-B版 小导向鞘滚轮 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-033-A版 一体式大导向鞘切口管 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “10100292_一体式大导向鞘切口管”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-033-B版 一体式大导向鞘切口管 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-034-A版 一体式小导向鞘切口管 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “10100293_一体式小导向鞘切口管”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-034-B版 一体式小导向鞘切口管 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-035-A版 圆柱销2x30 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-036-A版 圆柱销3x25 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-037-A版 中导管 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： PE | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-038-A版 24齿0.5模数5mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸
ABA-MAT-038-A版 导丝耗材齿轮 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-038-B版 24齿0.5模数5mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 新增直齿锥齿双联齿轮，注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-038-B版 导丝耗材齿轮标准 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 新增直齿锥齿双联齿轮，注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-039-A版 24齿0.5模数5mm宽_齿轮2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸
ABA-MAT-040-A版 30齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-040-B版 30齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-041-A版 30齿0.5模数4mm宽_齿轮2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-041-B版 30齿0.5模数4mm宽_齿轮2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸1：零件图纸标注①的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸
ABA-MAT-042-A版 38齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-042-B版 38齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸1：零件图纸标注①的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸
ABA-MAT-043-A版 40齿0.5模数5mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-043-B版 40齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-044-A版 40齿0.5模数5mm宽_齿轮3 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-045-A版 44齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-045-B版 44齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-046-A版 52齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-046-B版 52齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸
ABA-MAT-047-A版 52齿0.5模数4mm宽_齿轮2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸1：零件图纸标注①的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸2：零件图纸标注②的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸
ABA-MAT-048-A版 60齿0.5模数5mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-048-B版 60齿0.5模数4mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 牙套 | 镶嵌铜螺母位置：零件图纸已标注 | 目视 | 核实供方镶嵌铜螺母的位置是否与图纸一致 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-049-A版 60齿0.5模数5mm宽_齿轮2 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-049-B版 60齿0.5模数5mm宽_齿轮2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸1：零件图纸标注①的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 牙套 | 镶嵌铜螺母位置：零件图纸已标注 | 目视 | 核实供方镶嵌铜螺母的位置是否与图纸一致 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-050-A版 80齿0.5模数6mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-050-B版 80齿0.5模数6mm宽_齿轮1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-051-A版 背面固定板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 铜螺母 | 镶嵌铜螺母位置：零件图纸已标注 | 目视 | 核实供方镶嵌铜螺母的位置是否与图纸一致 | B | 全检
ABA-MAT-051-B版 背面固定板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 铜螺母 | 镶嵌铜螺母位置（见图纸） | 目视 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-052-A版 不动连杆 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-053-A版 齿轮盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-053-B版 齿轮盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-054-A版 弹簧中间固定件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸中标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-054-B版 弹簧中间固定件 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 减少凸台的高度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-055-A版 导丝旋转筒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-10 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 铜螺母 | 镶嵌铜螺母位置：零件图纸已标注 | 目视 | 核实供方镶嵌铜螺母的位置是否与图纸一致 | B | 全检
ABA-MAT-055-B版 导丝旋转筒 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-056-A版 底部支撑板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-059-A版 垫片 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 塑料材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-060-A版 调增旋钮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-061-A版 翻盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-061-B版 翻盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-062-A版 后盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-062-B版 后盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件修改壁厚。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-063-A版 前盖板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-063-B版 前盖板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 修改公差。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-064-A版 下隔板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸1：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-064-B版 下隔板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模斜度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-065-A版 压紧中间板 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-065-B版 压紧中间板 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 三坐标测量仪或游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-066-A版 压紧轴导向座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-067-A版 圆柱销1x10 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-068-A版 圆柱销2x7 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-069-A版 圆柱销2x9 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-070-A版 圆柱销2x22 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-071-A版 锥齿轮_20齿1模数5齿宽 质量标准.docx | 4 | A | 2022-06-29 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-072-A版 锥齿轮_40齿1模数5齿宽 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸1：零件图纸标注①的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 |  | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-072-B版 锥齿轮_40齿1模数5齿宽 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-073-A版 锥齿轮盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-073-B版 锥齿轮盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-075-A版 送丝轮_R 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-15 | 丁晓东 | 建立新文件。 | 材质 | 高硬度及强度塑料： PEEK | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 不适用 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | [5 empty] | 尺寸
ABA-MAT-076-A版 紧定螺钉 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-077-A版 台阶销钉SCMPA-D2-P3-L10-B1.5 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-078-A版 大导向鞘翻边扣盖 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100310_大导向鞘翻边扣盖”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-078-B版 大导向鞘翻边扣盖 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-079-A版 大导向鞘翻边扣盖覆盖贴 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-079-B版 大导向鞘翻边扣盖覆盖贴 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-080-A版 固定鞘背向夹 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100312_固定鞘背向夹”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-080-B版 固定鞘背向夹 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-081-A版 固定鞘支撑 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100313_固定鞘支撑”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-081-B版 固定鞘支撑 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-082-A版 固定圈直径转换件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100314_固定圈直径转换件”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-083-A版 加粗卡箍套2V02 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100315_加粗卡箍套2V02”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-084-A版 加粗伸缩固定管 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100316_加粗伸缩固定管”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-085-A版 卡箍套2锁紧环V02 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100317_卡箍套2锁紧环V02”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-086-A版 导管夹紧环1V02 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100326_导管夹紧环1V02 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-087-A版 导管夹紧环2V02 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “ 10100327_导管夹紧环2V02 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-088-A版 一体式大导向鞘切口管V02 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100328_一体式大导向鞘切口管V02 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-089-A版 一体式小导向鞘切口管V02 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100329_一体式小导向鞘切口管V02 ”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-090-A版 O形圈 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 橡胶材料： FKM | / | 核实供方提供的随批资料 | C | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-092-A版 十字槽沉头螺钉 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-104-A版 内六角圆柱头螺钉 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-121-A版 圆柱销 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-121-B版 圆柱销钉 质量标准.docx | 5 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 增加圆柱销的种类2x10，更改2x8、2x10、2x16、3x30圆柱销材质为SUS404 | 材质 | 详见表1 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-122-A版 螺母 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-123-A版 六角头螺栓 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-13 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-124-A版 旋钮 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-13 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-124-B版 旋钮 质量标准.docx | 5 | B | 2022-07-15 | 王羿儒 | 添加旋钮NOOS4-10 | 材质 | 金属材料： SUS 304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-127-A版 弹簧 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-13 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-128-A版 弹簧座 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100332_弹簧座”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-129-A版 紧固管 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100333_紧固管”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-129-B版 紧固管 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-134-A版 导管水平基座_中导管 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | “10100338_导管水平基座_中导管”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-134-B版 导管水平基座_中导管 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-136-A版 弹簧TS135R-D6-N5-C1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-137-A版 弹簧TS135L-D6-N5-C1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-140-A版 轴承BCAS-A10-D15-B4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-141-A版 轴承BCAS-A15-D21-B4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： 不锈钢9Cr18 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-147-A版 耗材吸塑盒包装上部盖和上部盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | PETG | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 上部盖和上部盒的整体尺寸按备注图片 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-148-A版 耗材吸塑盒包装上部盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | PETG | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-149-A版 耗材吸塑盒包装下部盖和下部盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | PETG | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 下部盖和下部盒的整体尺寸按备注图片 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-150-A版 耗材吸塑盒包装下部盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | PETG | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-151-A版 耗材包装袋_上部 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | TPF-0524A 特卫强 | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 备注图片标注尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-152-A版 耗材包装袋_下部 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | TPF-0524A 特卫强 | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 备注图片标注尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-153-A版 耗材外包装盒 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 370克红塔白卡 | / | 核实供方提供的随批资料 | A | 全检 | 外观 | 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 尺寸 | 外形尺寸长×宽×高：1090mm×410mm×280mm | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 全检
ABA-MAT-155-A版 螺纹连杆 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 316 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-155-B版 螺纹连杆 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 增加直径3mm的夹持孔。 | 材料 | SUS 316 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-156-A版 平头紧定螺钉 质量标准.docx | 5 | A | 2022-11-15 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | SUS 304 | / | 对照材质证明 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-157-A版 磁铁 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： 钕铁硼 | / | 核实供方提供的随批资料 | C | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-158-A版 垫片PCIMRS6-8-0 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-159-A版 对接花键套01 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高硬度，高强度材料： PEEK | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-160-A版 送丝轮橡胶环 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 橡胶材料： 白色硅橡胶 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 硬度 | 邵氏硬度D:35~38 | 邵氏D型硬度计 | 根据硬度要求选择相应的测量设备 | A | 采用 GB/T 531-1999 抽样检测或自定义
ABA-MAT-161-A版 一次性无菌套袋组件 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 外观 | 套袋表面，不允许有划痕、擦伤、破损等缺陷。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检 | 组件数量检查 | 套袋组件应该包含套导丝、导管、长鞘转接件各一个，每个转接件应包含一个嵌轴件及密封圈 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | A | 全检 | 旋转扭矩检查 | 套袋组件包含四个嵌轴件，可手动转动四个嵌轴件 | 手动转动 | 手动可转动 | B | 全检 | 密封性能初步检查 | 检查转接件与套袋粘接区域，不允许有裂缝与间隙 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 全检
ABA-MAT-162-A版 中间连杆 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 316 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-162-B版 中间连杆 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 增加定位槽宽度。 | 材料 | SUS 316 | / | 对照材质证明 | B | 首批检验一次 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-163-A版 摆动传动轴 质量标准.docx | 4 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS 316 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-164-A版 螺纹钢套 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： 钕铁硼 | / | 核实供方提供的随批资料 | C | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-165-A版 调增工具 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-165-B版 调增工具 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 更改孔的深度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-166-A版 40齿0.5模数5mm宽_齿轮4 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-166-B版 40齿0.5模数5mm宽_齿轮4 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-15 | 陆盛 | 注塑件偷胶并增加拔模角度。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-167-A版 一体式送丝轮_L 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 硬度 | 邵氏硬度:70±5 | 邵氏硬度测量仪 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | A | 全检
ABA-MAT-168-A版 一体式送丝轮_R 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 全检 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 尺寸：零件图纸标注椭圆框的尺寸 | 3D扫描仪及游标卡尺 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 硬度 | 邵氏硬度:70±5 | 邵氏硬度测量仪 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | A | 全检
ABA-MAT-170-A版 Y型管支撑用 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “10100365_Y型管支撑用”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-170-B版 Y型管支撑用 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-16 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为ABS | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-171-A版 导管辅助硅胶环 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-172-A版 导丝辅助夹紧硅胶塞 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 外形尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-173-A版 卡箍把手 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-15 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： 高韧度树脂 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 每批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | “10100412_卡箍把手”图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-173-B版 卡箍把手 质量标准.docx | 4 | B | 2022-11-24 | 王羿儒 | 材料高韧度树脂改为316 | 材质 | 高分子材料： 316 | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-174-A版 一次性无菌冠脉血管介入手术辅助操作盒标签1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-06-01 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 |  | / | 目视 | B | 全检 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-176-A版 合格证标签 质量标准.docx | 4 | A | 2022-07-18 | 武军 | 建立新文件。 | 材质 | 标签为单层粘贴纸； 能适用于标签打印机； 3）材质： 底纸：白色格拉辛底纸（62 g）； 面纸：80 g铜版纸。 | —— | 核实供方提供的随批资料 | A | —— | 外观 | 1）表面光滑、无褶皱、无折痕； 2）表面无多余印刷墨迹、无脏迹； 3）表面无可擦拭白色粉状颗粒； 4）印刷清晰无残缺、牢固；深浅一致； 5）印刷位置准确 | —— | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3PCS/卷 | 印刷内容及颜色 | 1）标签纸底色为白色； 2）LOGO中红色为Pantone 172C，蓝色为Pantone 653C；印章颜色为Pantone 172C；其他颜色为黑色； 3）标签印刷内容同图1一致 | 封样件 | 30cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力下观察，并与封样件对比 | B | 3PCS/卷 | 尺寸 | 标签尺寸规格为宽50±1 mm，长70±1 mm | 直尺 | 使用直尺测量相关尺寸 | A | 3PCS/卷 | 出纸方向 | 出纸方向与图2相同 | —— | 30 cm以内，在日光灯下用正常视力或矫正视力观察 | B | 3PCS/卷 | 胶粘剂 | 永久性水溶性胶粘剂 | —— | 核实供方提供的随批资料 | B | —— | 180°剥离强度 | 老化前和老化后均≥4.5N/cm | GB/T 2792-1998 | 核实供方提供的随批资料 | B | ——
ABA-MAT-177-A版 快放导丝夹1 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-24 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-178-A版 快放导丝夹2 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-24 | 王羿儒 | 建立新文件。 | 材质 | 高分子材料： ABS | / | 核实供方提供的随批资料 | B | 首批检验一次 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 干净无污渍 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 图纸内所有检验尺寸 | 需根据尺寸精度要求及物料特性（刚性/非刚性）选择符合要求的测量器具/设备 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-179-A版 御微轴承 质量标准.docx | 5 | A | 2022-11-15 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材质 | 见附表1 | / | 对照材质证明 | B | 首检 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-180-A版 EB-135胶水钉 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 陆盛 | 建立新文件 | 材质 | Epoxy | /: /; 目视: 核实供方提供的随批资料; B: B; 全检: 首检
ABA-MAT-181-A版 一次性无菌冠脉血管介入手术辅助操作盒产品标签 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材料 | FASSON 72826 亚银PET | / | 目视 | B | 首批 | 外观 | 干净无污渍 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见ABA-BQ-001文件 | / | 目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-308-A版 弹簧垫片M4 质量标准.docx | 5 | A | 2022-02-14 | 熊科 | 建立新文件。 | 材质 | 金属材料： SUS304 | 不适用 | 核实供方提供的随批资料 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 外观 | 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 去除毛刺飞边。 | 目视 | 正常或矫正视力目视 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义
ABA-MAT-383-A版 直齿锥齿双联齿轮 质量标准.docx | 4 | A | 2022-11-15 | 陆盛 | 建立新文件。 | 材料 | ABS | / | 对照材质证明 | B | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | 外观 | 表面无划痕、擦伤等缺陷；无毛刺飞边；干净无污渍 | / | 正常或矫正视力目视 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 | 尺寸 | 见图纸 | 游标卡尺等 | 根据尺寸特点及量具选择定义检测方法 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义